SM/DZ/2013/ 42    /

Zabrze, dnia  15/03/2013 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/13

NA DZIERŻAWĘ  KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI, DZIERŻAWĘ SYSTEMU ODCZYNNIKOWO-SPRZĘTOWEGO DO WYKONANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W SUROWICY, MOCZU I PMR, DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT, INFORMACJA O WYBORZE OFERT, INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

- INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

  - Działając zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający odrzuca Ofertę nr IV  złożoną przez Firmę FARMATOR Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 36, 87 – 100 TORUŃ

    - w zakresie pakietów 15 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP z dnia 29 stycznia 2004 r., gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ tj. nie spełnia postawionego przez Zamawiającego warunku opisanego w pkt nr 2 wymogu zamieszczonego pod pakietem tj. cytuję;

2. Wysokie miano przeciwciał, dających reakcję 3+-4+ w ciągu 3 minut.

Pakiet 15 obejmuje sześć odczynników służących do wykrywania antygenów na krwinkach czerwonych. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w serologii odczynniki te w standardowych przypadkach powinny  wykazywać siłę reakcji na 3+ lub 4+ w ciągu 3-5 min. w reakcji szkiełkowej i 1 min. w reakcji probówkowej. Jeżeli odczynnik w wyżej określonym  czasie daje reakcję na 2+ lub 1+ - świadczy to o tym, że pacjent na powierzchni swoich krwinek ma tego antygenu mniej. Antygen taki określa się jako słaby (A słaby, B słaby, D słaby), lecz pomimo tego on występuje i pacjent jest traktowany jako dodatni. Nie wykrycie słabej odmiany antygenu traktuje się jako błąd w sztuce mogący mieć swoje dalsze konsekwencje medyczne,  również tragiczne.

Załączone do oferty instrukcje wykonania badania przy użyciu oferowanych odczynników

zawierają czasy inkubacji dla metody szkiełkowej od 3 do 10 min. (strony: 77, 79 i 81 oferty), oraz adnotację (strony 78, 80 i 82 oferty), że w przypadku słabych antygenów należy stosować metodę probówkową (co jest oczywiste!) z inkubacją do 30 minut, co jest niezgodne z zasadami 	serologicznymi (gdzie obowiązuje inkubacja do 1 min.). Czasy inkubacji 10 min. i 30 min. powodują wysychanie mieszaniny reakcyjnej, których objętość wynosi 2 krople (1 kropla zawiesiny krwinek + 1 kropla odczynnika monoklonalnego). Po tym czasie odczyt reakcji jest niemożliwy!

W związku z odrzuceniem w/w oferty w zakresie pakietu 15 Zamawiający odstępuje od wniesienia poprawek do Formularza ofertowo – cenowego  Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ w pozycji 1, 2, 5 i 6  w kolumnie  „nr katal.”

    - w zakresie pakietów 17 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ ponieważ załączona do oferty dokumentacja do odczynników oferowanych w poz. 1, 3 i 4 nie potwierdza spełnienia wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro określonych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r oraz w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r., (załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia)

Odczynniki z pozycji 1 – surowica antyglobulinowa poliwalentna i z pozycji 3- Odczynnik monoklonalny anty-IgG pakietu 17 należą do listy B, a poz. 4- Standard anty-D do listy A ustawy o wyrobach medycznych. Dla Standardu anty-D obowiązują te same wymagania formalne, jak dla odczynników monoklonalnych, tzn. każda sprzedawana seria odczynnika musi mieć świadectwo badania jakości z laboratoriów IHiT lub WIM. Dla surowicy poliklonalnej i odczynnika monoklonalnego anty-IgG (lista B) - świadectwo takie może być wydane przez producenta, a wybiórcze serie mają posiadać certyfikat IHiT/WIM.

Odczynnik z pozycji 4 Standard anty-D pakietu 17– jest to roztwór o ściśle określonym, niskim stężeniu przeciwciał anty-D. Jest to materiał wzorcowy i kontrolny zarazem, pozwalający na sprawdzenie, że wszystkie odczynniki serologiczne użyte w badaniu mają rzeczywiście wymaganą aktywność oraz że przeprowadzone badanie umożliwia wykrycie w surowicy pacjenta analogicznie niskich stężeń przeciwciał przeciwko erytrocytom. Niewykrycie przeciwciał w surowicy jest błędem w sztuce mającym konsekwencje medyczne. Standard anty-D znajduje się w wykazie A, ponieważ jest to odczynnik wzorcowy oraz kontrolny, i jako taki  musi spełniać wymagania formalne dla odczynników z listy A.

W dołączonym do oferty dokumencie zgłoszeniowym do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów i Produktów Biobójczych oferowany Standard anty-D został zaliczony do odczynników spoza listy A i B, co już samo w sobie jest błędem. Oznacza to również, że poszczególne serie nie będą miały świadectw jakości z  IHiT/WIM oraz nie będzą posiadały znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, co potwierdza załączona instrukcja odczynnikowa (str. 87. oferty) - nie będą posiadały gwarancji spełniania wymagań dyrektywy 98/79/WE. (Certyfikat WE), ani też potwierdza spełnienia zasadniczych wymagań oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro określonych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r oraz w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r., (załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia)

Firma Farmator sama sobie deklaruje zgodność WE (str. 19. oferty)

Świadectwo oceny standardu anty-D (str.27) wystawione jest  przez RCKiK w Białymstoku, które to laboratorium nie jest placówką wyznaczoną przez jednostkę notyfikowaną do jego wystawiania. Tak więc dokument ten nie spełnia wymagań dla produktów z listy A. Ponadto:  zamówiliśmy odczynnik o stężeniu 0,10 +/- 10% IU/ml co jest zgodne z wymogami  IHiT. W załączonej instrukcji (str. 87) brak jest potwierdzenia tego faktu.

W pozycji  1 pakietu 17. Surowica antyglobulinowa poliwalentna - produkt z listy B: patrz str. 63. oferty: jest to załącznik 4 do zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów i Produktów Biobójczych  w poz. 17 – tej został wymieniony Anti-Human Globulin, polyspecific, dyed. z języka angielskiego  „dyed” – znaczy "farbowany"

Wykonawca oferuje nam surowicę antyglobulinową poliwalentną produkcji polskiej (patrz str 5 oferty – formularz ofertowo – cenowy , kolumna prod/kraj) skąd więc angielska nazwa w zgłoszeniu ?

W pakiecie wymagaliśmy surowicy antyglobulinowej poliwalentnej bezbarwnej a Zgłoszenie zostało wystawione dla odczynnika zabarwionego.

Ponadto brak jest w zgłoszeniu informacji o zaliczeniu w/w produktu do listy B w związku z czym nie  będzie on posiadał świadectw jakości dla wybranych serii wystawionych przez IHi/WIM oraz nie będzie

posiadał znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej (co potwierdza załączona instrukcja odczynnikowa -

str 75. oferty) – mając na uwadze powyższe nie będzie gwarancji spełnienia wymagań dyrektywy 98/79/WE. (Certyfikat CE) ani też potwierdzenia spełnienia wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro określonych w ustawie owyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r oraz w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r., (załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia) Firma Farmator sama sobie deklaruje zgodność WE dla odczynnika (nie surowicy) antyglobulinowego poliwalentnego (str. 18. oferty). Brak w ofercie świadectwa badania jakości dla przykładowej serii  w laboratorium zewnętrznym.

W poz. 3. Odczynnik monoklonalny anty-IgG - produkt z listy B: patrz str. 45. oferty: jest to  załącznik 3 do

zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów i Produktów Biobójczych.  Odczynnik

ten został zaliczony przez Zgłaszającego jako odczynnik spoza listy A i B, co jest błędem. Wykonawca

powtórzył tę informację w załączniku do pisma uzupełniającego z dnia  05.03.2013 r.

Odczynnik ten nie będzie więc posiadał świadectw jakości dla wybranych serii  wystawionych przez IHiT/WIM oraz nie będzie posiadał znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, co potwierdza  załączona instrukcja odczynnikowa (str 73.oferty) - nie będzie posiadał  gwarancji spełnienia wymagań dyrektywy 98/79/WE. (Certyfikat WE). ani też potwierdza spełnienia wymagań zasadniczych oraz procedur

oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro określonych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r.,

(załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia) Firma Farmator sama sobie deklaruje zgodność WE (str. 19. oferty)

Brak w ofercie świadectwa badania jakości dla przykładowej serii w laboratorium zewnętrznym.

W związku z odrzuceniem w/w oferty w zakresie pakietu 17 Zamawiający odstępuje  od poprawienia innej

omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści złożonej  oferty w zakresie w/w pakiety.

- INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Informujemy, że w przetargu nieograniczonym 05/PN/113 na na dzierżawę  koagulometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z materiałami zużywalnymi, dzierżawę systemu odczynnikowo-sprzętowego do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i pmr, dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych (otwarcie 22/02/2013r o godz.1015) dokonano wyboru następujących ofert:

- BIO – KSEL Sp. z o.o. ul. Kalinowa 3, 86 – 300 GRUDZIĄDZ, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 1 o wartości 20 189,40 zł brutto, słownie:  dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 40/100 zł.

- DIAG – MED. Grażyna Konecka , ul. Ryżowa 51, 02 – 495 WARSZAWA która złożyła najkorzystniejszą ofertę  zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 2 o wartości 35 825,40 zł brutto, słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 40/100 zł

- DIAG – MED. Grażyna Konecka , ul. Ryżowa 51, 02 – 495 WARSZAWA która złożyła najkorzystniejszą ofertę  zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 20  o wartości 52 946,88 zł brutto, słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć  88/100 zł

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR – POL, Mariusz Borkowski ul. Plac Jaśminu 2, 44 – 152 GLIWICE, która złożyła najkorzystniejszą ofertę , zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 3 o wartości 9 000,73 zł brutto, słownie: dziewięć tysięcy 73/100 zł.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR – POL, Mariusz Borkowski ul. Plac Jaśminu 2, 44 – 152 GLIWICE, która złożyła najkorzystniejszą ofertę , zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 6, 13 i 21  o wartości 41 417,86 zł brutto, słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemnaście 86/100 zł. (pakiet nr 6 – 10 338,86zł, pakiet nr 13 – 8 381,06zł, pakiet nr 21 – 22 697,94zł)

- DUTCHMED POLSKA Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85 – 738 BYDGOSZCZ która złożyła najkorzystniejszą ofertę  zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 9 o wartości 4 191,00 zł brutto, słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden zł

- ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, lok 213, 00 – 739 WARSZAWA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę , zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 11 o wartości 28 035,78 zł brutto, słownie  dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści pięć 78/100 zł.

- TECOM Analytical Systems – Poland Sp. z o.o., ul. Wapienna 6, 04 – 691 WARSZAWA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę , zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 12 o wartości 43 695,00 zł brutto, słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć zł.

- STAMAR  Zakład Odczynników do Diagnostyki Laboratoryjnej mgr inż. Dorota Szewczyk, ul. Perla 5, 41 – 300 DĄBROWA GÓRNICZA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę  zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 14 o wartości 5 165,76 zł brutto, słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć76/100 zł

- REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA, ul. Raciborska 15,  40 – 074 KATOWICE, która złożyła najkorzystniejszą ofertę , zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 15, 16 i 17 o wartości 58 521,99 zł brutto, słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden 99/100 zł (pakiet nr 15 – 14 234,40zł, pakiet nr 16 – 18 831,99zł, pakiet nr 17 – 25 455,60zł)

- Firmie MICTest Sp. z o.o., ul. Ułańska 11, 40 – 887 KATOWICE, która złożyła najkorzystniejszą ofertę zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 23 o wartości 12 925,44 zł słownie dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 44/100 zł. 94/100zł.

STRESZCZENIE OCENA I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

| PAKIET 1 | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CZYNSZ DZIERŻAWNY 10 PKT | DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 90 PKT |
|  | II | BIO - KSEL Sp. z o.o. ul. Kalinowa3 86 – 300 GRUDZIĄDZ | 10,00 pkt | 90,00 pkt |
|  |  |  | 100 pkt |  |

| PAKIET 2 | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CZYNSZ DZIERŻAWNY 10 PKT | DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 90 PKT |
|  | X | DIAG – MED. Grażyna Konecka , ul. Ryżowa 51, 02 – 495 WARSZAWA | 10,00 pkt | 90,00 pkt |
|  |  |  | 100 pkt |  |

| PAKIET 3 | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CZYNSZ DZIERŻAWNY 10 PKT | DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 90 PKT |
|  | VI | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR – POL, Plac Jaśminu 2, 44 – 152 GLIWICE | 10,00 pkt | 90,00 pkt |
|  |  |  | 100 pkt |  |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | BRAK WAŻNYCH OFERT |  |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | BRAK WAŻNYCH OFERT |  |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | VI | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR – POL, Plac Jaśminu 2, 44 – 152 GLIWICE | 100 pkt |
|  | XI | STAMAR Zakład Odczynników do Diagnostyki Laboratoryjnej , mgr Dorota Szewczyk, ul. Perla 5, skr. poczt 3, 41 – 300 DĄBROWA GÓRNICZA | 94,82 pkt |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | VII | REMED 96 Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 154, 44 – 100 GLIWICE | POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | BRAK WAŻNYCH OFERT |  |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | I | DUTCHMED POLSKA Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85 – 738 BYDGOSZCZ | 100 pkt |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | BRAK WAŻNYCH OFERT |  |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | IX | ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, bud nr 1, lok 213, 00 – 739 WARSZAWA | 100 pkt |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | III | TECOM Analytical Systems – Poland Sp. Z o.o., ul. Wapienna 6, 04 – 691 WARSZAWA | 100 pkt |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | VI | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR – POL, Plac Jaśminu 2, 44 – 152 GLIWICE | 100 pkt |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | XI | STAMAR Zakład Odczynników do Diagnostyki Laboratoryjnej , mgr Dorota Szewczyk, ul. Perla 5, skr. poczt 3 , 41 – 300 DĄBROWA GÓRNICZA | 100 pkt |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | IV | FARMATOR Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 36, 87 – 100 TORUŃ | ODRZUCONA |
|  | V | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Raciborska 15, 40 – 074 KATOWICE | 100 pkt |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | IV | FARMATOR Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 36, 87 – 100 TORUŃ | ODRZUCONA |
|  | V | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Raciborska 15, 40 – 074 KATOWICE | 100 pkt |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | IV | FARMATOR Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 36, 87 – 100 TORUŃ | 100 pkt |
|  | V | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Raciborska 15, 40 – 074 KATOWICE | 77,09 pkt |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | BRAK WAŻNYCH OFERT |  |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | BRAK WAŻNYCH OFERT |  |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | X | DIAG – MED. Grażyna Konecka , ul. Ryżowa 51, 02 – 495 WARSZAWA | 100 pkt |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | VI | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR – POL, Plac Jaśminu 2, 44 – 152 GLIWICE | 100 pkt |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | VIII | MICTest Sp. z o.o., ul. Ułańska 11, 40 – 887 KATOWICE | 100 pkt |

Zamawiający unieważnienie postępowania w zakresie

- pakietów o nr 4, 5, 8, 18 i 19  na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych, ponieważ na przedmiotowe pakiety nie złożono żadnej oferty niepodlegającej  odrzuceniu.

- pakietu o nr 7 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przygotowując postępowanie w zakresie Pakietu 7 Zamawiający popełnił błędy polegające na postawieniu Wykonawcom wymogu, by do oferty załączone zostały oświadczenia producenta 	analizatora MYTHIC 18, że oferowane płyny nie uszkadzają jego owężowania. W/w wada będąca podstawą do unieważnienia postępowania w zakresie pakietu 7 została powielona na 	etapie udzielania wyjaśnień do SIWZ (patrz odpowiedź 31)

TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 w przypadku zamówień , których wartość jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób,

- przed upływem wyżej wymienionego terminu, po przesłaniu zawiadomienia o wyborze oferty – jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

.........................................................................

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.