## Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Podkładka pod głowę prosta dla dorosłych pozycjoner RTG 25cmx24,5cmx9,5cm | szt. | 2
2 | Podkładka pod głowę boczna dla dorosłych pozycjoner RTG 40cmx32cmx10cm | szt. | 2
3 | Podkładka pod głowę na twarz dla dorosłych pozycjoner RTG 26cmx21cmx10cm | szt. | 1
4 | Szyna Brauna z podparciem pod stopę wąska pozycjoner RTG 72cmx22cmx20cm kąt 45 stopni | szt. | 2
5 | Szyna Brauna z podparciem pod stope szeroka pozycjoner RTG 72cmx26cmx20cm kąt 45 stopni | szt. | 2
6 | Wałek podpierający 3/4 pozycjoner RTG średnica 15/11cmx60cm | szt. | 2
7 | Podkładka pod szyję pozycjoner RTG 50cmx32cmx18cm | szt. | 2
8 | Specjalistyczny pozycjoner kolana do zdjęć RTG. Regulacja pod kątem od 30 stopni do 90 stopni | szt. | 1
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
……………………………………..
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce). | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 2
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Producent: …………………………………….
Model/typ: …………………………………….
Lp. | Opis parametrów wymaganych |  |  |  | Parametr oferowany
1 | Żywotnośc modułu LED min. 16000 godzin
2 | Moc urządzenia min. 240W
3 | Wyświetlacz numeryczny prezentujący poziom natężenia światła
4 | Regulacja poziomu natężenia światła w zakresie 0-100% z możliwością regulacji co 10%
5 | Zachowanie co najmniej 80% wyjściowego strumienia świetlnego po przepracowaniu 5000 godzin
6 | Temperatura światła przy 100% intensywności: 6000K
7 | Panel sterujacy urządzenia -kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD
8 | Menu urządzenia w języku polskim
9 | Urządzenie wyposażone w funkcje automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przez poparzeniem ciała pacjenta
10 | Uniwersalne przyłącze do światłowodów (akceptacja końcówek światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów)
11 | Możliwość sterowania pracą żródła z głowicy kamery endoskopowej
12 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanym
13 | Możliwość sterowania pracą źródła światła komendami głosowymi
14 | Żródło światła kompatybilne z zestawem artroskopowy firmy Stryker
15 | Gniazdo światłowodów standard Stryker
16 | Wykonwca odbierze uszkodzone źródło światła
Ilość | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Żródło światła Led do artroskopu | szt. | 1
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
……………………………………..
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce). | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 3
I - MATERAC SZPITALNY
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Materac w pokrowcu z tkaniny o następujących parametrach:. Wymiary 200 cm x 86cm-90 cm x 10 cm, osłona materaca dostosowana do wymiarów leża z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje) i wysokie temperatury. | szt | 2
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce).
II – ŁÓŻKA SZPITALNE WRAZ Z SZAFKAMI ŁÓŻKO SZPITALNE Z PODNOSZENIEM HYDRAULICZNYM – 2 SZT.
Producent: …………………………………….
Model/typ: …………………………………….
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1. | Konstrukcja łóżka ramowa wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ
2. | Wymiary zewnętrzne łóżka: | TAK PODAĆ
- Długość całkowita: 2100 mm, (± 30 mm)
- Szerokość całkowita: 1000 mm, (± 30 mm) wraz z barierkami
- Wymiary leża: 2000 mm x 900 mm
3. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami oraz listwy odbojowe | TAK
4. | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Demontaż wypełnienia szczytów z ramy szczytu bez konieczności użycia narzędzi. | TAK
5. | Leże łóżka posiada min. 3 segmenty ruchome | TAK
7. | Segmenty leża wypełnione stalową siatką przymocowaną na stałe o wymiarach oczek 50 x 100mm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy min. 5mm. | TAK
8. | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK
9. | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie od 400 do 800 mm – dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. | TAK PODAĆ
10. | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: | TAK PODAĆ
- segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 700 (± 20)
- segment oparcia uda w zakresie: 0 - 40° (±2°)
11. | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta | TAK
12. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | TAK
13. | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w hamulec centralny. Boki kół osłonięte tworzywowymi osłonami. | TAK PODAĆ
14. | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK
15. | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | TAK
16. | Wzmocniona podstawa leża, obciążenie łóżka min. 200 kg | TAK PODAĆ
17. | Możliwość montażu barierek bocznych, ramy wyciągowej | TAK
18. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów | TAK PODAĆ
19. | Elementy wyposażenia łóżka: | TAK
Materac w pokrowcu z tkaniny o następujących parametrach:. Wymiary 200 cm x 86cm-90 cm x 10 cm, osłona materaca dostosowana do wymiarów leża z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje) i wysokie temperatury.
Barierka lakierowana proszkowo, składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające nową normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52
- Uchwyt basenu z możliwością zamontowania w dowolnym miejscu za pomocą uchwytu C
- Wieszak kroplówki
-Uchwyt urologiczny
20. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, | TAK
WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych
21. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK
22. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ
23. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK
24. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. w okresie gwarancji | TAK
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.
Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Łóżka szpitalne z podnoszeniem hydraulicznym wraz z wyposażeniem | 2 szt.
| RAZEM: | -
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM –2 SZT
Producent: …………………………………….
Model/typ: …………………………………….
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany
2. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa (HPL o grubości min. 8 mm) | TAK
3. | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami tworzywowa półka na prasę. Pod dolną szufladą w konstrukcji szafki metalowa półka na obuwie. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie | TAK
4. | Szuflada górna wyposażona w tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych. | TAK PODAĆ
Szuflada dolna wyposażona w tworzywowy(ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części.
5. | Szafka wyposażona w możliwość montażu i demontażu odejmowanego blatu bocznego wykonanego z wytrzymałego tworzywa ABS ( możliwość montażu z prawej lub lewej strony bez użycia narzędzi). Blat boczny wyposażony w koło ułatwiające przemieszczanie. Odczepianie blatu bocznego od ściany szafki realizowane ręcznie bez użycia narzędzi. Regulacja wysokości blatu bocznego realizowana za pomocą sprężyny gazowej umieszczonej w prostokątnej aluminiowej kolumnie. | TAK
6. | Wymiary zewnętrzne: | TAK PODAĆ
- wysokość - 900 mm (± 20mm)
- szerokość - 550 mm (± 20mm)
- głębokość - 450 mm (± 20mm)
- długość przy rozłożonym blacie bocznym. max. 1160 mm
- regulacja wysokości półki bocznej 750 - 1100mm (± 20mm)
7. | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | TAK
8. | Półka boczna z możliwością składania do boku szafki bez odchylania, przekręcania szafki. | TAK
9. | 4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, o śr. 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem plus 1 koło podwójne półki bocznej. | TAK PODAĆ
10. | Konstrukcja szafki w kolorze szarym. | TAK
11. | Czoła szuflad oraz blat szafki dopasowane kolorystycznie do wypełnień szczytów łóżka. | TAK
12. | · Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, | TAK PODAĆ
· Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych
· Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami.
13. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego w momencie dostarczenia produktów | TAK
14. | Gwarancja: min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ
15 | Kolor do uzgodnienia | TAK
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.
Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 2 szt.
| RAZEM: | -
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
III - ŁÓŻKO REHABILITACYJNE W OBUDOWIE DREWNIANEJ - 1 SZT
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ
2. | Wymiary zewnętrzne łóżka: | TAK PODAĆ
- Długość całkowita: 2080 mm (± 30 mm),
- Szerokość całkowita wraz z barierkami: 1000 mm (± 30 mm),
- Wymiary leża: 2000mm x 900mm.
4. | Obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z drewna w kolorze bukowym | TAK
5. | Obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o ergonomicznych kształtach, bez kątów ostrych | TAK
6. | Barierki boczne łóżka zintegrowane z drewnianą obudową, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, barierki spełniające najnowsza normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | TAK
7. | Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki) | TAK
8. | Leże łóżka czterosegmentowe w tym trzy segmenty ruchome | TAK
9. | Segmenty leża wypełnione stalową montowaną na stałe siatką o wymiarach oczek max. 50 x 100mm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy min. 5mm. | TAK PODAĆ
10. | Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka | TAK
11. | Kolor powierzchni lakierowanych łóżka dobrany do koloru obudowy oraz barierek | TAK
12. | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od: | TAK
350 - 850 mm (± 50 mm).
13. | Pozostałe elektryczne regulacje : | TAK PODAĆ
- kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 75° (± 5°),
- kąt segmentu uda: 0 - 45° (± 5°).
Regulacje wspomagane sprężynami gazowymi:
- pozycja Trendelenburga: 15° (± 3°),
pozycja anty-Trendelenburga: 18° (± 3°).
14. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, mechanizmem zapadkowym, z możliwością wypoziomowania w stosunku do dowolnego kąta sekcji uda | TAK PODAĆ
15. | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji przez personel medyczny | TAK
16. | Cała podstawa łóżka osłonięta antystatyczną, tworzywową osłoną, wykonaną z trwałego tworzywa ABS, odpornego na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV w kolorze ramy łóżka. | TAK PODAĆ
17. | Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji, zapobiegający zakleszczaniu oraz zsuwaniu się pacjenta kierunku szczytu nóg | TAK
18. | Elektryczne zasilanie 220-240V/50Hz | TAK
19. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła z osłoną tworzywową, z centralną blokadą kół oraz funkcją jazdy na wprost | TAK
20. | Wzmocniona podstawa leża, obciążenie łóżka min. 200 kg | TAK PODAĆ
21. | Elementy wyposażenia łóżka: | TAK
Materac w pokrowcu z tkaniny o następujących parametrach:. Wymiary 200 cm x 86cm-90 cm x 10 cm, osłona materaca dostosowana do wymiarów leża z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje) i wysokie temperatury.
22. | · Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, | TAK PODAĆ
· WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych,
23. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK
24. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
25. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK
26. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.
Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Łóżko rehabilitacyjne w obudowie drewnianej | 1 szt.
| RAZEM: | -
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
ŁACZNA WARTOŚĆ PAKIETU WYNOSI:………………………………………..netto, tj……………………………...brutto
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 4
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Światłowód Storz z końcówką uniwersalną od strony przyrządu, średnica 4,8mm, długość 2300mm w osłonie typu opiec. Przeznaczony do sterylizacji w autoklawie z adapterami typu Wolf i Stryker – 1 kpl. do każdego światłowodu - laparoskopowe. | kpl. | 2
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
……………………………………..
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce). | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 5
I Kardiomonitor modułowy
Lp. | Parametry wymagane minimum | Parametr oferowany
1. | Kardiomonitor o budowie modułowej
(jednoparametrowe, niezależne, moduły wymienne – przenoszone przez użytkownika)
2. | Ekran kolorowy - aktywna matryca LCD TFT minimum 15”,
rozdzielczość minimum.: 1024 x 768
zintegrowany z jednostką główną kardiomonitora, wyposażoną w uchwyt do przenoszenia
3. | Zasilanie 100-250 VAC 50 Hz
wbudowany akumulator wewnętrzny na min. 60 min. pracy
Chłodzenie monitora konwekcyjne (nie dopuszcza się chłodzenia mechanicznie wymuszonego)
4. | Obsługa przez ekran dotykowy
5. | Możliwość monitorowania wszystkich grup wiekowych
6. | Możliwość konfigurowania przez użytkownika i zapamiętywania min. 6 ekranów
7. | Trendy min. 96 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s.
8. | Ciągły zapis w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu, saturacji) z min. 72 godz.
9. | Wbudowane złącze USB do przenoszenie danych pacjenta do komputera z min. 72 godzinnej pamięci kardiomonitora poprzez nośnik elektroniczny (np. Pendrive)
/zapis wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu, saturacji/
10. | Archiwum alarmów – minimum 300 zdarzeń
11. | Alarmy trzystopniowe z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe
EKG
12. | - zakres pomiaru HR: 15 – 300 1/min
- jednoczesne wyświetlanie min. 6 krzywych EKG (I, II, III, aVR, Al, aVF) przy użyciu kabla 3-żyłowego
- analizą ST z min.6 odprowadzeń jednocześnie
- analiza min. 13 kategorii arytmii
- detekcja stymulatora serca
- wyposażenie: kabel 3- żyłowy – 1 szt.
Respiracja
13. | - zakres pomiaru RR min.: 5 – 150 1/min
- funkcja nadzoru bezdechu min.: 5 – 45 s.
- licznik bezdechów
- możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu (RA-RL lub RA-LL) bez konieczności przepinania kabla EKG
- prezentacja fali oddechu
Saturacja SpO2
14. | - pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe Nellcor OxiMax
- zakres pomiaru SpO2: min. 1 – 100 %
- zakres pomiaru pulsu obwodowego: min. 20 – 250 1/min
- prezentacja fali pletyzmograficznej
- wyposażenie: przedłużacz oraz czujnik wielorazowy typu klips na palec
NIBP nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
15. | - pomiar dla wszystkich grup wiekowych
- zakres pomiaru: min. 15 – 270 mmHg
- tryb pracy: ręczny, automatyczny oraz ciągły
- czas repetycji pomiaru min.: 1 – 480 min
- wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie
- pomiar tętna z mankietu
- funkcja wyświetlania czasu ostatniego pomiaru
- podręczne zestawienie ostatnich minimum 15 pomiarów z określeniem daty i godziny oraz wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej ciśnienia) bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia.
- wyposażenie: wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia – 2 szt.
16. | Możliwość rozbudowy o niezależne moduły:
- pomiaru temperatury
- pomiaru ciśnienia krwawego
- pomiaru kapnografii
- pomiaru rzutu minutowego serca CO
- pomiaru rzutu minutowego serca ICG
- pomiaru gazów anestetycznych
- moduł rejestratora termicznego
17. | Możliwość włączenia monitora w system centralnego nadzoru.
18. | Wbudowane złącze RJ-45
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Kardiomonitor modułowy | szt. | 1
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce).
II Kardiomonitor przenosny , kompaktowy.
Lp. | Parametry wymagane minimum | Parametr oferowany
1. | Kardiomonitor o budowie kompaktowej
(niezależne moduły zabudowane wewnątrz urządzenia)
2. | ekran kolorowy - aktywna matryca LCD TFT minimum 12”, rozdzielczość min.: 1024 x 768
zintegrowany z jednostką główną kardiomonitora
3. | zasilanie 100-250 VAC 50 Hz
wbudowany akumulator wewnętrzny na min. 60 min. Pracy
Chłodzenie monitora konwekcyjne (nie dopuszcza się chłodzenia mechanicznie wymuszonego)
4. | obsługa przez ekran dotykowy
5. | możliwość monitorowania wszystkich grup wiekowych
6. | możliwość konfigurowania przez użytkownika i zapamiętywania min. 6 ekranów
7. | trendy min. 96 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s.
8. | Ciągły zapis w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu, saturacji) z min. 72 godz.
9. | Archiwum alarmów – minimum 300 zdarzeń
10. | Alarmy trzystopniowe z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe
11. | możliwość rozbudowy o:
- pomiar temperatury
- pomiar ciśnienia metodą krwawą
- pomiar kapnometrii
- pomiar rzutu minutowego serca metoda termodylucji CO
- pomiar rzutu minutowego serca metoda impedancji ICG
- pomiar stężenia gazów anestetycznych
- moduł rejestratora termicznego
12. | Możliwość włączenia monitora w system centralnego nadzoru. Kompatybilny z centralą FX 2000 firmy Emtel
13. | Wbudowane złącze RJ-45
14. | Wbudowane złącze USB do przenoszenie danych pacjenta do komputera z min. 72 godzinnej pamięci kardiomonitora poprzez nośnik elektroniczny (np. Pendrive)
/zapis wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu, saturacji/
EKG
15. | - zakres pomiaru HR: 15 – 300 1/min
- analizą ST z 6 odprowadzeń jednocześnie
- analiza min. 13 kategorii arytmii
- detekcja stymulatora serca
- jednoczesne wyświetlanie 6 krzywych EKG (I, II, III, aVR, aVL, aVF) przy użyciu kabla 3-żyłowego
- wyposażenie: kabel 3- żyłowy – 1 szt.
Respiracja
16. | - zakres pomiaru RR min.: 5 – 150 1/min
- funkcja nadzoru bezdechu min.: 5 – 45 s.
- licznik bezdechów
- możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu (RA-RL lub RA-LL) bez konieczności przepinania kabla EKG
- prezentacja fali oddechu
Saturacja SpO2
17. | - pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe Nellcor OxiMax lub Masimo
- zakres pomiaru SpO2 : min. 1 – 100 %
- zakres pomiaru pulsu obwodowego: min. 20 – 250 1/min
- prezentacja fali pletyzmograficznej
- wyposażenie: przedłużacz oraz czujnik wielorazowy typu klips na palec
NIBP nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
18. | - pomiar dla wszystkich grup wiekowych
- zakres pomiaru: min. 15 - 270 mmHg
- tryb pracy: ręczny, automatyczny oraz ciągły
- czas repetycji pomiaru min.: 1 – 480 min
- wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie
- pomiar tętna z mankietu
- podręczne zestawienie ostatnio wykonanych minimum 15 pomiarów (wartość ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz daty i godziny pomiaru) bez konieczności wchodzenia w archiwum
- wyposażenie: wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia – 2 szt.
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Kardiomonitor kompaktowy | szt. | 1
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce).
ŁACZNA WARTOŚĆ PAKIETU WYNOSI:………………………………………..netto, tj………………………………………...brutto
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Łącznik Babyflow jednorazowy 1 op=20 szt. | op. | 1
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
……………………………………..
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce). | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 7
I Próżnociąg z cięgnem giętkim
Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1. | Próżnociąg położniczy
2. | Próżnociąg z cięgnem giętkim
3. | Główka próżnociągu w kształcie grzyba śred. maks. 50-60 mm
4. | Długość całkowita maks. 30-40 cm
5. | Próżnociąg z indykatorem podciśnienia
6. | Próżnociąg z zintegrowaną ręczną pompką podciśnienie
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Próżnociąg z cięgnem giętkim | szt. | 1
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce).
II Próżnociąg z cięgnem sztywnym
Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1. | Próżnociąg położniczy
2. | Próżnociąg z cięgnem sztywnym
3. | Główka próżnociągu okrągła śred. maks. 60-70 mm
4. | Długość całkowita maks. 20-30 cm
5. | Próżnociąg z indykatorem podciśnienia
6. | Próżnociąg z zintegrowaną ręczną pompką podciśnienie
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Próżnociąg z cięgnem sztywnym | szt. | 1
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 8
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Imadło Hegar Mayo- 205 mm długie firmy Aesculap Chifa nr kat. BM067R lub równoważne | szt. | 2
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 9
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Zestaw UNICO z igłą Veressa do bezpiecznej punkcji opłucnej, z drenem, w wersji standardowej nr kat 10801 lub równowazny o parametrach: rozm. CH12, składający się z cewnika wykonannego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominieciem zastawek), strzykawki luer lock 60 ml, worka do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem | szt. | 5
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 10
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj.6l wykonane ze stali nierdzewnej (jedna zapasowa).Termoregulator nagrzewania płyty w zakresie 0-120˚C. Regulacja temperatury za pomocą pokrętła. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do70˚C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5kółkami antystatycznymi(wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości min. 3mb. Zasilanie–230V/600W. Regulacja wysokości w zakresie1000-1140 mm za pomocą hydraulicznej pompy nożnej. Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | szt. | 1
2 | Stojak z misą na odpady. Stojak wyposażony w jedną miskę zdejmowaną o pojemności 5-6L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm(dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | szt. | 4
3 | Stojak na kroplówki , 4 uchwytyna pojemniki z płynem infuzyjnym, regulacja wysokości 150-250cm, na podstawie z 5 kółkami. | szt. | 4
4 | Taboret do badania pacjentów. Taboret bez oparcia z siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki– zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie(za pomocą dźwigni nożnej). Podstawa pięcioramienna z kółkami fi 50mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Obciążenie min.120 do 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | szt. | 4
5 | Wózek pielęgniarski – anestezjologiczny. Wózek z blatem i półką roboczą dolną z blachy kwasoodpornej. Wymiary blatu około 650x400-450mm. Odległość między blatami około 445-450mm. Doposażony: - szyna sprzętowa na akcesoria nr kat. W 202 lub równoznaczny, -uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, -stelaż z pokrywą do worka na odpady lub uchylną misą o pojemności około 3 litrów. -zestaw dozowników na materiały opatrunkowe, -wkład szufladowy. Wyrób na kółkach o średnicy około fi 100mm (dwa z blokadą) . Oponki wykonane z materiału niebrudzącego | szt. | 2
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 11
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Kabel do monitorowania EKG 3 elektrodowy zakończony rozłącznym złączem DIN, do monitora FX 2000/FX200MD, bez przewodów przyłączeniowych, długość kabla min. 2,5 m | szt. | 6
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 24 m-ce).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy