Zabrze, dnia 21/01/2014r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032)   277-62-10 wew 212.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST 1 i  4, 6 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/14

NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA, POMP INFUZYJNYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Pytanie nr 1-21 dotyczy Pakietu nr 1 – urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania – 1 szt.

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, które zapewnia dezynfekcję pomieszczeń do 250m3? Większość pomieszczeń w szpitalach nie przekracza 200m3 więc oferowane przez nas urządzenie pozwoli na dezynfekcję praktycznie wszystkich pomieszczeń, a zwłaszcza sal operacyjnych.

Odpowiedź nr 1

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia, które zapewnia dezynfekcję pomieszczeń do 250m3 w pakiecie nr 1.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym zużycie środka dezynfekcyjnego jest na poziomie 7ml/m3? Tak niskie stężenie środka (1ml/m3) nie gwarantuje skutecznej dezynfekcji, jeśli tylko proces zostanie zakłócony przez jakiekolwiek czynniki zewnętrzne. Dodatkowo, skuteczność działania w takim stężeniu deklaruje tylko jeden producent na rynku, co spowoduje, iż ofertę złożyć będzie mógł tylko dystrybutor tego producenta.

Odpowiedź nr 2

Tak, Zamawiający dopuści również zużycie środka 7ml/1m3.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pkt. 8 – Ideą dezynfekcji przez zamgławianie jest to, by (zgodnie z p. 10 SIWZ) uzyskać mgłę mikrozolową, która ze względu na małe rozmiary cząsteczek dociera wszędzie. Jeśli wymagane jest stosowanie dodatkowych elementów, oznacza to, że urządzenie nie spełnia wymagań. W przewodzie takim następuje skroplenie się środka dezynfekcyjnego, przez co zmianie ulegają jego właściwości fizyko-chemiczne, co może mieć wpływ na skuteczność procesu dezynfekcji. Dodatkowo, oprzyrządowanie takie wymaga kierowania węża przez operatora, co może mieć wpływ na jego zdrowie i życie. Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości podłączenia elastycznego węża.

Odpowiedź nr 3

Nie, Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. Zamawiający wymaga stosowania środka nietoksycznego.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wymagające współpracy z testami, a elektronicznie kontrolujące przebieg procesu? Jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż konieczność pracy z testami. Dodatkowo chemiczne testy paskowe sprawdzają tylko czy środek (nadtlenek wodoru) dotarł w dane miejsce, nie wskazują jednak czy proces dezynfekcji był skuteczny.

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuści również urządzenie z kontrolą elektroniczną procesu, wymaga jednak zaoferowania możliwości  niezależnej kontroli penetracji środka dezynfekującego.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wymagające współpracy z testami, a elektronicznie kontrolujące przebieg procesu? Jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż konieczność pracy z testami. Dodatkowo chemiczne testy paskowe sprawdzają tylko czy środek (nadtlenek wodoru) dotarł w dane miejsce, nie wskazują jednak czy proces dezynfekcji był skuteczny.

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający dopuści również urządzenie z kontrolą elektroniczną procesu, wymaga jednak zaoferowania możliwości  niezależnej kontroli penetracji środka dezynfekującego.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pkt. 16 – w PRZYPADKU ODPOWIEDZI POZYTYWNEJ NA PYTANIE NR 4 I 5  prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia testów paskowych.

Odpowiedź nr 6

Nie, Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w łącze komputerowe (np. USB) pozwalające na archiwizowanie wyników przeprowadzanych procesów dezynfekcji?

Odpowiedź nr 7

Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w automatyczny system opóźniania startu procesu zamgławiania, co pozwala na bezpieczne opuszczenie pomieszczenia przez personel obsługujący urządzenie?

Odpowiedź nr 8

Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również takie rozwiązanie. Zamawiający wymaga zaoferowania środka nietoksycznego.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga by system opóźniania startu był integralnym elementem wyposażenia urządzenia, tj. by również był wyrobem medycznym?

Odpowiedź nr 9

Tak, Zamawiający wymaga by system opóźnionego startu był integralnym elementem urządzenia, jeżeli urządzenie wymaga takiego systemu.

Pytanie nr 10

Czy zamawiający dopuści urządzenie dezynfekujące jednorazowo powierzchnię do 350 m3. Wyjaśnienie: Oferowane przez nas urządzenie może dezynfekować pomieszczenia powyżej 350 m3 uruchamiając proces drugi raz na różnicę kubatury (urządzenie uruchamiamy poprzez naciśnięcie jednego przycisku) nasz środek jest w 100% bezpieczny dlatego bez obaw użytkownik może wejść do dezynfekowanego pomieszczenia i ponownie włączyć urządzenie. Z doświadczenia wiemy że duże pomieszczenia szpitalne (np. sala operacyjna) nie przekraczają kubatury 350 m3

Odpowiedź nr 10

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia dezynfekującego jednorazowo powierzchnię do 350 m3 w pakiecie nr 1.

Pytanie nr 11

Czy zamawiający wymaga aby środek do dezynfekcji był w 100% biodegradowalny?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający określił biodegradowalność środka dezynfekującego na poziomie 99,9%.

Pytanie nr 12

Czy zamawiający dopuszcza zużycie środka 3ml/1m3.

Wyjaśnienie: Zużycie środka 1ml/1m3 daje dobre wyniki dezynfekcji tylko w przypadku czystych pomieszczeń. W przypadku pomieszczeń brudnych lub bardzo zanieczyszczonych taka ilość środka jest niewystarczająca i dezynfekcje należy powtarzać wielokrotnie. Zużycie 3ml/m3 zapewnia wysoką skuteczność zarówno w pomieszczeniach brudnych jak i czystych co jest potwierdzone badaniami.

Odpowiedź nr 12

Tak, Zamawiający dopuści również zużycie środka 3ml/1m3 .

Pytanie nr 13

Czy zamawiający wymaga aby środek dezynfekujący spełniał normę NF T 72-281 zapewniającą dezynfekcję na poziomie log4

Wyjaśnienie: Stosowanie środka który nie spełniaj tej normy nie zapewnia dezynfekcji na odpowiednim poziomie, szybszy wzrost mikroorganizmów, konieczność częstszego stosowania środka.

Odpowiedź nr 13

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 14

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych.

Wyjaśnienie: Według instrukcji producenta elastyczny wąż służy do podłączenia urządzenia z innym urządzeniem, (np. do komory laminarnej, dezynfekcja wewnątrz komory laminarnej) pomieszczenia, ze specjalnym otworem przez które zostanie wdmuchany środek dezynfekujący a nie do dezynfekcji klimatyzacji, przewodów wentylacyjnych. Metoda fumigacji została zaprojektowana do dezynfekcji w miejscach trudnodostępnych, (np. przestrzeń za szafą, pod szafą, pod biurkiem, w zakamarkach szuflady) w celu wyeliminowania czynniku błędu ludzkiego. Ponad to w czasie fumigacji w pomieszczeniu nie może przebywać żadna osoba.

Odpowiedź nr 14

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia bez możliwości podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych.

Pytanie nr 15

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze 9 Kg

Wyjaśnienie: Większa waga spowodowana jest dodatkowymi wzmocnieniami z aluminium na bokach i spodzie urządzenia, w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiedź nr 15

Tak, Zamawiający dopuści również urządzenie o wadze 9 Kg.

Pytanie nr 16

Czy zamawiający wymaga aby środek nie posiadał oznaczeń na opakowaniu o drażliwości, szkodliwości, toksyczności.

Wyjaśnienie: Takie oznaczenia upewnią zamawiającego o tym że środek jest w 100% bezpieczny dla użytkownika, dodatkowo zamawiający będzie miał pewność że użytkownik nawet w przypadku wylania środka na skórę nie dozna poparzenia. (stężenie nadtlenku wodoru w stężeniu powyżej 3% jest niebezpieczne)

Odpowiedź nr 16

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 17

Czy zamawiający wymaga aby opakowania na środek do dezynfekcji były w postaci wielorazowego opakowania zamiast jednorazowego naboju z koniecznością zużycia do 30 dni po otwarciu?

Wyjaśnienie: Wielorazowe opakowanie zmniejszają ilość odpadów medycznych.

Odpowiedź nr 17

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 18

Czy zamawiający wymaga aby środek dezynfekujący miał przydatność do dwóch lat oraz gwarancję zachowania tego samego poziomu skuteczności do 6 miesięcy po otwarciu ?

Wyjaśnienie:  Środki z krótką datą przydatności mogą zostać niewykorzystane, zaopatrzenie się w środek z krótką datą przydatności może spowodować marnowanie się. Środek z dłuższą datą przydatności zagwarantuje jego wykorzystanie.

Odpowiedź nr 18

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 19

Czy zamawiający wymaga aby stężenie nadtlenku wodoru w środku nie przekroczyło 2%, dzięki czemu środek jest bezpieczny i może byś stosowany także do dezynfekcji ręcznej w obecności pacjentów ?

Odpowiedź nr 19

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 20

Czy zamawiający wymaga aby dostawca zapewnił stałą cenę środka do dezynfekcji na okres dwóch lat?

Odpowiedź nr 20

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 21

Czy zamawiający dopuści zamiast testów chemicznych dostarczenia sterylnych pałeczek do wymazów w ilości takiej samej jak testów chemicznych w celu określenia jakości dezynfekcji a nie tylko obecności środka dezynfekującego.

Odpowiedź nr 21

Nie, zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 22

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust.3

W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nieterminowo wykonanego przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nieterminowo wykonanego przedmiotu umowy.

Odpowiedź nr 22

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §6 ust.3  Wzoru Umowy.

Pytanie nr 23

Wnosimy o usunięcie w paragrafie 7 ust. 2

„Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata”.

Odpowiedź nr 23

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §7 ust.2  Wzoru Umowy.

Pytanie nr 24-29 dotyczy Pakiet nr 2 „Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe”

Pytanie nr 24

Tabela wymogów technicznych pkt  2

Prosimy o dopuszczenie pomp z maksymlaną prędkością dozowania 1800 ml/h

większa prędkość nie ma uzasadnienia klinicznego.

Odpowiedź nr 24

Tak, Zamawiający dopuści również pompy z maksymlaną prędkością dozowania 1800 ml/h w pakiecie nr 2.

Pytanie nr 25

Tabela wymogów technicznych pkt  2

Prosimy o dopuszenie pompy z maksymalną masą pacjenta przy stosowaniu opcji przeliczenia jednostek wagowych SI na masę pacjenta do 250 kg.

Maksymalna masa pacjenta 250 kg wydaje się wystarczająca.

Odpowiedź nr 25

Tak, Zamawiający dopuści również pompy z maksymalną masą pacjenta przy stosowaniu opcji przeliczenia jednostek wagowych SI na masę pacjenta do 250 kg.

Pytanie nr 26

Tabela wymogów technicznych pkt  2

Prędkość  dawki  podtrzymującej w funkcjiKVO – prosimy o dopuszczenie pomp z fabrycznie ustawionymi prędkościami : dla większej od 10 ml- 3 ml/ , dla większej od 10 ml/h- 1ml idlaponiżej 1mlh-prędkość KVO- 0,1ml/h/ - z możliwością ustawień innych w trybie serwisowym.

Odpowiedź nr 26

Tak, Zamawiający dopuści również pompy z fabrycznie ustawionymi prędkościami : dla większej od 10 ml- 3 ml/ , dla większej od 10 ml/h- 1ml i dla poniżej 1mlh-prędkość KVO- 0,1ml/h/ - z możliwością ustawień innych w trybie serwisowym.

Pytanie nr 27

Tabela wymogów pkt.12.

Prosimy o dopuszczenie pomp o czasie długości działania akumulatora mierzonego;

Dla prędkości 25ml/h – 8 godzin.

Odpowiedź nr 27

Tak, Zamawiający dopuści również pompy o czasie długości działania akumulatora mierzonego;

Dla prędkości 25ml/h – 8 godzin.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wymaga by pompy miały możliwość zainstalowania do każdej pompy systemu TOM / Take over mode/ w przypadku konieczności płynnej / bez przerwy /, podaży amin katecholowych, gdzie połączona druga pompa przejmuje płynnie pracę pierwszej ?

Odpowiedź nr 28

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wymaga by pompy miały wbudowany program do podaży propofolu

i remifentanylu TCI/ TIVA/ .co umożliwia prowadzenie sedacji z propofolem  wg. algorytmu Schnidera lub Marsha i analgezji pooperacyjnej remifentanylem wg  Minto?

Odpowiedź nr 29

Nie, Zamawiający nie wymaga.

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 23/01/2014 na dzień 24/01/2014.

Tym samy termin związania z ofertą przesuwa się na dzień 22/02/2014 r.

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.