ZMODYFIKOWANY PAKIET 3 – DOSTAWA DIATERMI CHIRURGICZNEJ

Producent: …………………………………….

Model / typ: …………………………………….

| DIATERMIA DLA CHIRURGII/GINEKOLOGII Z OPCJĄ ZAMYKANIA DUŻYCH NACZYŃ DO 7MM WŁĄCZNIE, Z FUNKCJĄ ENDOCUT DO POLIPEKTOMII I SFINKTEROTOMII I RESEKCJĄ BIPOLARNĄ ORAZ PRZYSTAWKĄ ARGONOWĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| 1 | Aparat do elektrochirurgii monopolarnej i bipolarnej |  |
| 1.1 | Przystawka do koagulacji w osłonie argonu umieszczona w jednej kolumnie z diatermią i na wspólnym wózku. Sterowanie przystawką z diatermii |  |
| 1.2 | Moduł do preparowania i zamykania dużych naczyń do 7 mm. skuteczność zamykania musi być potwierdzona certyfikatem niezależnej i uprawnionej do tego instytucji. Kopia certyfikatu potwierdzającego skuteczność zamykania naczyń do 7 mm musi być dołączona do oferty. Praca odbywa się w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prąd w zależności od tkanki i użytego narzędzia, zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i wyłącza prąd. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się możliwości ręcznego ustawiania parametru mocy w tym programie. |  |
| 1.3 | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej – parametrów dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu |  |
| 1.4 | Oprogramowanie w języku polskim z wgraną skróconą instrukcją obsługi poszczególnych trybów cięcia oraz koagulacji w aparacie. Wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim |  |
| 1.5 | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów do zamykania naczyń do 7 mm i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy |  |
| 1.6 | Aparat wyposażony w funkcję bipolarną (cięcie i koagulacja z zastosowaniem w histeroskopach bipolarnych) |  |
| 1.7 | Aparat posiada opcję informującą w sposób jednoznaczny użytkownika diatermii o jakości – skuteczności kontaktu elektrody neutralnej ze skórą pacjenta. Po przekroczeniu wartości krytycznej nastąpi odcięcie możliwości użycia elektrody monopolarej – aparat przestaje działać w trybie monopolarnym. |  |
| 1.8 | Aparat powinien posiadać min.: gniazdo monopolarne, dwa gniazda bipolarne w tym gniazdo do zamykania dużych naczyń do 7 [mm] oraz gniazdo elektrody biernej. Minimum jedno gniazdo bipolarne uniwersalne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu Valleylab – 2 PIN oraz typu ERBE/ Gniazda monopolarne uniwersalne z możliwością podłączenia kabli typu Valleylab – 3 Pin, ERBE – końcówka bananowa 4 mm, Olympus – końcówka bananowa 3 mm. Aparat powinien posiadać gniazdo neutralne uniwersalne pozwalające na podłączenie kabli z wtyczką o śr.6,35 mm typ ERBE i wtyczkę typ Valleylab |  |
| 1.9 | Funkcja „Focus View” pokazywanie parametrów pracy na wyświetlaczu tylko aktualnie aktywowanego instrumentu. |  |
| 1.10 | Monitor mocy szczytowej i średniej z możliwością wizualizacji na ekranie |  |
| 1.11 | Pamięć min. 50 programów i zapisanie ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora |  |
| 1.12 | Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego |  |
| 1.13 | Moc cięcia monopolarnego 300W +/- 10% |  |
| 1.14 | Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego w tym jedno do pracy w środowisku wodnym |  |
| 1.15. | Możliwość regulacji głębokości hemosazy w każdym programie ciecia monopolarnego min. 6 |  |
| 1.16 | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego |  |
| 1.17 | Możliwość regulacji grubości hemostazy w każdym programie cięcia bipolarnego-min. 6 poziomy |  |
| 1.18 | Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej: łagodna, forsowna, natryskowa, preparująca o min. mocy 100W |  |
| 1.19 | Możliwość min. 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji dla każdego rodzaju koagulacji – nie dotyczy regulacji mocy |  |
| 1.20 | Dodatkowy rodzaj, tryb koagulacji monopolarnej przeznaczony do rozcinania warstw tkanek z hemostazą porównywalną do osiąganej przy użyciu noża harmonicznego o mocy max. 60 W |  |
| 1.21 | Minimum 3 rodzaje koagulacja bipolarnej |  |
| 1.22 | Możliwość min. 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji dla każdego rodzaju koagulacji bipolarnej – nie dotyczy regulacji mocy |  |
| 1.23 | Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych z regulacją opóźnienia do min. 3 sek. Krokiem co max 0,1 s |  |
| 1.24 | Funkcja Auto Stop dla instrumentów bipolarnych. |  |
| 1.25 | Przystawka do koagulacji i cięcia w plaźmie argonowej |  |
| 1.26 | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów przepływu argonu. |  |
| 1.27 | Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,1 – 8,0 l / min. |  |
| 1.28 | Minimum 3 różne rodzaje / tryby cięcia w osłonie argonu |  |
| 1.29 | Minimum 3 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej |  |
| 1.30 | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie mocy we wszystkich trybach monopolarnych oraz bipolarnych |  |
| 1.31 | Możliwość rozbudowy aparatu o odsysacz dymów z pola operacyjnego obsługiwanego z poziomu diatermii |  |
| 1.32 | Możliwość rozbudowy urządzenia o przystawkę do preparowania za pomocą jałowego płyny, zastosowanie w chirurgii narządów miąższowych, endoskopii ESD, w jeden system obsługiwany z panelu sterującego diatermii. Dostawca musi potwierdzić posiadanie w swojej ofercie wyżej opisanego preparatora w chwili składania oferty przetargowej |  |
| 2 | WYPOSAŻENIE |  |
| 2.1 | Uniwersalny wózek z możliwością zamontowania diatermii z argonem oraz z miejscem na dwie butle argonowe – 1 kpl. |  |
| 2.2 | Włącznik nożny pojedynczy, wodoodporny (do dezynfekcji) – 1 szt. |  |
| 2.3 | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z możliwością przełączania programu (do dezynfekcji) – 1 szt. |  |
| 2.4 | Wielorazowe komplet kleszczyków bipolarnych do zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie wraz z kablem przyłączeniowym : - kleszczyki do zabiegów tarczycowych dł.150mm, końcówka zwężana pokryta ceramiczną powłoką zapobiegającą nadmiernemu rozgrzewaniu tkanek –1 szt. - kleszczyki do laparotomii zakrzywione, okładki ze żłobieniem, długość 210 mm do zabiegów Ginekologicznych – 2 szt. - kleszcze do zamykania naczyń, do laparoskopii, śr 5mm, dł. min 340mm, końcówka typu Maryland, radełkowane z kablem dł. min. 3m, narzędzie z rotowaną rączką w pozycji poziomej – 3kpl |  |
| 2.5 | Wielorazowy bipolarny instrument do koagulacji oraz cięcia bipolarnego za pomocą prądu, instrument dł. 340-350mm średnicy 5 mm + kabel przyłączeniowy dł. 4 mm – 2 kpl |  |
| 2.6 | Jednorazowy sterylny bipolarny instrument 5mm do zamykania naczyń do 7mm z funkcją mechanicznego cięcia z aktywacją wszystkich funkcji instrumentu z ręki wraz z kablem przyłączeniowym i wtyczką MF. Zamawiający wymaga dostępności instrumentów w min 3 długościach : 20cm, 35cm, 45cm do wyboru przez zamawiającego – 4 szt. |  |
| 2.7 | Wielorazowe nożyczki bipolarne z odizolowanymi czubkami dł. 230-240 mm z osłoną zabezpieczającą i kablem dł. min. 4m – 2 kpl. |  |
| 2.8 | Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych śr. trzpienia 4mm z przyciskami, kablem o dł. min. 4m – 4 szt. |  |
| 2.9 | Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych śr. trzpienia 4mm z przyciskami,– 4 szt. |  |
| 2.10 | Kabel przyłączeniowy do uchwytu monopolarnego dł.4m – 4 szt |  |
| 2.11 | Pinceta bipolarna prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 16-17 cm – 1szt |  |
| 2.12 | Pinceta bipolarna prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 19 cm – 1szt |  |
| 2.13 | Pinceta bipolarna prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 19 cm – 1szt |  |
| 2.14 | Bipolarny kabel przyłączeniowy dł. 4m – 3 szt. |  |
| 2.15 | Zestaw wielorazowych końcówek monopolarnych - Elektroda szpatułkowa prosta 3,4x24mm -6 szt. - Elektroda szpatułkowa prosta 3x24mm -2 szt - Elektroda monopolarna Wolframowa, 0,5x3mm, prosta dł.40m – 1 szt. - Elektroda szpatułkowa prosta 2,3x19mm -3 szt - Elektroda lancetowa zagięta 2,4 x 12 mm, dł. 115mm -1szt - Elektroda szpatułkowa zagięta 2,3 x 19 mm,dł.115mm – 1szt - Elektroda kulkowa, prosta, Ø 5 mm, długość 100-110 mm -2szt. - Elektroda do konizacji, dł. 100 mm w zestawie: (2 zestawy) - uchwyt pętli konizacyjnych - pętla konizacyjna, wys. 12 mm - pętla konizacyjna, wys. 19 mm - Żagielek 12mm -4szt. - Żagielek 19mm -4szt |  |
| 2.16 | Wielorazowy uchwyt do aplikatorów argonowych z przyciskami i z możliwością przełączania programu –2 szt. |  |
| 2.17 | Wielorazowy zestaw aplikatorów do cięcia i koagulacji w osłonie argonu: - aplikator prosty dł. ok. 35mm z wysuwaną elektrodą szkatułkową –2 szt. - aplikator prosty dł. ok. 100mm z wysuwaną elektrodą szkatułkową – 2 szt. - aplikator prosty dł.320mm z wysuwaną elektrodą szkatułkową – 1 szt. |  |
| 2.18 | Wielorazowa sonda argonowa średnicy 2,3 mm, dł.2,2m z czołowym wypływem strumienia plazmy – 1 szt |  |
| 2.19 | Kabel przyłączeniowych do sond argonowych – 1 szt |  |
| 2.20 | Butla argonowa 5l – 2 szt |  |
| 2.21 | Reduktor do butli – 1 szt |  |
| 2.22 | Elektroda neutralna wielorazowa dla dorosłych o pow. 450cm -550cm2 z pasami mocującymi i kablem dł. minimum 4m - 1 komplet |  |
| 2.23 | Jednorazowa elektroda neutralna dzielona bezkierunkowa z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym min. – 200szt |  |
| 2.24 | Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej – 1szt |  |
| 2.25 | Pinceta monopolarna prosta, izolowana, końcówki 1,7 mm, tępe, długość 19-20 cm - 2 szt. |  |
| 2.26 | Przenośny adapter do resekcji Bipolarnej podpinany pod gniazdo MF w diatermii z możliwością podłączenia resektoskopów Bipolarnych. Storza, za pomocą oryginalnych kabli z wtyczkami MF-1 szt |  |
| 2.27 | Kabel do resekcji bipolarnej do resektoskopów STORZ z wtyczką MF dł.4m – 1 szt |  |
| 3 | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 3.1 | Gwarancja ………… (min 36 – m- cy ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |  |
| 3.2 | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
| 3.3 | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw Gwarancyjnych ………………………………………………………… …………………………………………………………………………. (podać w ofercie dokładny adres) nr telefonu……………………………………………………………… |  |
| 3.4 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
| 3.5 | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
| 3.6 | Trzy bezpłatne przeglądy: pierwszy po 12 miesiącach, drugi po 24 miesiącach, trzeci po 36 miesiącach. |  |
| 4 | Warunki dodatkowe |  |
| 4.1 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |  |
| 4.2 | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |  |
| 4.3 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony |  |
| 4.4 | Szkolenie techników aparatury medycznej z zakresu bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń |  |
| 4.5 | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | diatermia dla chirurgii/ginekologii z opcją zamykania dużych naczyń do 7mm włącznie, z funkcją endocut do polipektomii i sfinkterotomii i resekcją bipolarną oraz przystawką argonową | 1 kpl |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia: ………………..  (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy).

Gwarancja ………… (min 36 – m- cy )

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach płatnych po 25-tym każdego miesiąca.