Zabrze     /  08 / 2014

SM/DZ/2014/

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY 19/PN/14

NA DOSTAWY SYSTEMU ZINTEGROWANEJ LAPAROSKOPOWEJ SALI OPERACYJNEJ, SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO, DIATERMI CHIRURGICZNEJ, ŁÓŻEK SZPITALNYCH, SZPITALNYCH WÓZKÓW FUNKCYJNYCH, WANNY PORODOWEJ, INKUBATORA ORAZ STANOWISKA DO RESUSCYTACJI

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

CZĘŚĆ II

Pytanie nr 36– dotyczy § 6 ust 1 wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w dwóch równych ratach płatnych po 25- tym każdego miesiąca.

Odpowiedź 36

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną powyżej modyfikację w zakresie § 6 ust 1 wzoru umowy

Pytanie nr 37– dotyczy § 7 ust 1, 2 wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie zapisów.

Odpowiedź 37

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną powyżej modyfikację polegająca na wykreśleniu zapisów stanowiących treść § 7 ust 1; 2 wzoru umowy

Pytanie nr 38– dotyczy § 7 ust 3 wzoru umowy

Paragraf 7 ust. 3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

W razie zwłoki w realizacji umowy, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto sprzętu dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź 38

W trakcie analizowana złożonego przez Wykonawcę pytania nr 38 Zamawiający zorientował się, że zapis stanowiący treść § 7 ust 3 wzoru umowy obarczony jest błędem pisarskim polegającym na przywołaniu w jego treści zamiast § 3 ust 1, w którym Zamawiający określa termin realizacji dostawy na max sześć tygodni od daty zawarcia umowy, przywołuje błędnie § 4 ust 2 odnoszący się do wskazania osoby koordynującej dostawą sprzętu. Ponadto, wykreśla błędnie użyty, poprzez powtórzenie wyraz „brutto”. W związku z powyższym, uznając swój błąd Zamawiający wprowadza korektę do wzoru umowy w zakresie  treść § 7 ust 3 polegającą na zastąpieni dotychczasowego zapisu o treści cytuję;

- W razie opóźnienia realizacji umowy, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego brutto wynikającego z niniejszej umowy i wskazanego w § 2 umowy za każdy dzień opóźnienia

zapisem;

- W razie opóźnienia realizacji umowy, określonym w § 4 ust 2 § 3 ust 1 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego brutto wynikającego z niniejszej umowy i wskazanego w § 2 umowy za każdy dzień opóźnienia

Co do treści zadanego pytania, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną powyżej modyfikację w zakresie § 7 ust 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 39– dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny o następujących parametrach: ?

Wózek 4 szufladowy

BLAT GŁÓWNY ZE STALI NIERDZEWNEJ!!!
Wyposażenie: dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, dwa plastikowe kosze na odpady, szuflady zamykane na centralny zamek (w szufladach podziałka na segregacje leków), druciany kosz na (pojemnik na igły lub dyspenser rękawic), wieszak kroplówki

Wózek zabiegowy przeznaczony jako wyposażenie:

- oddziałów anestezjologicznych

- szpitalnego oddziału ratunkowego

- sal oddziałowych

Wymiary:

- Szerokość: 650 mm

- Głębokość 475 mm

- Wysokość: 970 mm

Wykonanie wózka:

Konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych. Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego.

- Wózek cztero szufladowy.

- górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej

- płyta tylnia i boczne: wykonane z aluminium

- Fronty szuflad wykonane ze stopu aluminiowego

- uchwyty szuflad wykonane z ABS

- Wysokość szuflad: 3 szt. x 13cm, dolna 1 szt. 21,3cm

- Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków

- maxymalna nośność szuflady 50 kg

- całkowita ładowność wózka 200kg.

- druciany kosz na akcesoria z prawej strony, wymiary: szerokość:23cm, głębokość: 11 cm, wysokość: 11 cm

- odporność na korozję i łatwe czyszczenie

- Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka)

- Wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka (o średnicy Φ100mm) 2 kółka z blokadą jazdy.

Odpowiedź 39

Zamawiający nie dopuści opisanego powyżej wózka na zasadzie równoważności. Zaoferowany wózek znacznie różni się od wymaganego konstrukcją i funkcjonalnością.

Pytanie nr 40– dotyczy § 7 ust 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zmniejszy kary umowne wskazane w §7 ust. 1 z 1% do 0,1% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z umowy? Jeżeli nie to na jakie zmniejszenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź 40

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do § 7  ust 1  wzoru umowy. Ponadto informuje, że utrzymuje wysokość kar umownych na wskazanym w/w wzorze umowy na dotychczasowym poziomie.

Pytanie nr 41– dotyczy § 7 ust 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zmniejszy kary umowne wskazane w §7 ust. 2 z 1% do 0,1% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy? Jeżeli nie to na jakie zmniejszenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź 41

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do § 7  ust 2  wzoru umowy. Ponadto informuje, że utrzymuje wysokość kar umownych na wskazanym w/w we wzorze umowy dotychczasowym poziomie.

Pytanie nr 42– dotyczy § 7 ust 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zmniejszy kary umowne wskazane w §7 ust. 3 z 0,5% do 0,1% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z umowy za każdy dzień opóźnienia? Jeżeli nie to na jakie zmniejszenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź 42

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do § 7  ust 3  wzoru umowy. Ponadto informuje, że utrzymuje wysokość kar umownych na wskazanym w/w we wzorze umowy dotychczasowym poziomie.

Pytanie nr 43– dotyczy § 7 ust 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zmieni treść §7 ust. 3 na: „W razie opóźnienia realizacji umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia” ?

Odpowiedź 43

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do § 7  ust 3  wzoru umowy

Pytanie nr 44 – dotyczy § 3 ust 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydłuży termin realizacji dla pakietu nr 5 do 10 tygodni od daty zawarcia umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź 44

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 45 – dotyczy § 3 ust 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydłuży termin realizacji dla pakietu nr 6 do 8 tygodni od daty zawarcia umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź 45

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 46– dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o szerokości zewnętrznej mierzonej bez poręczy bocznych równej 965mm natomiast z poręczami 1022mm ?

Odpowiedź 46

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 47– dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka ze szczytami tworzywowymi , wyjmowanymi od strony nóg i głowy bez możliwości ich blokady przed wyjęciem? Pragniemy nadmienić, że szczyty w proponowanych łóżkach są tak osadzone w ramie, żeby maksymalnie uniemożliwić ich przypadkowe wyjęcie

Odpowiedź 47

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 48– dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby łóżka wyposażone były w szczyty wykonane z gładkiego tworzywa ABS bez śladów mikroporowatości? Szczyty z takiego materiału są bardzo łatwe do mycia i dezynfekcji. Szczyty posiadają możliwość wyboru kolorystyki wklejek.

Odpowiedź 48

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 49– dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby łóżka posiadały elektryczną regulację kąta uniesienia oparcia pleców?

Odpowiedź 49

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga elektrycznej regulacji kąta uniesienia oparcia pleców.

Pytanie nr 50– dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby łóżka posiadały elektryczną regulację kąta uniesienia oparcia nóg?

Odpowiedź 50

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga elektrycznej regulacji kąta uniesienia nóg.

Pytanie nr 51– dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z mechaniczną regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 140?

Odpowiedź 51

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 52 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby łóżka posiadały mechaniczną  regulację pozycji anty-Trendelenburga?

Odpowiedź 52

Tak, Zamawiający wymaga, w związku z powyższym modyfikuje dotychczasowy zapis Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu 5 tabeli parametrów wymaganych w 1.9 zastępując treść cytuję:

| 1.9 | regulacja mechaniczna pozycji Trendelenburga 20° (+/- 5°) |  |
| --- | --- | --- |

treścią:

| 1.9 | regulacja mechaniczna pozycji Trendelenburga 20° (+/- 5°) regulacja min mechaniczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga zakres min przechyłu od 0 - 12° |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie nr 53 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z centralną blokada kół? Jest to rozwiązanie lepsze od Wymaganego

Odpowiedź 53

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 54 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o bezpiecznym obciążeniu równym 170kg ?

Odpowiedź 54

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 55 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe o wysokości 80 cm ?

Odpowiedź 55

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 56 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas dostępności serwisu w dni robocze z 24 do 72 godzin?

Odpowiedź 56

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostępności serwisu z 24 do 72 godzin w zakresie przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach od 1 – 8 w związku z powyższym wprowadzi stosowne zmiany w zapisach Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W odniesieniu do aparatury będącej przedmiotem Pakietu 9 wymaga dostępności serwisu na dotychczasowych warunkach tj. w dni robocze w ciągu max. 24 godzin.

Pytanie nr 57 – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczka o kącie przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie 70 ?

Odpowiedź 57

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 58 – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczka o wymiarach zewnętrznych 810 x 524 x 960 mm (dł. x szer. x wys.) ?

Odpowiedź 58

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 59 – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas dostępności serwisu w dni robocze z 24 do 72 godzin?

Odpowiedź 59

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostępności serwisu z 24 do 72 godzin w zakresie przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach od 1 – 8 w związku z powyższym wprowadzi stosowne zmiany w zapisach Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W odniesieniu do aparatury będącej przedmiotem Pakietu 9 wymaga dostępności serwisu na dotychczasowych warunkach tj. w dni robocze w ciągu max. 24 godzin.

Pytanie nr 60 – dotyczy § 7 ust 1i 2  wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź 60

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do § 7  ust 1 i 2  wzoru umowy

Pytanie nr 61 – dotyczy § 7 ust 3  wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych w wysokości 0,5% od wartości brutto niezrealizowanej części dostawy/zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie?

Odpowiedź 61

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do § 7  ust 3  wzoru umowy

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź 62

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 63 – dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe o następujących parametrach:

- Łóżko specjalnie zaprojektowane dla pacjentek oddziałów ginekologiczno-położniczych

- Konstrukcja łóżka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo

- Podstawa zabezpieczona tworzywową osłoną

- Szczyty od strony nóg i głowy, barierki oraz segmenty leża wykonane z materiału ABS

- Regulacja poszczególnych funkcji łóżka odbywa się przy pomocy ręcznego panelu sterującego dla personelu

- Łóżko wyposażone jest w panel blokujący poszczególne elektryczne funkcje łóżka

- System zapobiegający zakleszczeniu (po napotkaniu przeszkody regulacja zostanie wstrzymana)

- Dźwignia CPR w oparciu pleców

- Segment nożny wysuwany na teleskopach z możliwością całkowitego wsunięcia pod segment siedziska

- Odbojniki we wszystkich narożnikach łóżka

- Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 150mm z centralną blokadą hamulców

- Podstawa łóżka zabudowa wysokiej jakości materiałem ABS

- Panel sterujący z czytelnymi piktogramami i przyciskiem „START” i  „STOP”

- Długość całkowita:		2120mm

- Długość w pozycji krzesła:	1645mm

- Szerokość całkowita:		1030mm

- Szerokość leża: 		 890mm

- Wysokość:		             640-1000mm

- Regulacja oparcia pleców:	0-70o

- Regulacja segmentu siedziska: 0-17o

- Pozycja Trendelenburga: 0-16o

- Pozycja anty-Trendelenburga: 0-5o

- Bezpieczne obciążenie robocze: 230kg

- Zasilanie: 230V 50hz

- Klasa protekcji: I

- Zabezpieczenie przed wnikaniem płynów: IP 66

- Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Typ B

- Wyposażenie:

- Komplet materacy

- Misa ginekologiczna ze stali nierdzewnej

- Uchwyt do pozycji kucznej

- Uchwyty rąk

- Podkolanniki?

Odpowiedź 63

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia o takich parametrach. Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ, dołączony powyżej opis odnosi się do wielu wymagań, ale nie wszystkich.

Pytanie nr 64 – dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego konstrukcja tj. szkielet, ściany boczne i tylna wykonane są w technologii dwuściennej z anodyzowanego aluminium z wypełnieniem izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającej sztywność i wygłuszenie? Użyty materiał jest bardzo trwały i nierdzewny, sprawia że wózek jest lekki i łatwy w prowadzeniu, a ponadto eliminuje się jednocześnie ryzyko zarysowań i odprysków powierzchni lakierowanych.

Odpowiedź 64

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienie zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 65 – dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego fronty szuflad wykończone są kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, niebieski, czerwony) lub z aluminium? Oferowane rozwiązanie jest równie korzystne jak to wymagane i gwarantuje pełną dezynfekcję, estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia.

Odpowiedź 65

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 66 – dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny o głębokości 645mm? Wymiary wózka są zgodne z rozwiązaniami technicznymi przyjętymi przez producenta, tak by zapewnić funkcjonalność wózków oraz dopasowane są do pozostałych parametrów – szerokości i wysokości.

Odpowiedź 66

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 67 – dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny wyposażony w dwie szuflady (100mm i 150mm) i dwa pojemniki (kuwety) wykonane z odpornego tworzywa? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego – dodatkowy pojemnik w miejsce kosza gwarantuje możliwość przechowywania różnych materiałów medycznych bez obawy przed ich wypadnięciem.

Odpowiedź 67

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 68 – dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny z 4 kołami o średnicy 125mm rozmieszczonymi na planie prostokąta, z czego 3 posiadają hamulec, a 4 jest antystatyczne? Z uwagi na prostokątną podstawę wózka proponowane rozwiązanie jest najkorzystniejszym, gdyby koła były rozmieszczone w równych odległościach wózek byłby niestabilny i mógłby się przewracać. Blokada 3 kół również jest korzystniejsza.

Odpowiedź 68

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 69 – dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny bez otwieracza ampułek? Brak tego rozwiązania nie powinien dyskwalifikować wózka, który wyposażony będzie we wszystkie pozostałe akcesoria.

Odpowiedź 69

Tak, Zamawiający dopuści również wózek bez otwieracza ampułek. Uwzględniając powyższe Zamawiający zmienia dotychczasowy status w/w otwieracza z wyposażenia podstawowego na dodatkowe.

Pytanie nr 70 – dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania w oferowanym wózku dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu: jednej z wkładem ze stali nierdzewnej, drugiej na leki natychmiastowego użycia? Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne i występuje wyłącznie w wózkach marki AURION. Brak rezygnacji z tego parametru może stanowić ograniczenie konkurencyjności składanych ofert, a tym samym naruszenie ustawy PZP poprzez umożliwienie złożenia oferty wyłącznie przez jednego oferenta.

Odpowiedź 70

Tak, Zamawiający dopuści również wózek bez dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu: jednej z wkładem ze stali nierdzewnej, drugiej na leki natychmiastowego użycia. Uwzględniając powyższe Zamawiający uzna zaoferowane poniżej w pytaniu 71 rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jako tożsame z pierwotnym wymogiem

Pytanie nr 71 – dotyczy Pakietu 7

Jeżeli Zamawiający nie zrezygnuje z ww. wymogu to czy dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny wyposażony w jedną boczną aluminiową szufladę przeznaczoną na leki natychmiastowego użycia? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym.

Odpowiedź 71

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie uznając je pod względem funkcjonalnym za tożsame z podanym w poz. 1.17 tabeli parametrów wymaganych wymogiem jaki ma spełniać będący przedmiotem zamówienia  wózek wielofunkcyjny

Pytanie nr 72 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg oraz głowy pacjenta, pewnie i solidnie osadzone w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń/blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu. Pragniemy również zaznaczyć, że stosowanie dodatkowych zabezpieczeń utrudnia szybkie wyjęcie szczytu w sytuacji nagłej potrzeby uzyskania pełnego dostępu do leżącego pacjenta.

Odpowiedź 72

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie

Pytanie nr 73  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające funkcję zmiany wysokości leża, kąta uniesienia pleców i nóg oraz ułożenia leże w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedź 73

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 74  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające funkcję ułożenia leża w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga elektryczną obsługiwaną z pilota przewodowego?

Odpowiedź 74

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie

Pytanie nr 75  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka szpitalnego posiadającego tworzywową osłonę podstawy na całej długości i szerokości elementów konstrukcyjnych podwozia?

Odpowiedź 75

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również takie rozwiązanie

Pytanie nr 76  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka szpitalnego wyposażonego w funkcję autokontur (jednoczesny/zintegrowany ruch segmentu oparcia pleców i segmentu nóg) obsługiwaną z pilota przewodowego za pomocą jednego przycisku?

Odpowiedź 76

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również takie rozwiązanie

Pytanie nr 77  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka szpitalnego wyposażonego w funkcję CPR segmentu oparcia pleców umożliwiającą wypoziomowanie segmentu w przypadku koniczności przystąpienia do reanimacji pacjenta?

Odpowiedź 77

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również takie rozwiązanie

Pytanie nr 78  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka szpitalnego wyposażonego w funkcję autoregresji segmentu oparcia pleców (ruch wsteczny dolnego odcinak segmentu oparcia pleców) zapobiegającej zakleszczaniu pacjenta w obrębie siedziska w trakcie unoszenia segmentu oparcia pleców?

Odpowiedź 78

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również takie rozwiązanie

Pytanie nr 79  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka szpitalnego wyposażonego moduł bateryjny pozwalający na obsługę elektrycznych funkcji łóżka w przypadku braku zasilania sieciowego?

Odpowiedź 79

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również takie rozwiązanie

Pytanie nr 80  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka szpitalnego w którym podstawa pozbawiona jest układów sterowania oraz przewodów ułatwiając w ten sposób dezynfekcję oraz utrzymanie łóżka w czystości?

Odpowiedź 80

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również takie rozwiązanie

Pytanie nr 81 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych 42 x 43 x 82 cm? Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ wraz z tolerancją zawartą w opisie.

Odpowiedź 81

Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szafki przyłóżkowej o wymiarach zewnętrznych 42 x 43 x 82 cm, oczekuje dostawy przedmiotowego sprzętu zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 82 – dotyczy Pakietu 9 część B

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator zamknięty wraz z dodatkowym wyposażeniem do prowadzenia intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem o następujących parametrach technicznych wyszczególnionych poniżej:

| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2014 |
| --- | --- |
| 2 | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem |
| 3 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na stabilnej podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulec. |
| 4 | Zasilanie dostosowane do AC 230 V, 50 Hz |
| 5 | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiająca m.in. tzw. kangurowanie, tj. dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora |
| 6 | Materacyk o właściwościach przeciwodleżynowych |
| 7 | Po dwa otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i min. 1 od strony czołowej. Otwory pielęgnacyjne z cichym zamykaniem, dobrą szczelnością (bez potrzeby stosowania mankietów) |
| 8 | Regulacja pochylenia materacyka dokonywana przy użyciu jednej ręki. Regulacja w zakresie ±12° |
| 9 | Otwierane ścianki boczne z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem |
| 10 | Podstawa materacyka obrotowa w zakresie 360°, zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych |
| 11 | Podstawa materacyka wysuwana obustronnie |
| 12 | Prowadnice do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka |
| 13 | Konstrukcja kopuły dwuścienna |
| 14 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki - 8 otworów. |
| 15 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę, zwiększany przy otwarciu ścianki bocznej, zapewniając w ten sposób minimalizację spadku temperatury wewnątrz kopuły inkubatora. Dysze wylotu powietrza w podstawie leża skierowane pionowo do góry. |
| 16 | Głośniki alarmów ograniczające poziom hałasu oddziałującego na pacjenta |
| 17 | Wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) |
| 18 | Zakres regulacji nawilżania (30÷90)%, ze skokiem 5% |
| 19 | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. |
| 20 | System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje, zapobiegając w ten sposób ryzyku powstawania infekcji oraz wydłużeniu okresów między czyszczeniem inkubatora. |
| 21 | Wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) |
| 22 | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: (35,5÷37,5) °C |
| 23 | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule: (26÷39) °C |
| 24 | Automatyczny dobór temperatury komfortu cieplnego dla przyjmowanego noworodka na podstawie: wieku ciążowego, wagi oraz wieku urodzeniowego noworodka |
| 25 | Panel sterujący z dużym wyświetlaczem (ekranem) do konfiguracji pracy inkubatora, prezentacji trendów mierzonych parametrów (w tym wagi pacjenta), w formie cyfrowej parametrów: temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora, temperaturę dziecka w dwóch punktach ciała (w tym na skórze). |
| 26 | Ekran sterowania i wyświetlania dostępny z obu stron inkubatora. |
| 27 | Komunikacja z ekranem za pomocą pokrętła wyboru. |
| 28 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej) |
| 29 | Alarmy akustyczno-optyczne monitorowanych parametrów, a w szczególności związane z kontrolą temperatury powietrza wewnątrz inkubatora, skóry pacjenta, poprawności pracy wentylatora, sond temperaturowych, wagi oraz braku wody w pojemniku nawilżacza |
| 30 | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia |
| 31 | Wbudowana waga elektroniczna dla noworodka w zakresie od 300g do 8kg |
| 32 | Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora |
| 33 | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury – 1 szt./inkubator. Na.kładki odblaskowe na czujniki temp. – 50 szt./inkubator |
| 34 | Min. jedna szuflada na akcesoria i przybory o obciążeniu do min. 6,5kg. |
| 35 | Instrukcje obsługi |
| 36. | Akcesoria dodatkowe do inkubatora: - po 1 półce bocznej na inkubator - po 1 lampie obserwacyjnej mocowanej do inkubatora; - po 2 prześcieradła na materacyk dla każdego inkubatora - po 1 pokrowcu na inkubator z otworem obserwacyjnym. |
| 37. | Warunki gwarancji i serwisu |
| 38. | Gwarancja 48 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |
| 39. | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad |
| 40. | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw Gwarancyjnych ………………………………………………………… …………………………………………………………………………. (podać w ofercie dokładny adres) nr telefonu……………………………………………………………… |
| 41. | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |
| 42. | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |
| 43. | Trzy bezpłatne przeglądy: pierwszy po 12 miesiącach, drugi po 24 miesiącach, trzeci po 36 miesiącach. |
| 44. | Warunki dodatkowe |
| 45. | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |
| 46. | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |
| 47. | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony |
| 48. | Szkolenie techników aparatury medycznej z zakresu bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń |
| 49. | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |

Odpowiedź 82

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia o takich parametrach. Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ, dołączona powyżej tabela odnosi się do wielu z tych wymagań, ale nie wszystkie uwzględnia.

Przykładowo brak w niej n/w istotnych dla tego typu urządzenia, zawartych w pkt 6 tabeli parametrów wymaganych możliwych do uzyskania opcji odnoszących się do regulacji stężenia tlenu;

| 6 | Regulacja stężenia tlenu |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Automatyczne utrzymywanie zadanego stężenia tlenu w %. |  |
| 6.2 | Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem stężenia tlenu > 40% |  |
| 6.3 | Programowanie stężenia tlenu w zakresie min.21-75% co 1% |  |
| 6.4 | Tlen nawilżany i podgrzewany |  |

Jeżeli zaoferowane urządzenia spełniają wszystkie pozostałe kryteria zawarte w SIWZ   (m.in. te zawarte jako przykład w odpowiedzi powyżej), które nie zostały uwzględnione w dołączonej tabeli urządzeń równoważnych  Zamawiający dopuści takie urządzenia.

Pytanie nr 83 – dotyczy Pakietu 9 część B

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stanowisko do resuscytacji wraz z dodatkowym wyposażeniem do prowadzenia intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem o następujących parametrach technicznych wyszczególnionych poniżej:

| L.p. | Parametry urządzenia graniczne i oceniane |
| --- | --- |
| 1 | Inkubator otwarty – stanowisko do resuscytacji noworodków, o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce. |
| 2 | Moduł podnośnika elektrycznego realizujący płynną regulację położenia materacyka względem poziomu podłogi. |
| 3 | Zasilanie AC dostosowane do 230 V +/- 10 % , 50 Hz |
| 4 | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym , typu LCD do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych oraz prezentacji graficznej cyklu pomiarowego wagi pacjenta. Nie dopuszcza się wyświetlaczy numerycznych. Polecenia w języku polskim. |
| 5 | Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie minimum +/- 12 ° |
| 6 | Prowadnice lub szuflada do wprowadzania kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora. |
| 7 | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruch, zapobiegający w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych. |
| 8 | Alarmy akustyczne i optyczne |
| 9 | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0-100) % |
| 10 | Moc promiennika min. 350 W |
| 11 | Automatyczne ustawienie mocy grzania na 100 %, po włączeniu inkubatora. Po uzyskaniu gotowości pracy, automatyczne przełączenie mocy na 50%. |
| 12 | Podwójne źródło światła o regulowanej mocy, oświetlające całe pole pacjenta, stanowiące część panelu głównego stanowiska. |
| 13 | Zintegrowana lampa zabiegowa min. 2000 luksów umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta stanowiąca integralną część urządzenia, bez konieczności dołączania jej do szyny akcesoryjnej urządzenia (rozbudowy stanowiska zwieszającego jego gabaryty) |
| 14 | Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora |
| 15 | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: min. 35÷37,5°C ze skokiem 1 °C. Manualna regulacja temperatury. |
| 16 | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta min. 32÷41 °C z dokładnością czujnika ± 0,1 °C |
| 17 | Trendy w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka |
| 18 | Zintegrowany zestaw do resuscytacji typu Neopuff, w tym z monitorem SpO2. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika tlenu z powietrzem. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Zestaw do resuscytacji stanowiący zintegrowana część urządzenia, bez możliwości przenoszenia go. |
| 19 | Ssak Venturiego z regulacją siły ssania oraz manometrem. |
| 20 | Wbudowane w panel główny gniazdo do podłączenia czujnika saturacji. Pomiar saturacji metodą Masimo. Zapas jednorazowych czujników do saturacji – 48 szt. |
| 21 | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający jego transport. |
| 22 | Automatyczne wykonywanie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia. |
| 23 | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu. |
| 24 | System szuflad – pojemników |
| 25 | Szyna do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego. |
| 26 | Zintegrowana pod leżem pacjenta waga elektroniczna |
| 27 | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury – 1 szt., czujniki jednorazowe do pomiaru temperatury – 20 szt., nakładki odblaskowe na czujniki temo. - 100 szt. |
| 28 | Pokrowce bawełniane na materacyk – 10 szt. |
| 29 | Zintegrowany pulsoksymetr |
| 30 | Instrukcja obsługi w j. polskim 2 szt. w wersji papierowej oraz elektronicznej |
| 31 | Warunki gwarancji i serwisu |
| 32 | Gwarancja 48 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |
| 33 | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |
| 34 | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw Gwarancyjnych ………………………………………………………… …………………………………………………………………………. (podać w ofercie dokładny adres) nr telefonu……………………………………………………………… |
| 35 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |
| 36 | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |
| 37 | Trzy bezpłatne przeglądy: pierwszy po 12 miesiącach, drugi po 24 miesiącach, trzeci po 36 miesiącach. |
| 38 | Warunki dodatkowe: |
| 39 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |
| 40 | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |
| 41 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony |
| 42 | Szkolenie techników aparatury medycznej z zakresu bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń |
| 43 | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |

Odpowiedź 83

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia o takich parametrach. Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ, dołączona powyżej tabela odnosi się do wielu z tych wymagań, ale nie wszystkie uwzględnia.

Przykładowo brak w niej n/w istotnych dla tego typu urządzenia, zawartych w pkt 4.13 – 4.15 tabeli parametrów wymaganych możliwych do uzyskania opcji odnoszących się;

| 4.13 | Możliwość podłączenia worka samo rozprężnego lub wąsów tlenowych do dodatkowego wyjścia podającego mieszaninę oddechową – stężenie ustawiane na mikserze |  |
| --- | --- | --- |
| 4.14 | Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego nieinwazyjnie i inwazyjnie |  |
| 4.15 | Możliwość jednoczesnego wspomagania oddechowego bliźniąt |  |

Jeżeli zaoferowane urządzenia spełniają wszystkie pozostałe kryteria zawarte w SIWZ m.in. te zawarte jako, przykład w odpowiedzi powyżej, które nie zostały uwzględnione w dołączonej tabeli urządzeń równoważnych  Zamawiający dopuści takie urządzenia.

Pytanie nr 84 – dotyczy Pakietu 9

Czy Zamawiający w związku z wymogiem rozłożenia płatności za otrzymany towar na 5 lat (6- miesięcy), będzie wymagał, aby przedmiot zakupu był objęty również 5 letnia gwarancją, w której skład wchodzą bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta?

Odpowiedź 84

Wymogi Zamawiającego w tym zakresie zostały opisane w pozycji 9 (części A) i pozycji 7 (części B) tabeli parametrów wymaganych Pakietu 9 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 85 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3 cm?

Odpowiedź 85

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 86 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 950 mm (bez barierek bocznych) oraz szerokości 1030 mm wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi?

Odpowiedź 86

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 87 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych rur pokrytych chromem, wypełnionych płytą tworzywową hpl?

Odpowiedź 87

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 88 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez możliwości blokady? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Odpowiedź 88

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 89 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji Trendelenburga?

Odpowiedź 89

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 90 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź 90

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 91 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zmawiający wymaga, aby łóżka i szafki przyłóżkowe były zgłoszone lub zarejestrowane w Rejestrze Wyrobów Medycznych, co daje szpitalowi pewność otrzymania produktu będącego wyrobem medycznym?

Odpowiedź 91

Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane łóżka i szafki były wyrobami medycznymi.

Pytanie nr 92 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zmawiający wymaga aby łózko spełniało nową normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, co minimalizuje groźbę wystąpienia incydentu medycznego?

Odpowiedź 92

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane łóżka spełniały wymogi i normy obowiązujące dla tego typu urządzeń wymagane na terenie RP

Pytanie nr 93 – dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko noworodkowe z kątem anty-Trendelenburga 15°, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź 93

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 94 – dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko noworodkowe z regulacją wysokości leża w zakresie 695-925 mm?

Odpowiedź 94

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 95 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Trendelenburga 12°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź 95

Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 96 – dotyczy Pakietu 5

Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni, pozwoli to na zaoferowanie

najkorzystniejszej oferty cenowej, dostępnej na krajowym rynku

Odpowiedź 96

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 97 – dotyczy Pakietu 5

Czy zamawiający dopuści łóżka wyposażone w elektryczne regulacje do pozycji Trendelenburga i Antytrendlenburga jest to nowocześniejsze rozwiązanie nie wymagające użycia siły

Odpowiedź 97

Tak Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 98 – dotyczy Pakietu 5

Czy zamawiający dopuści szafkę z blatem do karmienia pacjenta umieszczonym nad szufladą z przodu szafki

Odpowiedź 98

Tak Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 99 – dotyczy Pakietu 5

Czy zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o następujących wymiarach; Szerokość:48cm Głębokość:48cm Wysokość: 82,5cm lub 95cm

Odpowiedź 99

Tak Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania z uwzględnieniem opcji odnoszącej się do szafki o wymiarach  szerokość:48cm głębokość:48cm wysokość:  95cm

Pytanie nr 100  – dotyczy Pakietu 6

Czy zamawiający dopuści łóżka noworodkowe, których konstrukcja oparta jest na kolumnie

Odpowiedź 100

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 101  – dotyczy Pakietu 6

Czy zamawiający dopuści łóżeczka o wymiarach Wysokość:78-98cm  Długość:108cm  Szerokość:42cm

Odpowiedź 101

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 102  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 1.8

Czy Zamawiający dopuści aparat z 4 gniazdami uniwersalnymi (mono, bipolarne) umożliwiającymi rozpoznawanie narzędzi (tzw. SDS) i dobór optymalnych trybów i parametrów pracy dla podłączonego narzędzia?

Odpowiedź 102

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 103  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 1.8

Czy Zamawiający dopuści aparat z 2 gniazdami uniwersalnymi (monopolar, bipolar) – system SDS z rozpoznawaniem narzędzi, 1 gniazdem monopolarnym w systemie trójpinowym i 1 gniazdem bipolarnym w systemie 2-pinowym?

Odpowiedź 103

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 104  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 1.12

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym zmiana programu odbywa się za pomocą włącznika nożnego?

Odpowiedź 104

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 105  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 1.13

Czy Zamawiający dopuści aparat z mocą maksymalną cięcia monopolarnego 350W? Większa, dostępna moc maksymalna zapewnia lepszą jakość cięcia w trudnych warunkach np. w momencie rozpoczęcia cięcia.

Odpowiedź 105

Tak Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 106  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 1.18

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym wartość mocy koagulacji monopolarnej natryskowej jest ograniczona do 80W? Ograniczenie mocy koagulacji natryskowej zwiększa bezpieczeństwo pracy i minimalizuje niepożądany efekt karbonizacji tkanki.

Odpowiedź 106

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 107  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 1.20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania platformę elektrochirurgiczną  z zaawansowanym trybem monopolarnym pozwalającym uzyskać wyjątkową kombinację hemostazy i rozcinania (MIXED CUT)  z dziewięciostopniową regulacją efektu hemostazy oraz możliwością regulacji mocy maksymalnej w zakresie do 150W?
Dodatkowo mamy do dyspozycji:
- cięcie standardowe z możliwością wyboru 9 różnych stopni hemostazy
- cięcie precyzyjne
- resekcja monoplarna ginekologiczna
- resekcja monopolarna urologiczna
- koagulację uniwersalną/hybrydową- używaną zarówno do kogulacji - jak i do cięcia z hemostazą - moc maksymalna 200W
Każdy z powyższych trybów ma możliwość wyboru 9 różnych efektów.

Odpowiedź 107

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 108  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 1.28

Czy Zamawiający dopuści aparat z  jednym trybem cięcia argonowego argon cut  z możliwością ustawienia 9 efektów w zależności od warunków?

Odpowiedź 108

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 109  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 1.30

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego w wszystkich dostępnych trybach pracy płynną regulację mocy z krokiem co 1W w zakresie 1-20W oraz z krokiem co 5W w zakresach powyżej 20W? Regulacja mocy co 1W jest niezbędna w niskich zakresach stosowanych np. w mikrochirurgii. W wyższych zakresach mocy regulacja z krokiem 1W powoduje wydłużenie czasu niezbędnego do ustawienia pożądanej wartości mocy.

Odpowiedź 109

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 110  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 2.4

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym są wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń są o długości 16cm z nierozłącznym kablem 3m, bez osłonki ceramicznej? Budowa tych kleszczy jest równie bezpieczna co kleszczy z osłonką ceramiczną. Oraz czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym są wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń o długości 23cm z nierozłącznym kablem 3m?

Odpowiedź 110

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 111  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 2.5

Czy Zamawiający  dopuści wielorazowy bipolarny instrument do koagulacji oraz cięcia bipolarnego za pomocą prądu, instrument dł. części roboczej 330mm średnicy 5 mm + kabel przyłączeniowy dł. 3mm?

Odpowiedź 111

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 112  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 2.6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowego instrumentu laparoskopowego do zamykania naczyń do 7mm z funkcją mechanicznego cięcia? Instrument o średnicy tuby zewnętrznej 10mm i długości 200mm i 330mm z wtyczką w standardzie SDS aktywowana przy pomocy włącznika nożnego (system SDS rozpoznaje narzędzie i dobiera optymalne tryby i parametry pracy)?

Odpowiedź 112

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 113  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 2.9 i 2.10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowego uchwytu elektrod monopolarnych śr. trzpienia 4mm z przyciskami z nierozłącznym kablem 4m ?

Odpowiedź 113

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 114  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 2.14

Czy Zamawiający dopuści bipolarny kabel przyłączeniowy dł.. 3m ?

Odpowiedź 114

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 115  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 2.16

Czy dopuści Wielorazowy uchwyt do aplikatorów argonowych z przyciskami i z możliwością przełączania programu lub efektu dodatkowym przyciskiem nożnym?

Odpowiedź 115

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 116  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 2.23

Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, owalne dla dorosłych i dzieci, o powierzchni przewodzenia 110cm2, pokryte hydrożelem oraz wyposażone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozprowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu oraz eliminuje powstanie oparzeń od strony elektrody biernej ?

Odpowiedź 116

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 117  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 2.25

Czy Zamawiający dopuści pincete monopolarną prostą, izolowaną, końcówki 2 mm, tępe, długość 21 cm?

Odpowiedź 117

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 118  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 2.25

Czy Zamawiający dopuści pincete monopolarną prostą, izolowaną, końcówki 2 mm, tępe, długość 18,5cm?

Odpowiedź 118

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 119  – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 2.27

Czy Zamawiający dopuści kabel do resekcji bipolarnej do resektoskopów STORZ dł.4,5m ?

Odpowiedź 119

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 120  – dotyczy Pakietu 5

1. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko szerokości zewnętrznej 1010 mm dotyczy wyłącznie 7 szt. łóżek z barierkami ochronnymi?

Odpowiedź 120

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 121  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulacja funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga realizowaną z panelu głównego?

Odpowiedź 121

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 122  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający w celu odciążenia personelu podczas regulacji funkcji Trendelenburga oraz antyTrendelenburga wymaga ich elektrycznej regulacji za pomocą jednego przycisku z panelu centralnego dla personelu? Manualna regulacja funkcji przechyłów wzdłużnych nawet wspomaganych sprężyna gazową w sytuacji, gdy pacjent znajduje się na leżu jest czynnością wymagającą wysiłku fizycznego tym większego im większa jest waga pacjenta; przy założeniu, iż Zamawiający wymaga obciążenia bezpiecznego min. 185 kg. czynności regulacji funkcji przesuwu wzdłużnego mechanicznie będzie znacznie obciążała personel oddziału.

Odpowiedź 122

Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 123  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pacjenta wymaga, aby łóżko posiadało funkcje umożliwiające natychmiastową reakcje w sytuacji zagrożenia życia pacjenta tzn. elektryczną funkcję antyszokową umożliwiająca natychmiastowe wypoziomowania segmentu leża oraz przechył wzdłużny leża zapewniający natychmiastowy zwiększony dopływ krwi do mózgu oraz dotlenienie mózgu, elektryczną regulację funkcji CPR tj. natychmiastowe wypoziomowanie segmentu pleców w celu możliwości podjęcia natychmiastowego masażu serca w sytuacji zaniku funkcji życiowych pacjenta?

Odpowiedź 123

Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 124  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pacjenta wymaga łóżka wyposażonego w akumulator do sterowania funkcji elektrycznych łóżka umożliwiającego sterowania funkcjami elektrycznymi w sytuacji odłączenia łóżka od zasilania sieciowego np. podczas wewnątrzszpitalnego transportu pacjenta na łóżku lub awarii zasilania sieciowego?

Odpowiedź 124

Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 125  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w pilot pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami elektrycznymi bezpiecznymi do samodzielnej regulacji przez pacjenta jak regulacja wysokości, oparcia pleców, segmentu uda oraz z panelem centralnym personelu niedostępnym dla pacjenta do regulacji funkcji m.in. przechyłów wzdłużnych, dodatkowo panel centralny posiada możliwość blokady sterowania funkcji elektrycznych?

Odpowiedź 125

Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 126  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający w celu podniesienia funkcjonalności łóżka wymaga bezpiecznego obciążenia roboczego tzn. bezpiecznego obciążenia w każdej pozycji leża na poziomie 250 kg.

Odpowiedź 126

Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 127  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych 47,5 x 47,5 x 81 cm?

Odpowiedź 127

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 128  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający w celu zwiększenia funkcjonalności szafki przyłóżkowej wymaga szafki osadzonej na 4 kółkach w tym 2 kółkach z blokadą?

Odpowiedź 128

Tak Zamawiający  wymaga aby zaoferowana szafka była osadzona na min 4  kółkach jezdnych  o średnicy min.: 50 mm, min dwa kółka z blokadą. Uwzględniając powyższe wprowadza dodatkowy zapis do tabeli parametrów wymaganych Pakietu 5 o treści:

| 2.6 | Szafka osadzona na min 4 kółkach jezdne o średnicy min.: 50 mm dwa min. z blokadą |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie nr 129  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuszcza szafkę wyposażą w blat np. do odstawienia napoju lub posiłku wysuwany spod blatu szafki od frontu?

Odpowiedź 129

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowane powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 130  – dotyczy Pakietu 1

Dotyczy SIWZ: V    Termin wykonania Zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sukcesywną dostawę podzespołów i kabli do 6 tygodni, niezbędnych do instalacji systemu na etapie budowalnym, a całość wyposażenia maksymalnie do 13 tygodni od daty podpisania umowy ? Opisany przez Zamawiającego system zintegrowanej sali operacyjnej wytwarzany i dostarczany jest w indywidualnej konfiguracji, nie jest sprzętem magazynowanym.

Odpowiedź 130

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 131  – dotyczy Pakietu 2 Pozycja 6.19

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie punktu 6.19.

Odpowiedź 131

Uwzględniając wniosek Wykonawcy Zamawiający zastępuje dotychczasowy opis wymogu zawartego w pkt 6.19 tabeli warunków wymaganych Pakiety 2 o treści;

cytuję;

| 6.19 | tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 dł. 36 cm – 1 szt. |  |
| --- | --- | --- |

zapisem;

| 6.19 | Kleszczyki chwytające typu Kelly, bransze zakrzywione, obie ruchome; bipolarne obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, 5mm dł. 36 cm – 1 szt. 2szt. |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie nr 132  – dotyczy Pakietu 2

Dotyczy SIWZ: V    Termin wykonania Zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania   umowy ?

Odpowiedź 132

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 133  – dotyczy  zapisów SIWZ;

Czy Zamawiający dla wyrobów medycznych, które nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych odstąpi od wymogu dostarczenia Deklaracji Zgodności?

Odpowiedź 133

W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie podlega ustawie o wyrobach medycznych Zamawiający wymaga, aby był on dopuszczony do obrotu i użytku na terenie RP tzn.  posiadał wymagany certyfikat CE.

Pytanie nr 134

Czy w przypadku oferowania wyrobów spełniających wymagania Zamawiającego, ale objętych różną stawką podatku VAT Zamawiający zaakceptuje wpisanie w Formularzu Ofertowym, w tabeli cenowej: VAT % dwóch stawek podatkowych?

Odpowiedź 134

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 135  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające konstrukcję wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo w kolorze szarym?

Odpowiedź 135

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 136  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację pacjenta?

Odpowiedź 136

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 137  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne wyposażone w dzielone barierki boczne z wbudowanymi panelami sterowania.  W wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz  kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek?

Odpowiedź 137

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania, które dotyczy tylko 7 z  64 zamawianych łóżek wyposażonych w barierki ochronne po obu stronach łóżka (patrz poz. 1.12 pkt 2 tabeli warunków wymaganych pakietu 5)

Pytanie nr 138  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko elektryczne, którego sterowanie poszczególnymi funkcjami odbywa się za pomocą  paneli wbudowanych w barierki boczne dzielone od strony wewnętrznej dla Pacjenta oraz od strony zewnętrznej dla Personelu. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne.

Odpowiedź 138

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 139  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające leże podzielone na 4 segmenty z czego 3 ruchome?

Odpowiedź 139

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 140  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające szczyty łóżka z tworzywa sztucznego z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka - odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty zdejmowane jednym ruchem dla natychmiastowego dostępu anestezjologa do pacjenta w sytuacjach ratujących życie - w jednej kolorystyce? Kolor łóżka tj. szczyty, barierki, konstrukcja w kolorze białym?

Odpowiedź 140

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 141  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko posiadające regulacje funkcji sterowanych elektrycznie odbywających się  przycisków na obustronnych panelach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej i wewnętrznej – regulacja wysokości, kąta nachylenia segmentu oparcia, uda, trendelenburga oraz anty-trendelenburga?

Odpowiedź 141

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 142  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające długość całkowitą 220cm? oraz minimalną szerokością (z uniesionymi poręczami bocznymi) wynoszącą 100cm oraz maksymalną szerokość (ze złożonymi poręczami bocznymi) wynoszącą 105,5cm ?

Odpowiedź 142

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 143  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające maksymalną długość po przedłużeniu leża wynoszącą 230cm?

Odpowiedź 143

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 144  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające regulację wysokości w zakresie 46,5 – 76,5cm?

Odpowiedź 144

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 145  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające pochylenie sekcji głowy w zakresie 0 - 65°?

Odpowiedź 145

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 146  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające pochylenie kolan w zakresie 25°?

Odpowiedź 146

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 147  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne wyposażone w 4 koła o średnicy 12,5cm

Odpowiedź 147

Zamawiający oczekuje dostawy przedmiotowych łóżek szpitalnych wyposażonych w koła jezdne  o średnicy min.: 125 mm  dwa min. z blokadą (patrz poz. 1.10  tabeli warunków wymaganych pakietu 5)

Pytanie nr 148  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne maksymalne obciążenie robocze w zakresie 204kg?

Odpowiedź 148

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 149  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga: w zakresie -12°/12°?

Odpowiedź 149

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 150  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające kolor łóżka tj. szczyty, barierki w kolorze białym? Szczyty wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa zdejmowane jednym ruchem dla natychmiastowego dostępu anestezjologa do pacjenta w sytuacjach ratujących życie - w jednej kolorystyce? Szczyty łóżka z tworzywa sztucznego z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka bez możliwości blokady.

Odpowiedź 150

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 151  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac piankowy, przeciwodleżynowy, z pokrowcem nieprzemakalnym paro przepuszczalnym, długością i szerokością pasującym do leża łóżka o wymiarach 203x90x10cm?, materac jednosekcyjny, w pokrowcu wodoszczelnym, antystatyczny, niealergizujący, typ gofer?

Odpowiedź 151

Zamawiający oczekuje, że zaoferowany materac spełni określone w SIWZ wymagania (patrz poz. 1.12 pkt 3 tabeli warunków wymaganych pakietu 5).

Pytanie nr 152  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 – potwierdzone certyfikatem na zgodność z dyrektywą 2007/47/EEC z 5 września 2007 – przez jednostkę notyfikowaną. Materac min. 3 strefowy – głowa, tułów, stopy wykonany z pianki o różnej gęstości, widoczne duże przerwy pomiędzy kostkami piankowymi, zapewniający zróżnicowany niski nacisk na ciało pacjenta, jak i dobry przepływ powietrza wewnątrz rdzenia materaca. Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami z podklejeniem, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny?

Odpowiedź 152

Zamawiający oczekuje, że zaoferowany materac spełni określone w SIWZ wymagania (patrz poz. 1.12 pkt 3 tabeli warunków wymaganych pakietu 5), oraz będzie dopuszczony do obrotu na terenie PR zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobu.

Pytanie nr 153  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac piankowy materac z jednorodnej pianki wysokoelastycznej, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany  w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 – potwierdzone certyfikatem na zgodność z dyrektywą 2007/47/EEC z 5 września 2007 – przez jednostkę notyfikowaną. Przezierny dla promieni RTG, bezlateksowy. Wymiary materaca dostosowane do leża łóżka. Materac w pokrowcu antystatycznym, wodoszczelnym, paroprzepuszczalnym, dwustronnie rozciągliwym, bakterio i grzybostatycznym, niealergizującym. Trzystronny suwak, zszywane krawędzie.

Odpowiedź 153

Zamawiający oczekuje, że zaoferowany materac spełni określone w SIWZ wymagania (patrz poz. 1.12 pkt 3 tabeli warunków wymaganych pakietu 5), oraz będzie dopuszczony do obrotu na terenie PR zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobu.

Pytanie nr 154  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania umowy realizacyjnej? Przedmiotowy sprzęt medyczny jest konfigurowany zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert z wymiernymi korzyściami finansowymi dla Szpitala.

Odpowiedź 154

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 155  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym pochylnym wykonaną z laminatu (tworzywa wielowarstwowego) z anodyzowanymi, aluminiowymi narożnikami o wymiarach:

wysokość (wraz z kółkami samonastawnymi o wymiarach 50mm) – 963mm,

szerokość – 464mm,

głębokość – 559mm?

Odpowiedź 155

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 156  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającą korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Blaty szafki odporne na wilgoć, temperaturę, zarysowania wykonane z tworzywa wielowarstwowego. Szafka wyposażona w półkę boczną wykonaną z tworzywa ABS. Szafka wyposażona w blat boczny, pochylny z możliwością regulacji wysokości w zakresie 710-1110mm. Szafka posiada wysuwaną, dwustronną  szufladę górną na prowadnicach rolkowych, wewnątrz wyjmowana kuweta z przegrodami. W górnym blacie wyprofilowane brzegi z każdej strony zabezpieczające przed zsunięciem się położonych przedmiotów. Możliwość zdjęcia górnego blatu do łatwej dezynfekcji Podstawa szafki otoczona pianką poliuretanową w celu zapobiegania ewentualnym uszkodzeniom ścian i mebla?

Odpowiedź 156

Zamawiający oczekuje dostawy szafek przyłóżkowych zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 157  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z systemem blokowania i odblokowywania kół zlokalizowanym przy kołach w dolnej części szafki?

Odpowiedź 157

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 158  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającą 4 podwójne samonastawne koła jezdne o średnicy 50mm?

Odpowiedź 158

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 159  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z możliwością zamontowania małego i dużego koszyka z boku szafki?

Odpowiedź 159

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 160  – dotyczy Pakietu 5  Załącznika nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź 160

Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji warunków gwarancji jakości przedstawionej w pytaniu

Pytanie nr 161  – dotyczy Pakietu 5  Załącznika nr 1 do SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu pkt. 3.4 załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 5 na: „Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 48 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 7 dni roboczych liczonych od momenty zgłoszenia usterki a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych 14 dni roboczych.”.

Zważywszy na lokalizację Zamawiającego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminów serwisowych oraz rezygnację ze sprzętu zastępczego. Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź 161

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostępności serwisu z 24 do 72 godzin w zakresie przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach od 1 – 8 w związku z powyższym wprowadzi stosowne zmiany w zapisach Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W odniesieniu do aparatury będącej przedmiotem Pakietu 9 wymaga dostępności serwisu na dotychczasowych warunkach tj. w dni robocze w ciągu max. 24 godzin. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie wskazanego w SIWZ terminu usunięcia awarii.

Przychylając się do propozycji Wykonawcy, Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych. Przedmiotowe odstępstwo zgodnie z poniższa korektą, dotyczy aparatury będącej przedmiotem pakietu 5.

| 3.4 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, 72 godzin usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |

Pytanie nr 162  – dotyczy Pakietu 5  Załącznika nr 1 do SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów pkt. 4.3 załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 5 na: „Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty dostarczenia urządzenia do Zamawiającego.”.

Odpowiedź 162

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 163– dotyczy § 3 ust 2 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §3 ust. 2 załącznika nr 6 do SIWZ na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy w pisemnym  wezwaniu do należytego wykonania umowy, nie krótszego niż 21 dni roboczych.”.

Odpowiedź 163

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w przedmiotowym zakresie

Pytanie nr 164– dotyczy § 7 ust 3  wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 3 załącznika nr 6 na następujący: „w razie zwłoki w realizacji umowy wynikłej z winy Wykonawcy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości sprzętu dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.”.

Odpowiedź 164

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do § 7  ust 3 wzoru umowy

Pytanie nr 165– dotyczy § 7 ust 4  wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 4 załącznika nr 6 na następujący: „Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości umowy brutto”.

Odpowiedź 165

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do § 7  ust 4 wzoru umowy

Pytanie nr 166– dotyczy § 8 ust 2  wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do §8 ust. 2 załącznika nr 6 zastrzeżenia o treści: „W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”.

Odpowiedź 166

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w przedmiotowym zakresie

Pytanie nr 167  – dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści, jako ofertę równoważną diatermię elektrochirurgiczną o parametrach jak poniżej:

Generator elektrochirurgiczny do użytku w zabiegach laparoskopowych i otwartych, automatycznie rozpoznający rodzaj narzędzia i dostosowujący  parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.

Urządzenie wyposażone w panel dotykowy LCD, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy;

Z systemem pomiaru impedancji tkanki , dostosowującym parametry pracy generatora.

Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające;

Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego.

Moc cięcia monopolarnego max 300 W

Moc koagulacji monopolarnej max 200 W

Moc koagulacji bipolarnej nastawne, do 120W włącznie

Moc cięcia bipolarnego do 100W

Koagulacja typu spray max 120W

Częstotliwość prądu : 430kHz +- 20%

Czas osiągania gotowości systemu do pracy – do 3 sekund.

Minimalna nastawa dla koagulacji monopolarnej – 5W

Minimalna nastawa dla cięcia monopolarnego- 10W

Zmiana nastaw w zakresie min- 50W – co 1 W, powyżej 50- co 5W, powyżej 100W- co 10W

Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym.

Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja max 200W, Cięcie max 320W

Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku.

Gniazda na panelu przednim umożliwiające podłączenie końcówek typów:

Monopolarne – 2 sztuki 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab, 1 sztuka 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. zewn. 8mm standard Erbe

Bipolarne – 1 sztuka 2- pinowe , śr. 4mm, odl 28,8mm standard Valleylab,  1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. Zewn. 8mm standard Erbe

Jedno gniazdo 7-pinowe, standard Olympus

Gniazda na panelu tylnym: dwa do włącznika nożnego, gniazdo uniwersalne do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi poprzez adapter: USB, CAN/RS,

Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego.

Gniazdo do podłączenia  elektrod pacjenta, z możliwością podłączania elektrod wielorazowych i jednorazowych.

System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta

Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla min 30 użytkowników.

Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego.

Wyposażony we włącznik nożny aktywujący pracę generatora.

Odpowiedź 167

Nie, Zamawiający nie dopuści opisanej w pytaniu diatermii elektrochirurgicznej jako równoważnej, gdyż brak jest w w/w opisie wymaganej przez Zamawiającego przystawki do koagulacji oraz modułu do zamykania dużych naczyń (patrz poz. 1.1 i 1.2  tabeli warunków wymaganych pakietu 3),

| 1.1 | Przystawka do koagulacji w osłonie argonu umieszczona w jednej kolumnie z diatermią i na wspólnym wózku. Sterowanie przystawką z diatermii |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Moduł do preparowania i zamykania dużych naczyń do 7 mm, skuteczność zamykania musi być potwierdzona certyfikatem niezależnej i uprawnionej do tego instytucji. Kopia certyfikatu potwierdzającego skuteczność zamykania naczyń do 7 mm musi być dołączona do oferty. Praca odbywa się w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prąd w zależności od tkanki i użytego narzędzia, zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i wyłącza prąd. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się możliwości ręcznego ustawiania parametru mocy w tym programie. |  |

Pytanie nr 168  – dotyczy Pakietu 3 pozycja 4.5

dotyczące zapisów umowy, SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia PAKIET 3 „warunki dodatkowe” punkt 4.5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na okres dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez okres 10 lat od daty dostawy sprzętu ?

Odpowiedź 168

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 169  – dotyczy Pakietu 3 pozycja 3.4

dotyczące zapisów umowy, SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia PAKIET 3 „warunki warunki gwarancji i serwisu” punkt 3.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu z 24 godzin na 48 godzin ?

Odpowiedź 169

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostępności serwisu z 24 do 72 godzin w zakresie przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach od 1 – 8 w związku z powyższym wprowadzi stosowne zmiany w zapisach Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W odniesieniu do aparatury będącej przedmiotem Pakietu 9 wymaga dostępności serwisu na dotychczasowych warunkach tj. w dni robocze w ciągu max. 24 godzin.

Pytanie nr 170– dotyczy § 7  ust 1  wzoru umowy

Dotyczy wzorów umów (na depozyt i na dostawę): paragraf 7. ustęp 1.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej  do 0,5%, gdyż kara umowna w wysokości 1% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź 170

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do § 7  ust 1 wzoru umowy

Pytanie nr 171– dotyczy § 7  ust 2  wzoru umowy

Dotyczy wzorów umów (na depozyt i na dostawę): paragraf 7. ustęp 2.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej  do 0,5%, gdyż kara umowna w wysokości 1% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź 171

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do § 7  ust 4 wzoru umowy

Pytanie nr 172– dotyczy § 6  ust 1  wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie terminu płatności rat oraz zmianę zapisów załącznika nr 1 do SIWZ oraz §6 ustęp 1 wzoru umowy na następujący: „Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w sześćdziesięciu równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca przy czym I rata będzie płatna w miesiącu następującym po miesiącu w którym strony podpiszą protokół odbioru.”

Odpowiedź 172

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej powyżej zmiany do;

- Formularza Ofertowego stanowiącego  załącznik nr 1 do SIWZ zastępując zamieszczony pod „tabelą cenową” wszystkich dziewięciu pakietów dotychczasowy zapis o treści;

Cytuję;

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach płatnych po 25-tym każdego miesiąca.

zapisem o treści;

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca, przy czym I rata będzie płatna w miesiącu następującym po miesiącu w którym strony podpiszą protokół odbioru przedmiotu dostawy.

- wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ zastępując dotychczasowy zapis § 6 ust. 1  o treści

cytuję;

„Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w sześćdziesięciu równych ratach płatnych po 25- tym każdego miesiąca”

zapisem o treści;

„Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w sześćdziesięciu równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca przy czym I rata będzie płatna w miesiącu następującym po miesiącu w którym strony podpiszą protokół odbioru.”

Pytanie nr 173

W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytania prosimy o wskazanie ile dni od jakiego zdarzenia (np. 30 dni od daty podpisania protokołu lub 30 dni od daty wystawienia faktury) należy liczyć termin płatności I raty oraz jaka będzie najpóźniejsza data płatności kolejnych rat.

Odpowiedź 173

W odpowiedzi na pytanie 172 Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy dotyczące sprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie terminu płatności.

Pytanie nr 174

W przypadku niepodzielnej kwoty oferty prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej.

Odpowiedź 174

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowaną powyżej możliwość ratalnej spłaty przedmiotu dostawy.

Pytanie nr 175

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ kosztu finansowania płatności ratalnej, co pozwoli Zamawiającemu na uniknięcie płatności 8% VAT od finansowania gdyż finansowanie jako odrębna usługa, zgodnie z posiadaną przez Wykonawcę interpretacją podatkową otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT czyli o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Przykład wyodrębnienia prezentujemy poniżej:

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dostawa systemu zintegrowanej laparoskopowej sali operacyjnej | 1 kpl. |  |  |  |
| 2 | Koszt finansowania płatności ratalnej | kpl. |  | zw. |  |

Odpowiedź 175

Zamawiający przychyla się do opisanej powyżej propozycji Wykonawcy tym samym modyfikuje Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ poprzez wyodrębnienie w tabeli cenowej (każdego z dziewięciu pakietów) z zaoferowanej ogólnej wartości netto przedmiotu zamówienia  koszt wynikający z finansowania jego płatności ratalnej, w kwocie wykazanej przez Wykonawcę w dodanej do tabeli pozycji 2* formularza cenowego.  Składający ofertę Wykonawcy, którzy nie wyodrębnią z ogólnej wartości netto kosztu wynikającego z finansowania płatności ratalnej w pozycji 2* wpiszą „NIE DOTYCZY”

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Np.; systemu zintegrowanej laparoskopowej sali operacyjnej | 1 kpl. |  |  |  |
| 2* | *Koszt finansowania płatności ratalnej | *kpl. | * | *zw. | * |
| RAZEM WARTOŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca, którego dotyczy, natomiast składający ofertę Wykonawca, który nie wyodrębni z  ogólnej wartości netto kosztu wynikającego z finansowania płatności ratalnej, w pozycji 2* wpisze „NIE DOTYCZY”

Pytanie nr 176

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku jeżeli wewnętrzne procedury Wykonawcy przewidują odsetki za opóźnienie w zapłacie raty ceny, w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, Zamawiający wyrazi na to zgodę?

Odpowiedź 176

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 177

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową? Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź 177

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 177

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia? Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź 178

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 179

Prosimy o odpowiedź czy z uwagi na długi okres spłaty Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz instytucji finansowej?

Odpowiedź 179

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz instytucji finansującej.

Pytanie nr 180

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o zgodę, aby umowa zastawu rejestrowego została zawarta na wzorze finansującego.

Odpowiedź 180

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania wstępny projekt umowy zastawu rejestrowego (ustanowionego na przedmiocie zamówienia). W przypadku zgłoszonych przez Zamawiającego uwag do zawartych zapisów w w/w projekcie umowy, Wykonawca po ich przeanalizowaniu i wspólnej  akceptacji wprowadzi do projektu umowy uzgodnione przez obie strony zmiany.

Pytanie nr 181

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź 181

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 182

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź 182

Tak, Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego ustanowionego na przedmiocie zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zaakceptowania przez obie strony zawartych w niej zapisów.

Pytanie nr 183– dotyczy § 6  ust 2  wzoru umowy

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy zmianę zapisu §6 ustęp 2  wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy”

Odpowiedź 183

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do § 6  ust 2  wzoru umowy

Pytanie nr 184– dotyczy § 6  ust 4  wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §6 ustęp 4  wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Zapłata nastąpi na konto wskazane na fakturze VAT”

Odpowiedź 184

Zamawiający przypuszcza, że Wykonawca zgłaszający propozycję wprowadzenia opisanej powyżej zmiany  omyłkowo przywołał zamiast § 6 ust 3,  § 6 ust 4 wzoru umowy. Traktując powyższą niezgodność jako omyłkę pisarska Wykonawcy, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę zapisu w § 6 ust 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 185– dotyczy  wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie:

"Strony ustalają,  że opóźnienie w zapłacie całości bądź części  którejkolwiek raty przekraczające 60 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej  ceny”.

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 60 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź 185

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 186– dotyczy § 7  ust 5  wzoru umowy

Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §7 ustęp 5 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym”

Odpowiedź 186

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej zmiany do § 7  ust  5  wzoru umowy

Pytanie nr 187

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek.

Odpowiedź 187

Zamawiający informuje, że na dzień składania niniejszych wyjaśnień dysponuje 447-mioma łóżkami.

Pytanie nr 188

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź 188

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego za rok 2012 i  rok 2013 w formie załączników do niniejszych wyjaśnień. Dane dotyczące okresu bieżącego udostępni Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego, w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.09

Pytanie nr 189– dotyczy § 9  ust 4  wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §9 ustęp 4 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają do rozpoznania właściwego sądu powszechnego dla siedziby Sprzedającego”.

Odpowiedź 189

Zamawiający przypuszcza, że Wykonawca zgłaszający propozycję wprowadzenia opisanej powyżej zmiany  omyłkowo przywołał zamiast § 8 ust 4,  § 9 ust 4 wzoru umowy. Traktując powyższą niezgodność jako omyłkę pisarska Wykonawcy, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę zapisu w § 8 ust 4 wzoru umowy.

Pytanie nr 190– dotyczy § 8  ust 2  wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy przez zapis §8 ustęp 2 „Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie” Zamawiający rozumie cesję wierzytelności?

Odpowiedź 190

W postanowieniu § 8 ustęp 2 wzoru umowy Zamawiający brał pod uwagę wszystkie możliwe formy prawne rozporządzania wierzytelnościami, w tym także o cesję wierzytelności.

Pytanie nr 191– dotyczy Pakietu 6

Dotyczy pakietu nr 6 dostawa łóżeczek noworodkowych szpitalnych - czy Zamawiający dopuszcza kąt przechyłu anty-Trendelenburga od 0 + 15 st.?

Odpowiedź 191

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie łóżeczek noworodkowych z opcją, w której kąt przechyłu anty-Trendelenburga wynosi  0- 15°.

Pytanie nr 192– dotyczy § 7  ust 2  wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku, gdy Wykonawca podpisze umowę na kilka zadań, kary umowne będą liczone od kwoty danego zadania w którym zaistniało zdarzenie dające podstawę do naliczenia kary, czy od całej wartości umowy.  Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisów §7 w tym zakresie.

Jednocześnie wskazujemy, że kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. W tym względzie można zwrócić także uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. akt V ACa 483/08, którym stwierdzono, iż „Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.”

Kara umowna (odszkodowanie umowne) jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wedle, którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania, lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Kara umowna ma charakter akcesoryjny w tym znaczeniu, że jej zastrzeżenie jest wiążące dla stron tylko wówczas, gdy związane są zobowiązaniem, którego niewykonania, względnie nienależytego wykonania, kara dotyczy.

Odpowiedź 192

Kary umowne będą naliczane zgodnie z treścią § 7 umowy niezależnie od tego, ile zadań będzie objętych umową. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany umowy w tym zakresie

Pytanie nr 193– dotyczy Pakietu 9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu części B tj. STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKA.

Wydzielenie umożliwi wystartowanie większej liczbie wykonawców. Obecnie skonstruowany pakiet ogranicza pakiet do jednej firmy.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wyraźnie wskazuje na asortyment jednego wykonawcy.

Wymagania, jakie postawił zamawiający, stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego. Ustawa wyraźnie mówi: ”Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”.(art. 29.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców” (art. 7.1 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych). Opis przedmiotu zamówienia wyraźnie wskazuje i faworyzuje tylko i wyłącznie jednego Wykonawcę.

Obecny opis sugeruje konsekwentną stronniczość Zamawiającego, który nie bacząc na ekonomiczne aspekty, odrzuca możliwość zaoferowania przez Wykonawców innych, często znacznie tańszych i lepszych wyrobów.

W związku z tym wnioskujemy o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu.

W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie o niżej podanych parametrach technicznych.

Parametry techniczne inkubatora otwartego/ stanowiska do resuscytacji noworodków

Zasilanie

Prąd zmienny 230 ± 20 V AC 50/60 Hz. Zasilanie zgodnie z warunkami obowiązującymi w Polsce

Natężenie promieniowania

32 mW/cm2 przy 100% mocy i odległości 68 cm pomiędzy promiennikiem a materacem. Równomiernie ogrzewający materacyk.

Zakres temperatur

Ustawienie temperatury od 34,5°C do 37,5°C, stopniowanie co 0,1°C (czujnik naskórny temperatury wielorazowy)

Temperatura na wyświetlaczu – pomiar od 4,0°C do 50°C, z jednostką 0,1°C

Wyświetlacz mocy grzania w procentach w postaci świecącego słupka

Trzy tryby nagrzewania

- Nagrzewanie wstępne - W tym trybie promiennik wstępnie nagrzewa łóżeczko oraz powietrze nad materacem przed umieszczeniem na nim dziecka

- Tryb pracy servo zapewnia stałą kontrolę  temperatury skóry dziecka automatycznie dostosowując moc promiennika tak, aby skompensować zmiany warunków metabolicznych i środowiskowych.

- Tryb manual - Tryb sterowania ręcznego umożliwia sterowanie mocą promiennika przez obsługującego oraz posiada opcję monitorowania temperatury skóry dziecka za pomocą czujnika naskórnego DuoSenseTM lub innej, niezależnej metody.

W komplecie zestaw plasterków izolacyjnych

Moc oświetlenia – max 20 W wbudowane w promiennik

Stoper Apgar emituje dzwięki po 1,5,10 minutach od włączenia. Z mozliwością włączenia dodatkowego dzwięku w 3 minucie.

Wbudowane 2 stopery do pomiaru czasu procedur.

Alarm temperatury

(za wysoka/za niska temperatura)

Przy ±1°C rożnicy od temperatury

zaprogramowanej

Alarm chack baby- sprawdź stan dziecka

Alarmy

Kontrola – tryb Servo

• Wysoka/niska temperatura ciała pacjenta

• Odłaczenie czujnika temperatury

• Brak zasilania

• Usterka czujnika temperatury

Kontrola – tryb manualny

• Brak zasilania

• Usterka czujnika temperatury

Wysokość

• Modul z  podnośnikam elektrycznym:

174 do 189 cm

• Modul ustawionej wysokości:

174, 180, 189 cm

Szerokość

77 cm bez półek

Obrot promiennika

-130° do +130° od pozycji centralnej. ciepło z promiennika nadal emitowane.

Wymiary łóżeczka/materacyka

Standardowe: 65 x 65 cm

Długie: 65 x 75 cm

Ustawienie łóżeczka – pozycja Trendelenburga

-10° do +10° - płynnie regulowana

Kołka samonastawne

4 x 100 mm , wszystkie zopatrzone w hamulce

Cztery ścianki oddchylane w przedniej i tylniej oraz w czterech narożnikach silikonowe śluzy do mocowania drenów oddechowych

Zestaw dwóch szuflad , jedna w drugiej, wysuwane na boki (na obie strony inkubatora ułatwiające dostęp do szuflad)

Uchwyt do przemieszczania inkubatora

Szuflada na zdjęcia RTG

Rura do mocowania pomp/ monitorów

Pólka pod kardiomonitor lub inne akcesoria

Czujnik temperatury wielorazowego użytku

Ssak próżniowy lub tlenowy zamocowany na kolumnie inkubatora

Aparat do resuscytacji NEOPUFF wbudowany w kolumnę inkubatora razem z przepływomierzami tlenu i powietrza :

Ciśnienie PEEP:

@ 8 LPM 1 do 9 cm H2O (standard)

Ciśnienie PiP:

@ 8 LPM 5 do 70 cm H2O (standard)

wlotu gazu

5 LPM (min.) do 15 LPM (maks.)

Stężenie dostarczanego tlenu

Do 100%, zależnie od dostarczanego gazu

Czas pracy (butla 400 L) @ 8 LPM 50 minut

Zestaw układów do resuscytacji

Gwarancja min 36 miesięcy zgodnie z wymogami zamawiającego. Szkolenie personelu, montaż oraz dostawa na koszt dostawcy.

Odpowiedź 193

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia o takich parametrach. Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ, dołączona powyżej tabela odnosi się do wielu z tych wymagań, ale nie wszystkie uwzględnia.

Przykładowo brak w niej n/w istotnych dla tego typu urządzenia, zawartych w pkt 4.13 – 4.15 tabeli parametrów wymaganych, CZĘŚCI B PAKIETU  9,  możliwych do uzyskania przytoczonych poniżej opcji tj.:

| 4.13 | Możliwość podłączenia worka samo rozprężnego lub wąsów tlenowych do dodatkowego wyjścia podającego mieszaninę oddechową – stężenie ustawiane na mikserze |  |
| --- | --- | --- |
| 4.14 | Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego nieinwazyjnie i inwazyjnie |  |
| 4.15 | Możliwość jednoczesnego wspomagania oddechowego bliźniąt |  |

Pytanie nr 194– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.2

Czy Zamawiający dopuści łóżko na konstrukcji pantografowej, bez osłony podwozia?

Odpowiedź 194

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 195– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.3

Czy Zamawiający dopuści długość łóżka porodowego 1650-2210 mm?

Odpowiedź 195

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 196– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.4

Czy Zamawiający dopuści szerokość łóżka porodowego 1000 mm?

Odpowiedź 196

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 197– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.5

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości łóżka w zakresie 580-955 mm?

Odpowiedź 197

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 198– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.6

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie 0-780?

Odpowiedź 198

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 199– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.7

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez regulacji nachylenia siedziska?

Odpowiedź 199

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 200– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.9

Czy Zamawiający dopuści manualną regulację kąta nachylenia segmentu nożnego w zakresie 0-160?

Odpowiedź 200

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 201– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.14

Czy Zamawiający dopuści łóżko przejezdne, cztery pojedyncze koła z centralną blokadą jedną dźwignią oraz funkcją jazdy kierunkowej?

Odpowiedź 201

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 202– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.16

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pompowanego segmentu lędźwiowego?

Odpowiedź 202

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 203– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.18

Czy Zamawiający dopuści materace w kolorze niebieskim?

Odpowiedź 203

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 204– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.20

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w podkolanniki oraz oddzielnie w podpory stóp?

Odpowiedź 204

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 205– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.21

Czy Zamawiający dopuści mechaniczną regulację podkolanników za pomocą pokręteł?

Odpowiedź 205

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 206– dotyczy Pakietu 4 poz.  1.22

Czy Zamawiający dopuści segment pleców bez pompowanego segmentu lędźwiowego?

Odpowiedź 206

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 207– dotyczy Pakietu 4 poz. 3.4

Czy Zamawiający zmieni zapis na: „Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 48 h, usunięcie awarii w czasie nieprzekraczającym 5 dni roboczych a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 14 dni roboczych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych”.

Odpowiedź 207

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostępności serwisu z 24 do 72 godzin w zakresie przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach od 1 – 8 w związku z powyższym wprowadzi stosowne zmiany w zapisach Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W odniesieniu do aparatury będącej przedmiotem Pakietu 9 wymaga dostępności serwisu na dotychczasowych warunkach tj. w dni robocze w ciągu max. 24 godzin. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie wskazanego w SIWZ terminu usunięcia awarii.

Pytanie nr 208– dotyczy Pakietu 4 poz.  3.5

Czy Zamawiający zmieni zapis na: „ W przypadku awarii trwającej powyżej 14 dni roboczych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych”

Odpowiedź 208

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 209– dotyczy Pakietu 5  poz.  1.4

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy, bez możliwości blokady przed wyjęciem. Konstrukcja ramy, w której są umiejscowione szczyty zapobiega ich wypadnięciu.

Odpowiedź 209

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 210– dotyczy Pakietu 5  poz.  1.7

Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 48-80 cm?

Odpowiedź 210

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 211– dotyczy Pakietu 5  poz.  1.8

Czy Zamawiający dopuści kąt uniesienia oparcia nóg w zakresie 0-340?

Odpowiedź 211

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 212– dotyczy Pakietu 5  poz.  1.9

Czy Zamawiający dopuści regulację manualną pozycji Trendelenburga w zakresie 0-120?

Odpowiedź 212

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 213 – dotyczy Pakietu 5  poz.  1.10

Czy Zamawiający dopuści koła jezdne o średnicy 12,5 cm z krzyżową blokadą kół?

Odpowiedź 213

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 214  – dotyczy Pakietu 5  poz.  1.12

Czy Zamawiający dopuści wszystkie łóżka wyposażone w zintegrowane poręcze boczne dzielone, płynnie opuszczane i wspomagane sprężynami gazowymi, wykonane z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź 214

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 215  – dotyczy Pakietu 5  poz.  2.1

Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z profili aluminiowych i płyt HPL? Fronty szuflad oraz blaty wykonane z płyt HPL.

Odpowiedź 215

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 216  – dotyczy Pakietu 5  poz. 2.2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 77 cm?

Odpowiedź 216

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 217  – dotyczy Pakietu 5  poz. 2.2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 45 cm?

Odpowiedź 217

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 218  – dotyczy Pakietu 5  poz. 2.2

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości całkowitej 45,5 cm?

Odpowiedź 218

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 219  – dotyczy Pakietu 5  poz. 2.4

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w dwie szuflady, jedną szufladę górną mniejszą oraz jedną szufladę dolną większą, pomiędzy szufladami półka?

Odpowiedź 219

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 220  – dotyczy Pakietu 5  poz. 3.4

Czy Zamawiający zmieni zapis na: „Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 48 h, usunięcie awarii w czasie nieprzekraczającym 5 dni roboczych a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 14 dni roboczych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych”.

Odpowiedź 220

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostępności serwisu z 24 do 72 godzin w zakresie przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach od 1 – 8 w związku z powyższym wprowadzi stosowne zmiany w zapisach Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W odniesieniu do aparatury będącej przedmiotem Pakietu 9 wymaga dostępności serwisu na dotychczasowych warunkach tj. w dni robocze w ciągu max. 24 godzin. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie wskazanego w SIWZ terminu usunięcia awarii.

Pytanie nr 221  – dotyczy Pakietu 5  poz. 3.5

Czy Zamawiający zmieni zapis na: „ W przypadku awarii trwającej powyżej 14 dni roboczych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych”

Odpowiedź 221

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie wskazanego w SIWZ terminu usunięcia awarii.

Pytanie nr 222  – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź 222

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 223  – dotyczy Pakietu 6 poz. 1.3

Czy Zamawiający dopuści podstawę jezdną wyposażoną w cztery koła z krzyżową blokadą kół zapewniające łatwe przemieszczanie?

Odpowiedź 223

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 224  – dotyczy Pakietu 6 poz. 1.4

Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia wanienki tylko w pozycji anty-Trendelenburga?

Odpowiedź 224

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 225  – dotyczy Pakietu 6 poz. 1.6

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: szerokość 46,5 cm, głębokość 85,5 cm, wysokość 94,5 cm?

Odpowiedź 225

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 226  – dotyczy Pakietu 6 poz. 2.4

Czy Zamawiający zmieni zapis na: „Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 48 h, usunięcie awarii w czasie nieprzekraczającym 5 dni roboczych a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 14 dni roboczych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych”.

Odpowiedź 226

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostępności serwisu z 24 do 72 godzin w zakresie przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach od 1 – 8 w związku z powyższym wprowadzi stosowne zmiany w zapisach Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W odniesieniu do aparatury będącej przedmiotem Pakietu 9 wymaga dostępności serwisu na dotychczasowych warunkach tj. w dni robocze w ciągu max. 24 godzin. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie wskazanego w SIWZ terminu usunięcia awarii.

Pytanie nr 227  – dotyczy Pakietu 6 poz. 2.5

Czy Zamawiający zmieni zapis na: „ W przypadku awarii trwającej powyżej 14 dni roboczych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych”.

Odpowiedź 227

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie wskazanego w SIWZ terminu usunięcia awarii.

Pytanie nr 228  – dotyczy Pakietu 6 poz. 2.5

Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 6 pkt. 1.6 tabeli tzn. czy podana długość nie dotyczy wysokości a podana wysokość dotyczy wymiarów odnoszących się do długości tj. czy w pkt. 1.6 tabeli nie powinno być: „Wymiary zewnętrzne min. (wys. x szer. x dł.) 980 x 590 x 690 +/- 50 mm”. Prosimy o odpowiednią modyfikację tabeli parametrów technicznych w zakresie pkt. 1.6.

Pytanie nr 229  – dotyczy Pakietu 6 poz. 2.5

Odpowiedź 227

Tak, Zamawiający potwierdza, że w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie pozycji 1.6  pakietu 6 popełnił opisany powyżej błąd pisarski. W związku z powyższym wprowadza poniższa korektę do tabeli parametrów wymaganych przedmiotowego pakietu polegającą na zastąpieniu zapisu, cytuj

| 1.6 | Wymiary zewnętrzne min. (dł. x szer. x wys.) 980 x 590 x 690 +/- 50 mm |  |
| --- | --- | --- |

zapisem

| 1.6 | Wymiary zewnętrzne min. (dł. x szer. x wys.) (wys. x szer. x dł.) 980 x 590 x 690 +/- 50 mm |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie nr 229  – dotyczy Pakietu 6 poz. 2.5

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 łóżeczka noworodkowe o szerokości 480 mm.

Odpowiedź 229

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowani

e powyższego rozwiązania.

SPROSTOWANIE !!!

dot. Pakietu 3 poz. 2.5

W Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie pozycji 2.5 pakietu 3 Zamawiający popełnił błąd pisarski polegający na omyłkowym podaniu długości kabla przyłączeniowego w milimetrach zamiast w metrach. Uwzględniając powyższe Zamawiający informuje, że oczekuje dostawy;

„Wielorazowego bipolarnego instrumentu do koagulacji oraz cięcia bipolarnego za pomocą prądu,

instrument dł. 340-350mm średnicy 5 mm + kabel przyłączeniowy dł. 4 mm   4 m – 2 kpl.”

UWAGA  !!!!!

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień;

- ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTOWY wraz z ZMODYFIKOWANYMI DZIEWIĘCIOMA PAKIETAMI,  na  których należy złożyć ofertę przetargową

- SPROSTOWANIE FINANSOWE, OPINIA I RAPORT ZA ROK 2012

- SPROSTOWANIE FINANSOWE ZA ROK 2013

- RAPORT ZA ROK 2013

- OPINIA ZA ROK 2013

- SPROSTOWANIE F – 01 ZA ROK 2013

ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM

.....................................................................

Prezes Zarządu Szpital Miejskiego Sp. z o.o.