OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

- NÓŻ PLAZMOWY

Oświadczamy, że Zaoferowane Urządzenie jest:

- Kompletne, po zamontowaniu i zainstalowaniu gotowe do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych; posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem;

- spełnia warunki zgodności wynikające z normy CE;

- gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych;

- nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim

Ponadto:

Oferowane produkty muszą spełniać parametry wymagane opisane poniżej. Nie spełnianie któregokolwiek parametru bądź niewypełnienie tabeli, będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Do oferty należy załączyć katalogi, foldery lub inne materiały zawierające zdjęcie i opis oferowanego modelu/typu.

| Lp. | Dane | Dane – (proszę wypełnić) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca /producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Rok produkcji |  |
| I | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Zasilanie min.: 230VAC 50/ Hz |  |
| 2. | Pobór mocy do 1500W |  |
| 3. | Zasilanie argonem: 7,5 bara, reduktor w komplecie |  |
| 4. | Waga systemu (konsola + podstawa jezdna): max 50kg. |  |
| 5. | Możliwość umieszczenia konsoli na kolumnie chirurgicznej |  |
| 6. | Rekondycjonowany Nóż plazmowy do zabiegów chirurgicznych z użyciem neutralnej plazmy, przeznaczony do cięcia, koagulacji, mikro warstwowej waporyzacji tkanek miękkich przez odparowanie w procedurach chirurgicznych prowadzonych metodą otwartą oraz laparoskopową. |  |
| 7. | System składający się z konsoli i podstawy jezdnej z miejscem na butlę , który umożliwia podaż gazu oraz kontrolowane zasilanie jednorazowego narzędzia chirurgicznego |  |
| 8. | W narzędziu chirurgicznym gaz argonowy jest wzbudzany za pomocą serii wewnętrznych elektrod, co powoduje wytworzenie neutralnie elektrycznej plazmy. Uzyskany w ten sposób precyzyjny strumień plazmy może zostać zastosowany w odniesieniu do tkanki z użyciem techniki bezkontaktowej w celu przecinania tkanki, hamowania krwawienia lub wycieku innych płynów ustrojowych, a także utworzenia cienkiej skoagulowanej warstwy na tkance. |  |
| 9. | Plazmę generowaną przez nóż cechuje niska prędkość przepływu, i obojętność elektryczna. Składa się ona z mieszaniny wzbudzonych atomów argonu, jonów argonowych i elektronów, które wydostają się z końcówki rękojeści w postaci jasnoniebieskiego strumienia lub wiązki. Efekt luminescencji powoduje oświetlenie pola zabiegowego |  |
| 10. | Konstrukcja narzędzia bipolarna. Napięcie pracy prądu stałego nie przekraczające 30V. Brak różnicy potencjałów pomiędzy narzędziem a pacjentem. |  |
| 11. | System działający bez wykorzystania elektrod neutralnych, referencyjnych itp. |  |
| 12. | Przepływ argonu w narzędziu chirurgicznym regulowany min. od 0.2 do 0.8 l/min. |  |
| 13. | Konsola wyposażona w kolorowy ekran LCD, obsługiwana przez przyciski funkcyjne rozmieszczone po bokach ekranu. |  |
| 14. | Możliwość zastosowania przycisków nożnych, do włączania funkcji cięcia i koagulacji. |  |
| 15. | Sterowanie cięciem i koagulacją możliwe z poziomu narzędzia chirurgicznego poprzez przyciski umieszczone na obudowie rękojeści oraz z poziomu przycisków nożnych. |  |
| 16. | Zasobnik z wodą destylowaną chłodzącą narzędzie zintegrowany z urządzeniem. |  |
| II | Komunikaty i alarmy oraz funkcje bezpieczeństwa |  |
| 1. | Kontrola poziomu wody chłodzącej z odpowiednim komunikatem wyświetlanym na ekranie |  |
| 2. | Kontrola ciśnienia zasilania argonem – niskie/wysokie z odpowiednim komunikatem wyświetlanym na ekranie |  |
| 3. | System ciągłej kontroli rękojeści z odpowiednim komunikatem wyświetlanym na ekranie |  |
| 4. | Blokada rękojeści — konsola nie jest aktywowana, dopóki nie zostanie umieszczone złącze rękojeści. |  |
| 5. | Blokada przełącznika — praca oprogramowania w celu aktywowania przepływu plazmy nie jest możliwa, dopóki nie zostanie naciśnięty przełącznik na rękojeści lub pedał na przełączniku nożnym. |  |
| 6. | Blokada gazu — aktywacja generowania plazmy nie jest możliwa, jeśli nie zostanie wykryty wystarczający i stabilny przepływ gazu. |  |
| 7. | Blokada wody — aktywacja generowania plazmy nie jest możliwa, jeśli nie zostanie wykryty wystarczający przepływ wody chłodzącej przez rękojeść. |  |
| 8. | Wartość graniczna mocy — w przypadku korzystania z określonej rękojeści jej rodzaj jest rozpoznawany przez konsolę, a niezależny obwód sterowania mocą monitoruje stosowaną moc i uniemożliwia przekroczenie wartości maksymalnej odpowiedniej dla danej rękojeści. |  |
| III | Pozostałe |  |
| 1. | Konsola, podstawa jezdna, przewód zasilający, reduktor do butli z argonem, |  |
| 2. | Komplet jednorazowych narzędzi chirurgicznych o średnicy 5mm i długościach 7, 12 lub 28cm – 5 szt. Wybór długości podczas realizacji zamówienia. |  |
| 3. | Min. dwa szkolenia z obsługi systemu. Pierwsze szkolnie zaraz po dostawie, drugie na prośbę Zamawiającego w uzgodnionym przez obie strony terminie. |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów i kalibracji gwarancyjnych min. 1/rok Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw Gwarancyjnych ………………………………………………….……………………… …………………………………………………………………………. (podać w ofercie dokładny adres) nr telefonu……………………………………………………………… |  |
| 5. | Deklaracja zgodności, CE, Powiadomienie lub zgłoszenie do URWMiPB |  |
| 6. | Gwarancja min.1 rok |  |