Data, miejscowość ………………………………..

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony na dzierżawę

analizatora hematologicznego wraz z sukcesywną

dostawą odczynników i materiałów zużywalnych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………..

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………...............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:……………………….

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 21/PN/16 na dzierżawę analizatora hematologicznego z 5 –cio częściowym rozdziałem leukocytów wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

Data, miejscowość……………………………….

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  21/PN/16

a dzierżawę analizatora hematologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych

FORMULARZ OFERTOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa  analizatora hematologicznego  z 5 –cio częściowym rozdziałem leukocytów wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatora w terminie do max czterech tygodni (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 24 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu, na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa analizatora ..................................................................

Producent/ Dostawca.............................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów czy też prac adaptacyjnych analizator hematologiczny o wydajności min. 60 ozn / godz. z możliwością wyboru trybu CBC i CBC+5-diff, zmiana trybu na CBC związana ze zmniejszeniem zużycia odczynników. |  |
| 2 | Analizator wyposażone w interfejs wymiany danych przystosowany do współpracy z używanymi przez Zamawiającego programami medycznymi INFOMEDICA / AMMS firmy ASSECO |  |
| 3 | „Włączenie” analizatora, do sieci używanych przez Zamawiającego programów medycznych INFOMEDICA /AMMS (firmy ASSECO) celem umożliwienia mu edycji wyników nastąpi pod nadzorem wyznaczonego przez Zamawiającego – pracownikiem Sekcji Informatycznej. |  |
| 4 | Aparat możliwy do ustawienia na stole laboratoryjnym szer. 60 cm |  |
| 5 | Badania wykonywane z próbki podstawianej pod sondę zasysającą ręcznie pod kontrolą wzroku |  |
| 6 | Aparat umożliwiający rozdział leukocytów na 6 populacji |  |
| 7 | Aparat umożliwiający pomiar retikulocytów z rozróżnieniem stopnia dojrzałości |  |
| 8 | Aparat umożliwiający pomiar liczby płytek krwi metodą optyczną |  |
| 9 | Aparat umożliwiający badanie morfologiczne płynów z jam ciała (płyny otrzewnowy i opłucnowy) oraz PMR |  |
| 10 | Aparat wykorzystujący max 7 odczynników (robocze + konserwacyjne) - instrukcje odczynnik. dołączyć do oferty. |  |
| 11 | Odczynnik lizujący krwinki bez zawartości cjanków |  |
| 12 | Możliwość oznaczania pełnej morfologii z próbki krwi włośniczkowej z hematokrytem min. do 65% (krew noworodkowa) |  |
| 13 | Maksymalna objętość aspirowanej próbki - 30 μl krwi pełnej |  |
| 14 | Aspiracja próbki z automatycznym myciem sondy próbkowej |  |
| 15 | Liniowość oznaczeń nie gorsza niż: WBC - 0-400 tys/μl, RBC- 0 -8,0 mln/μl, HGB-0-25,0 g/dl, PLT- 0 - 4,0 mln/μl |  |
| 16 | Krew kontrolna o min. 2 mies. okresie ważności i min. 14 dni od otwarcia fiolki z wczytywaniem wartości metrykalnych do aparatu drogą elektroniczną (skaner lub płytka i ew. inne) |  |
| 17 | Krew kontrolna dostarczana w zestawach 3x(L+N+H) bez dodatkowych zamówień, zgodnie z harmonogramem dostawcy. Harmonogram na pierwsze półrocze 2017r. dołączyć do oferty. |  |
| 18 | Wbudowany monitor ekranowy wielkości min 10 cali |  |
| 19 | Możliwość podglądu wyników na monitorze aparatu (bez konieczności drukowania) |  |
| 20 | Możliwość zaprogramowania min 6 zakresów referencyjnych (zależność od płci i wieku) |  |
| 21 | Zewnętrzna drukarka laserowa drukująca wynik badania wraz z pełną grafiką i zakresami referencyjnymi oraz z danymi pacjenta i laboratorium. Drukarka wyposażona w dwa tonery (jeden w drukarce, drugi jako zapas) Uwaga, tonery należy traktować jako materiały zużywalne. |  |
| 22 | Znakowanie wyników patologicznych na ekranie i wydruku |  |
| 23 | Drukowanie raportu dziennego w trybie pacjent za pacjentem |  |
| 24 | Pamięć wyników w aparacie - min. 10 tys. wraz z danymi pacjenta |  |
| 25 | Automatyczne płukanie i kalibracja aparatu po włączeniu |  |
| 26 | Zabezpieczenia przed skutkami skoków napięcia w sieci. Układ zasilania podtrzymujący pracę analizatora przez min. 20 min (UPS) |  |
| 27 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji analizatora oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim w wersji papierowej |  |
| 28 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa szkodliwość i karty charakterystyki) dla analizatora i odczynników w wersji papierowej |  |
| 29 | Pakiet startowy odczynników wraz z zabezpieczeniem krwi kontrolnej umożliwiający min 14 – sto dniową pracę analizatora. |  |
| 30 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie; - personelu laboratorium w zakresie obsługi analizatora (dwa cykle) - personelu laboratorium w zakresie interpretacji wyników badań - personelu lekarskiego w zakresie interpretacji wyników badań Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |
| 31 | Firmowy serwis dostępny w ciągu 24 godzin w dni robocze, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godzin. |  |
| 32 | Adres i numer kontaktowy do serwisu w którym Zamawiający zgłaszał awarie dzierżawionego przedmiotu zamówienia. Adres pocztowy serwisu ………………………………………................................ ………………………………………................................ ………………………………………................................ Telefon kontaktowy ……………………………………. |  |
| 33 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego o co najmniej tych samych parametrach |  |
| 34 | W okresie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis, przeglądy urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacją analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników i materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli odczynników i materiałów eksploatacyjnych. |  |

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w analizatora hedmatologicznego

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawca

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 21/PN/16

na dzierżawę dwóch analizatora hematologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych

TABELA ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ

Należy podać wszystkie niezbędne odczynniki (reakcyjne, płuczące, krew kontrolna itp.) umożliwiające wykonanie 75 000 badań w okresie trwania umowy – 24 miesięcy

( w tym deklarowana liczba badań w ciągu trwania umowy to 3 000 badań / miesiąc w tym:

1 500 badań / miesiąc w trybie CBC tj.	             36 000 w okresie 24 miesięcy

1 350 badań / miesiąc w trybie CBC + 5diff  tj         32 400  w okresie 24 miesięcy

250 badań / miesiąc w trybie CBC + 5diff + Ret tj   3 600 w okresie 24 miesięcy

badania krwi kontrolnej 	                           3 000 w okresie 24 miesięcy)

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu, a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń o okresie 24 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik do analizy - wymienić kolejno | 75 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik konserwujące - wymienić kolejno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw krwi kontrolnej – 3 poziomy (H + N + L) a` min 2,5 ml każdy poziom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 21/PN/16

na dzierżawę analizatora hematologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych

TABELA ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń o okresie 24 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Inne konieczne materiału eksploatacyjne (wymienić) | 75 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czynsz dzierżawny za analizator | Dzierżawione przez 24 miesiące |  |  |  |  | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 24 miesiące dzierżawy |  | …….. 24 miesiące dzierżawy |
| 6 | **Koszt podłączenia – włączenia dzierżawionego analizatora do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/AMMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZYCJA OD 1 DO 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pozycja 6 TABELI – wycenia Wykonawca, którego dotyczy (jeżeli Wykonawca odstąpi od obciążenia Zamawiającego kosztami  włączenia dzierżawionego analizatora

do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/AMMS w  przedmiotowej pozycji wpisze NIEDOTYCZY)

UWAGA WAŻNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY !!!!!!

INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY:
- nie będzie*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
- będzie*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawy analizatora hematologicznego, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

***niepotrzebne skreślić

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 21/PN/16

na dzierżawę analizatora hematologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych

WARUNKI DODATKOWE:

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Kontrola wewnętrzna przy użyciu próbek krwi kontrolnej wykonywana codziennie na 3 poziomach. Ilość opakowań krwi kontrolnej musi być wyliczona i wyceniona zgodnie z okresem trwałości krwi podanej w ulotce producenta

- Kontrola 3-poziomowa, dostarczana bez dodatkowych zamówień zgodnie z  harmonogramu Wykonawcy (harmonogram co najmniej na pierwsze półrocze 2017r. dołączyć do oferty).

- Odczynniki wyspecyfikowane przez Wykonawcę adekwatne do w/w  liczby badań będą zamawiane sukcesywnie zgodnie ze specyfikacją Wykonawcy dotyczącą wielkości opakowań

- W przypadku niepodzielności liczby badań przez wielkość opakowania należy liczbę opakowań poszczególnych odczynników zaokrąglić "w górę" do pełnego opakowania

- Wykonawca zapewni udział w systemie oceny kontroli wewnętrznej (np. STANDLAB)

- Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość, karty charakterystyki lub oświadczenia  o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) 	dla 	odczynników oraz instrukcje odczynnikowe Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą analizatora dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji analizatora i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Wykonawca po uruchomieniu analizatora przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego – termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy..

- Wymagamy zapłaty w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT

- Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionego analizatora max do czterech tygodni ( 28 dni) licząc od zawarcia umowy

- dzierżawa urządzenia przez 24 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

- dostawy odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu, na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa ….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykona