Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa systemu inkubacyjno – pomiarowego do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa systemu max do czterech tygodni (28 dni)  licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 27  miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego syysemu

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego systemu będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

TABELA PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ urządzenia:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  	..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów system inkubacyjno - pomiarowy do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów nowy lub używany. |  |
| 2 | System posiadający aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy |  |
| 3 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań: etapy od napełnienia testów do usunięcia testów wykonywane przez aparat |  |
| 4 | Aparat zdolny do pracy ciągłej przez min. 22 godz. na dobę bez wyłączania w temp otoczenia co najmniej 30oC. |  |
| 5 | Aparat możliwy do ustawienia na betonowym stole o szer. 65 cm lub dostarczony wraz z odpowiednim stołem. |  |
| 6 | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych: nie mniej niż 12 |  |
| 7 | Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej kompatybilne z proponowanym aparatem |  |
| 8 | System wyposażony w zestaw komputerowy wraz z drukarką, UPS i czytnikiem kodów kreskowych |  |
| 9 | Urządzenie możliwe do włączenia w szpitalny system informatyczny INFOMEDICA - posiada interfejs zapewniający dwukierunkową komunikację |  |
| 10 | Identyfikacja i antybiogram - na osobnych testach |  |
| 11 | Po napełnieniu testy w aparacie szczelnie automatycznie zamykane; Brak możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym |  |
| 12 | System dokonujący identyfikacji i oceniający lekowrażliwość: bakterii G-, G+ i grzybów drożdżopodobnych |  |
| 13 | System dokonujący dodatkowo identyfikacji bakterii z rodzajów Neisseria i Haemophilus |  |
| 14 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów: 6-8 godz. |  |
| 15 | Średni czas oceny lekowrażliwości: 6-8 godz. |  |
| 16 | Potwierdzanie wydrukiem z aparatu identyfikacji mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC, AmpC, MBL |  |
| 17 | Metoda identyfikacji: kolorymetryczna bez konieczności dodawania dodatkowych odczynników |  |
| 18 | Metoda oceny lekowrażliwości: turbidymetryczna bez konieczności dodawania dodatkowych odczynników |  |
| 19 | Wynik lekowrażliwości w MIC i w postaci kategorii S,I,R |  |
| 20 | Wynik lekowrażliwości: interpretacja oparta o aktualne zalecenia CLSI i EUCAST |  |
| 21 | Możliwość wpisania w system wyników lekowrażliwości uzyskanych manualną metodą krążkową Kirby-Bauera |  |
| 22 | System ekspercki poszerzony o dane publikacyjne (nie tylko same proste reguły oporności) |  |
| 23 | Możliwość samodzielnego definiowania testów i wprowadzania komentarzy do systemu przez użytkownika. |  |
| 24 | Aparat posiadający dokumenty dopuszczeniowe do obrotu i stosowania na terenie Polski. Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia w zakresie bezopieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników. |  |
| 25 | Dostępność serwisu w dni robocze w ciągu 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. |  |
| 26 | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 72 godziny dostarczenie urządzenia zastępczego o conajmiej tych samych parametrach |  |
| 27 | Pakiet startowy materiałów zużywalnych zapewniający uruchomienie aparatu |  |
| 28 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim |  |
| 29 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |
| 30 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci – UPS min 15 min. |  |
| 31 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla od 2 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |
| 32 | W okresie dzierżawy systemu Wykonawca zapewnia serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja systemu będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych. |  |

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

PAKIET NR 1

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej paneli oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu ( poz. 15*), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń o okresie 27 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panele do identyfikacji bakterii Gram ujemnych | 1 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panele do identyfikacji bakterii Gram dodatnich | 1 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panele do identyfikacji Neisseria i Haemophilus | 40 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panele do identyfikacji bakterii beztlenowych | 60 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panele do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 80 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panele do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych ferment. | 1 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Panele do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych nieferment. | 400 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Panele do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych w moczu | 800 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Panele do oznaczania lekowrażliwości bakterii z rodz. Staphylococcus | 800 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

PAKIET NR 1

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (poz. 15*) , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość ozn / op. w okresie 27 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Panele do oznaczania lekowrażliwości bakterii z rodz. Neisseria/Haemophilus | 40 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Panele do oznaczania lekowrażliwości bakterii z rodz. Enterococcus/ Str. Agalactiae. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Panele do oznaczania lekowrażliwości bakterii: Pneumococcus/Str. beta-hemoliz./ Str. alfa-hemoliz. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Panele do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych | 80 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wzorzec gęstości zawiesiny bakteryjnej | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15* | * Inne materiały zużywalne - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 27 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a |  | na 27 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15b |  | na 27 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

PAKIET NR 1

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej paneli oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń o okresie 27 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15c |  | na 27 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itd. | INNE…........ | na 27 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH POZYCJE od 1 do 15 a, b, c, ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Czynsz dzierżawny | Dzierżawione przez 27 miesięcy |  |  |  |  | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 27 miesięcy dzierżawy |  | …….. 27 miesięcy dzierżawy |
| 18** | **Koszt podłączenia – włączenia dzierżawionego urządzenia do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/ AMMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RAZEM (WARTOŚĆ POZYCJI 16 + 17 +18**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pozycja 18 TABELI – wycenia Wykonawca, którego dotyczy (jeżeli Wykonawca odstąpi od obciążenia Zamawiającego kosztami  włączenia dzierżawionego analizatora

do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/AMMS w  przedmiotowej pozycji wpisze NIEDOTYCZY)

##### Załącznik nr 1a

PAKIET NR 1

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej paneli oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

WARUNKI DODATKOWE:

- Pozostałe materiały eksploatacyjne  - w ilościach  odpowiednich do ilości zamówionych oznaczeń i wymagań specyfikacji technicznej urządzenia

- Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość, karty charakterystyki lub oświadczenia  o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla aparatu i odczynników oraz instrukcje odczynnikowe - należy dołączyć do oferty

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą systemu dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2  osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

Wymagamy zapłaty w terminie  60 dni od daty jej otrzymania

Termin realizacji;

dostawy dzierżawionego urządzenia max do czterech tygodni (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

dzierżawy systemu wraz z dostawą odczynników przez 27 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ........................................................... Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 2

FORMULARZ OFERTOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa analizatora koagulologicznego  wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatora max do czterech tygodni (28 dni)  licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 27  miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

Producent/ Dostawca  	..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ analizatora:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  	..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny, gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów analizator koagulologiczny nowy lub używany |  |
| 2 | Analizator posiada aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy. |  |
| 3 | Analizator przystosowany do pracy ciągłej przez min 22 godziny na dobę w temperaturze otoczenia co najmniej 30oC |  |
| 4 | Analizator o wymiarach umożliwiających ustawienie go na betonowym stole o szerokości 60cm i długości 80cm |  |
| 5 | Panel oznaczeń jednoczesnych co najmniej w zakresie; 1. PT (czas, wskaźnik, INR) 2. APTT (czas, wskaźnik) 3. Fibrynogen (wyliczony z PT i met CLAUSSA) |  |
| 6 | Wydajność analizatora min 60 oznaczeń PT / godzinę |  |
| 7 | Możliwość wstawienia próbki citowej w trakcie pracy aparatu |  |
| 8 | Czujnik wykrywania poziomu płynu dla próbek, odczynników i ścieków |  |
| 9 | Aparat pracujący w oparciu o pojedyńcze kuwety pomiarowe; (1 oznaczenie = 1 kuweta) automatyczne ładowanie kuet do bloku pomiarowego i rozładowywanie kuwet. Minimalny jednorazowy zasób kuwet w aparacie - 70 szt. |  |
| 10 | Badania wykonywane z probówek pierwotnych systemu zamkniętego Sarstedt o średnicy 10,5-12,0 mm. |  |
| 11 | Pomiary kompensowane w osoczach z lipemią, hemolizą i hiperbilirubinemią |  |
| 12 | Pokład odczynnikowy z chłodzonymi pozycjami |  |
| 13 | Minimalny okres trwałości dostarczonych zestawów odczynnikowych - 3 mies. od daty dostawy. |  |
| 14 | Odczynnik do PT: rekombinowana tromboplastyna ludzka o ISI max 1,10 lub niższe |  |
| 15 | APTT -odczynnik bez kwasu elagowego - stabilność w temp. lodówki min.14 dni; |  |
| 16 | Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym |  |
| 17 | Możliwość pracy na więcej niż jednej serii danego odczynnika jednocześnie. |  |
| 18 | Wbudowany program kontroli jakości z automatycznym zapisem wyników z osoczy kontrolnych |  |
| 19 | Podgląd wyników oznaczeń na ekranie aparatu/komputera bez konieczności drukowania. |  |
| 20 | Zużycie wody destylowanej nie większe niż 15 l/dobę |  |
| 21 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim |  |
| 22 | Pełna "krok po kroku" instrukcja obsługi i konserwacji aparatu w języku. polskim w wersji papierowej |  |
| 23 | Instrukcje odczynnikowe w wersji papierowej - dołączyć do oferty. |  |
| 24 | Aparat produkowany w warunkach nadzorowanych systemem jakości i normą ISO 13485-2003 |  |
| 25 | Aparat posiadający dokumenty dopuszczeniowe do obrotu i stosowania na terenie Polski. Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia w zakresie bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników |  |
| 26 | Aparat możliwy do włączenia do szpitalnego systemu informatycznego INFOMEDICA- zawierający wszystkie potrzebne do tego elementy: np. wewnetrzny skaner kodów |  |
| 27 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla od 2 do 5 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy |  |
| 28 | W okresie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewnia serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych. |  |
| 29 | Dostępność serwisu w dni robocze w ciągu 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. |  |
| 30 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego o co najmniej tych samych parametrach |  |
| 31 | Pakiet startowy materiałów: po 1 opak. odczynników do PT, APTT i Fibrynogenu + kuwety pomiarowe i płyny systemowe w ilości adekwatnej |  |

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego analizatora  : …................. zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIAJA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

PAKIET NR 2

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja 10*), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / 27 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do ozn. fibrynogenu met. Claussa bez wstępnego rozcieńczania osocza badanego | 10 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozcieńczalnik do oznaczania fibrynogenu | 10 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do oznaczania PT | 60 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do oznaczania APTT | 56 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do oznaczania TT | 2 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | kuwety reakcyjne do analizator | 270 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Osocze kalibracyjne fiolka a’1ml | 30 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Osocze kontrolne w zakresie normalne fiolka a’1ml | 300 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Osocze kontrolne w zakresie patologicznym wysokom fiolka a’1ml | 300 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10* | * Inne materiały zużywalne - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 27 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10a |  | na 27 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10b |  | na 27 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10c |  | na 27 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a

PAKIET NR 2

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja 10*), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / 27 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10d |  | na 27 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itd. | INNE | na 27 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH POZYCJE od 1 do 10 a,b,c,d ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Czynsz dzierżawny | Dzierżawa przez 27 miesięcy |  |  |  |  | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 27 miesięcy dzierżawy |  | …….. 27 miesięcy dzierżawy |
| 13** | **Koszt podłączenia – włączenia dzierżawionego urządzenia do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/ AMMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RAZEM (WARTOŚĆ POZYCJI 11 + 12 + 13**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pozycja 13 TABELI – wycenia Wykonawca, którego dotyczy (jeżeli Wykonawca odstąpi od obciążenia Zamawiającego kosztami  włączenia dzierżawionego analizatora

do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/AMMS w  przedmiotowej pozycji wpisze NIEDOTYCZY)

Załącznik nr 1a

PAKIET NR 2

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja  10**), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

WARUNKI DODATKOWE:

- Odczynniki (pozycji 1 do 5) w ilości odpowiedniej dla pojedynczych próbek (nie w dubletach) oznaczanych w próbkach mikro. W liczbie oznaczeń uwzględniono badania kontrolne

- Pozostałe materiały zużywalne (płyny myjące, płuczące, lampa, uszczelki, toner do drukarki itp. bez papieru do drukarki) - w ilościach odpowiednich do ilości zamówionych oznaczeń i wymagań firmowej specyfikacji technicznej w okresie dzierżawy.

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą analizatora dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 5 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

Wymagamy zapłaty w terminie  60 dni od daty jej otrzymania

Termin realizacji;

- dostawy dzierżawionego urządzenia max do czterech tygodni (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

- dzierżawy systemu wraz z dostawą odczynników przez 27 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ........................................................... Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 3

FORMULARZ OFERTOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa analizatora immunochemicznego analizatora parametrów krytycznych wraz z aparatem back – ap i sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatorów max do czterech tygodni (28 dni)  licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 6  miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanych analizatorów

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatorów będąceych przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

Producent/ Dostawca  	..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH  ANALIZATORÓW

Obydwa urządzenie muszą spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ analizatora:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  	..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH DOTYCZY OBU ANALIZATORÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizatory posiadają aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający ich sprawność – gotowość do pracy. |  |
| 2 | Analizator immunochemiczny parametrów krytycznych (wysokoczuła troponina I i PCT w surowicy oraz D-Dimery w osoczu cytrynianowym) wraz z aparatem back upowym; wykonującym również oznaczenia TSH, FT4, FT3, anty-TPO, HBsAg, anty-HBs, anty-HCV, CEA, Ca 125, Ca 19-9, wit D3, PRL i AMH oraz B. burgdorferi sl. w klasie IgM i IgG. |  |
| 3 | Aparat ostrodyżurowy, zdolny do pracy 24 godz./dobę, ze swobodnym dostępem: możliwość oznaczenia troponiny w co najmniej 5 niezależnych próbkach /godz., |  |
| 4 | Aparat o kompaktowej budowie mieszczący się na stole szer. 60 cm, nie wymagający szczególnych warunków pomieszczenia. |  |
| 5 | Funkcja automatycznego testowania się aparatów po włączeniu. |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci - UPS min. 15 min. |  |
| 7 | Oprogramowanie aparatu, instrukcja obsługi i instrukcje odczynnikowe - w języku polskim |  |
| 8 | Zestawy odczynnikowe kompletne: wraz z kalibratorami i surowicami kontrolnymi |  |
| 9 | Zestaw dla wysokoczułej troponiny I w surowicy: CV% dla 99 perc. - < 10%) |  |
| 10 | Zestaw dla D-Dimerów: wartość odcinająca dla żchzz - 500 ngFEU/ml |  |
| 11 | Prokalcytonina - zakres pomiarowy co najmniej do 200 ng/ml |  |
| 12 | TSH - zestaw trzeciej generacji |  |
| 13 | HBsAg - czułość lepsza niż 0,15 ng/ml; zdolność do wykrywania mutantów wirusa HBV |  |
| 14 | PRL - metodyka eliminująca wpływ makroprolaktynemii na wynik oznaczenia. |  |
| 15 | Aparat posiadający dokumenty dopuszczeniowe do obrotu i stosowania na terenie Polski. Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia w zakresie bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników |  |
| 16 | Aparaty możliwe do włączenia do szpitalnego systemu informatycznego INFOMEDICA/AMMS - zawierające wszystkie potrzebne do tego elementy: np. wewnętrzne lub zewnętrzne skanery kodów |  |
| 17 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie 2 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatorów. Termin szkolenia ustalony zostanie po zawarciu umowy. |  |
| 18 | W okresie dzierżawy analizatorów Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis, przeglądy urządzeń i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacją analizatorów będzie ponosił tylko koszty odczynników i materiałów zużywalnych wymienionych w tabeli odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 19 | Dostępność serwisu w dni robocze w ciągu 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. |  |
| 20 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego o co najmniej tych samych parametrach |  |

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego analizatora  : …................. zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1a

PAKIET NR 3

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja 22*), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / 6 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania wysokoczułej troponiny I | 2 800 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania D-Dimerów | 2 400 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania prokalcytoniny | 600 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania TSH | 1 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania FT4 | 540 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania FT3 | 300 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania anty - TPO | 420 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania HBsAg | 1 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał anty - HBs | 150 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania anty - HCV | 300 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania CEA | 300 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał CA 125 | 240 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania CA 19-9 | 240 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a

PAKIET NR 3

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja 22*), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / 6 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania wit. D3 | 100 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania PRL | 600 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania AMH | 600 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania betaHCG | 350 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Borrelia burgorferi+afzelii+garinii (co najmniej antygeny OspC i VIsE) w surowicy | 100 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Borrelia burgorferi+afzelii+garinii (co najmniej antygeny OspC i DbpA) w surowicy | 100 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania PSA całkowitego | 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania PSA wolnego | 120 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22* | * Inne materiały zużywalne - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22a |  | na 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22b |  | na 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a

PAKIET NR 3

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja 22*), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / 6 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22d |  | na 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itd. | INNE | na 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH POZYCJE od 1 do 22 a,b,c,d ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Czynsz dzierżawny za dwa analizatory | Dzierżawa przez 6 miesięcy |  |  |  |  | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 6 miesięcy dzierżawy |  | …….. 6 miesięcy dzierżawy |
| 25** | **Koszt podłączenia – włączenia dzierżawionych dwóch analizatorów do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/ AMMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RAZEM (WARTOŚĆ POZYCJI 23 + 24 + 25**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pozycja 25 TABELI – wycenia Wykonawca, którego dotyczy (jeżeli Wykonawca odstąpi od obciążenia Zamawiającego kosztami  włączenia dzierżawionego analizatora

do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/AMMS w  przedmiotowej pozycji wpisze NIEDOTYCZY)

Załącznik nr 1a

PAKIET NR 3

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja  22**), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

WARUNKI DODATKOWE:

- Liczba oznaczeń z uwzględnieniem regularnych kalibracji i badań kontrolnych zestawu (bez dodatkowych surowic kontrolnych)

- Pozostałe materiały zużywalne  - w ilościach odpowiednich do ilości zamówionych oznaczeń i wymagań firmowej specyfikacji technicznej w okresie dzierżawy.

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą analizatorów dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 5 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

Wymagamy zapłaty w terminie  60 dni od daty jej otrzymania

Termin realizacji;

- dostawy dzierżawionego urządzenia max do czterech tygodni (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

- dzierżawy systemu wraz z dostawą odczynników przez 27 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ........................................................... Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 4

- DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO DRG HYBRID XL

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania 17-OH-Progesteronu op. a’ 40 ozn. | 15 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania DHEAS op. a’ 40 ozn. | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania Estradiolu (E2) op. a’ 40 ozn. | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania FSH (hormon folikulotropowy) op. a’ 40 ozn. | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania Insuliny op. a’ 40 ozn. | 19 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania Kortyzolu op. a’ 40 ozn. | 16 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania LH (hormon luteinizujący) op. a’ 40 ozn. | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania Testosteron op. a’ 40 ozn. | 13 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania Testosteron wolny op. a’ 40 ozn. | 13 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania Kalprotektyny op. a’ 40 ozn. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a

PAKIET NR 4

- DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO DRG HYBRID XL

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Probówki wtórne op. a’ 2500 szt. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bufor myjący - koncentrat op. a’ 25 ml | 15 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | R-r myjący sondę próbkową –op. a’ 25 ml | 40 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kuwety reakcyjne op. a’ 2x360 szt. | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Toner do drukarki HP Laser Jet Pro 400 M 401 dn | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty w terminie  60 dni od daty jej otrzymania

Termin realizacji  od zawarcia umowy do 24 maja 2018r

Data ........................................................... Pieczątka Firmowa 	….................................

................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy