Załącznik nr 1 A do SIWZ przetarg nieograniczony 04 / PN / 19

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 15

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa dwóch analizatora ISE  wraz z sukcesywną dostawą odczynników  i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatorów ISE max do trzech tygodni (21 dni)  licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 36 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego sprzętu.

Dostawa zestawów odczynnikowych i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

TABELA PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Urządzenia muszą spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ analizatora 1:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  	...............................................................................................................................

Nazwa / typ analizatora 2:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  	...............................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwa gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów analizatory ISE do pomiaru co najmniej następujących parametrów; pH, pCO2, i pO2 Na+, K+ i Cl– ; w pełnej krwi heparynowej (heparyna litowa) |  |
| 2 | Parametry wyliczane: co najmniej HCO3, TCO2, O-2SAT i BE |  |
| 3 | Analizatory nowe wcześniej nieużywane posiadające aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający ich sprawność – gotowość do pracy. |  |
| 4 | Możliwy dowolny dobór elektrod w każdym aparacie (np. jeden analizator – jony, drugi analizator – gazy |  |

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Analizatory nie wymagające butli z mieszankami gazów kalibracyjnych |  |
| 6 | Roztwory robocze wraz z kalibratorami zawarte w PAKu , do którego odprowadzane są ścieki |  |
| 7 | Próbka krwi pobierana z monowety gazometrycznej np. z Blood Gas f-my SARSTEDT (system aspiracujno-próżniowy) oraz z kapilary |  |
| 8 | Analizatory zdolne do wykonania pomiarów w próbce krwi włośniczkowej noworodkowej (wysoki Hct) |  |
| 9 | Maksymalna potrzebna objętość krwi żylnej - 120 ul; oraz kapilarnej - 100 ul. |  |
| 10 | Automatyczne płukanie analizatorów po każdym pomiarze. |  |
| 11 | Kalibracja automatyczna oraz na życzenie |  |
| 12 | Analizatory wyposażone w detektory pęcherzyków powietrza |  |
| 13 | Analizatory wyposażone w drukarkę wewnętrzną |  |
| 14 | Elektrody bezobsługowe, możliwe do niezależnej wymiany przez użytkownika zgodnie ze zużyciem |  |
| 15 | Analizatory zdolne do pracy ciągłej przez min. 22 godz. na dobę bez wyłączania w temp otoczenia co najmniej 30 o C |  |
| 16 | Analizatory możliwe do ustawienia na betonowym stole o szer. 60 cm. i dł. max. 60 cm. |  |
| 17 | Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym |  |
| 18 | Analizatory wyposażone w UPS podtrzymujący napięcie do czasu zakończenia pomiaru |  |
| 19 | Analizatory wyposażone w interfejs wymiany danych przystosowany do współpracy z używanymi przez Zamawiającego programami medycznymi INFOMEDICA / AMMS firmy ASSECO |  |
| 20 | „Włączenie” analizatorów do sieci używanych przez Zamawiającego programów medycznych INFOMEDICA/AMMS (firmy ASSECO) celem umożliwienia mu edycji wyników nastąpi pod nadzorem wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika Sekcji Informatycznej Szpitala |  |
| 21 | Pakiet startowy materiałów na min. 100 oznaczeń wraz z kompletem elektrod |  |
| 22 | Przejrzysta "krok po kroku" instrukcja obsługi w wersji papierowej |  |
| 23 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i ew. karty charakterystyki) dla analizatorów i odczynników – dołączyć najpóźniej po zawarciu umowy wraz z dostawą dzierżawionego sprzętu |  |
| 24 | W okresie dzierżawy analizatorów Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis, przeglądy urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego. Zamawiający w związku z eksploatacją analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników i materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 25 | Firmowy serwis dostępny w ciągu 24 godzin w dni robocze, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godzin Adres serwisu ........................................................................... ................................................................................................... Telefon kontaktowy .............................................................. |  |
| 26 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godz. dostarczenie na czas naprawy urządzenia zastępczego o co najmniej tych samych parametrach. |  |

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 27 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla 2-5 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów. Termin szkolenia - w dniu uruchomienia analizatorów. |  |

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanych w PAKIECIE 15 dwóch  analizatorów ISE

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego sprzętu:

- analizatora 1 : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

- analizatora 2 : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 04 / PN / 19

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej odczynników oraz innych koniecznych materiałów zużywalnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (poz. 5*), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia pokrywająca potrzeby zamawiającego przez 36 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł ; zawiera odczynniki, kalibratory oraz zbiornik ścieków | 24 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór kontrolny na poziomie niskim; op. a max 30 amp | 360 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roztwór kontrolny na poziomie normalnym; op. max. 30 amp. | 360 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roztwór kontrolny na poziomie wysokim; op. max. 30 amp. | 360 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5* | *Inne materiały zużywalne łącznie z elektrodami, wężykami itp. - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | 25 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ……………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ……………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 (itd) | ……………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 04 / PN / 19

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej odczynników oraz innych koniecznych materiałów zużywalnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (poz. 5*), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia pokrywająca potrzeby zamawiającego przez 36 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH (POZYCJE OD 1 DO 5……..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czynsz dzierżawny za dwa analizatory | Dzierżawa przez 36 miesięcy |  |  |  |  | ………….. za 1 miesiąc dzierżawy | ………….. za 36 miesięcy dzierżawy |  | ………….. za 36 miesięcy dzierżawy |
| 8 | RAZEM (WARTOŚĆ POZYCJI 6 + 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 04 / PN / 19

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej odczynników oraz innych koniecznych materiałów zużywalnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (poz. 5*), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

WARUNKI DODATKOWE:

- Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość, karty charakterystyki lub oświadczenia  o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą analizatorów dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wymagamy zapłaty w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT

- Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionych analizatorów max do trzech tygodni (21 dni) licząc od zawarcia umowy

- dzierżawy analizatorów IES wraz z dostawą odczynników przez 36 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego dzierżawionego sprzętu

- dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do dzierżawionych analizatorów ISE będzie następowała sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy, w drodze okresowych zamówień składanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych  od daty złożenia zamówienia.

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy