## Pakiet 1
Zestaw instrumentów do osteotomii korekcyjnej palca koślawego
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Przystawka do osteotomii - prowadnica do piły przeznaczona do wykonania precyzyjnej osteotomii pierwszej kości śródstopia do cięć poprzecznych i podłużnych Fiksacja. prowadnic za pomocą drutu Kirschnera 1,2mm.- S | szt. | 1
2. | Przystawka do osteotomii - prowadnica do piły przeznaczona do wykonania precyzyjnej osteotomii pierwszej kości śródstopia do cięć poprzecznych i podłużnych. Fiksacja prowadnic za pomocą drutu Kirschnera 1,2mm. - L | szt. | 1
3. | Drut prowadzący1,2 mm x 100 mm | szt. | 6
RAZEM
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 2
Narzędzia do zabiegów chirurgicznych ręki
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Nożyczki utwardz. Metzenbaum-Aquila, szlif specjalny, zagięte, dł. 11,5 cm | szt. | 2
2. | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 11,5 cm | szt. | 1
3. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Joseph, ostre, zagięte, dł. 14,5 cm | szt. | 2
4. | Nożyczki preparacyjne delikatne,Lexer-Baby Super Cut, zagięte, dł. 10 cm, ucha czarne | szt. | 1
5. | Nożyczki SuperCut delikatne oczne, do tęczówki, ostre, zag., dł. 11,5 cm | szt. | 1
6. | Nożyczki SuperCut delikatne oczne, do tęczówki, ostre, proste, dł. 11,5 cm | szt. | 1
7. | Nożyczki utwardz. Metzenbaum-Aquila, szlif specjalny, zagięte, dł. 11,5 cm | szt. | 1
8. | Pęseta chirurgiczna utwardz. Adson prosta, 1x2 z., rowkowanie "karo", Normalprofil, dł. 12 cm | szt. | 4
9. | Pęseta chirurgiczna utwardz. Adson, delikatna, prosta, 1x2 z., rowkowanie "karo", Miniprofil, dł. 12 cm | szt. | 4
10. | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Hartmann, zagięte, dł. 10 cm | szt. | 8
11. | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, proste,1x2 z., dł. 10 cm | szt. | 4
12. | Haczyk do powiek Dessmares, siodełkowy 10 mm, dł. 16 cm | szt. | 4
13. | Haczyk Langenbeck-Mini, 12x6 mm, dł. 16 cm | szt. | 2
14. | Haczyk Langenbeck-Mini, 18x6 mm, dł. 16 cm | szt. | 2
15. | Imadło do igieł Webster, gładkie, dł. 13 cm | szt. | 2
16. | Imadło do igieł Hegar-Baumgartner, dł. 14,5 cm | szt. | 2
17. | Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 14 cm | szt. | 2
18. | Skrobaczka do okostnej Martin-Cushing, szer. 6 mm, , dł. 17,5 cm | szt. | 2
19. | Ubijak, Ø 4 mm, dł. 15,5 cm | szt. | 1
20. | Ubijak, Ø 6 mm, dł. 15,5 cm | szt. | 1
21. | Podważka kostna Hohmann, mini, ostrze szer. 8 mm, dł. 16 cm | szt. | 2
22. | Podważka kostna szer. 15 mm, dł. 12 cm | szt. | 2
23. | Łyżeczka kostna Spratt, owalna, fig. 0000, Ø 2,5 mm, dł. 17 cm | szt. | 1
24. | Łyżeczka kostna Bruns, okrągła, fig. 0000, Ø 2 mm, dł. 17 cm | szt. | 1
25. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 270×270×120 mm/± 3 mm | szt. | 1
Razem
WARUNKI DODATKOWE
parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. Certyfikaty dołączyć do oferty, - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 3
Instrumentarium do zabiegów wykonywanych metoda laparoskopową
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | KANIULA DO TROKARU 11MM.ŚRUBA Trokar 11 mm wielorazowego użytku, kaniula z zaworem silikonowym, wszyst-kie elementy składowe skręcone gwintem z plastikową , gwintowaną tuleją, dł. robocza 97mm. Kaniula wyposażona w uszczelkę wewnętrzną, zewnętrzna oraz uszczelkę typu Oring – np.R024-110105-004 katalog REDA poglądowo Redukcja trokaru z 11/5,5-5mm nakładana na trokar (adapter) np. R026-110055-002 katalog REDA poglądowo + zestaw min. 10 zest. uszczelek do zaoferowanej kaniuli trokaru 11 mm | szt. | 2
2. | GWÓŹDŹ BEZPIECZNY Z AKTYWACJĄ RĘCZNĄ DO KANIULI 11MM Z ZAKOŃCZENIEM PIRAMIDALNYM I OKRĄGŁĄ zgodny z zaoferowaną kaniulą trokaru - np.R020-110101-011 katalog REDA poglądowo | szt. | 2
3. | GWÓŹDŹ BEZPIECZNY Z AKTYWACJĄ RĘCZNĄ DO KANIULI 5,5 MM Z ZAKOŃCZENIEM PIRAMIDALNYM I OKRĄGŁĄ zgodny z zaoferowaną kaniulą trokaru - np.R020-055095-011 katalog REDA poglądowo | szt. | 2
4. | KANIULA DO TROKARU 5,5MMTrokar 5,5 mm wielorazowego użytku, kaniula z zaworem silikonowym, wszystkie elementy składowe skręcone gwintem z metalową, gwintowaną tuleją, dł. robocza 97mm. Kaniula wyposażona w uszczelkę wewnętrzną, zewnętrzna oraz uszczelkę typu Oring – np. R024-055098-002 Katalog Reda poglądowo +zestaw min. 20 zest. uszczelek do zaoferowanej kaniuli trokaru 5,5 mm | szt. | 4
Razem
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 4
Zestaw narzędzi chirurgicznych do operacji ginekologicznych
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | szt. | 2
2. | Trzonek dwustronny Nr 3 / Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17 i 18÷36, dł. 16 cm | szt. | 2
3. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 16 cm | szt. | 4
4. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm | szt. | 4
5. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 16 cm | szt. | 4
6. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 23 cm | szt. | 4
7. | Kasetka metal. do steryl. igieł, nierdzewna, wieczko i dno perforowane, z przegrodami, 150x95x13 mm | szt. | 2
8. | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 250x140x40 mm 800 ccm | szt. | 2
9. | Hak Fritsch, łopatka "siodłowa" 45x63 mm rękojeść płaska, ażur, dł. 25 cm | szt. | 2
10. | Hak brzuszny Mikulicz, łopatka płaska 85x55 mm zagięta , rękojeść płaska, ażur; dł. 26 cm | szt. | 6
11. | Łyżka jelit. I brzuszn. Reverdin, dł.285 mm | szt. | 2
12. | Wziernik pochw. Landau, 100x28 mm, dł. 290 mm | szt. | 2
13. | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, gładkie, dł. 25 cm | szt. | 16
14. | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", zagięte, gładkie, dł. 24,5 cm | szt. | 4
15. | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", zagięte, rowkowane, dł. 24,5 cm | szt. | 4
16. | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 20,5 cm | szt. | 12
17. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm | szt. | 8
18. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 16,5 cm | szt. | 12
19. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 24 cm | szt. | 16
20. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 20
21. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 24 cm | szt. | 4
22. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 24 cm | szt. | 4
23. | Kleszcze preparacyjne Overholt-Mixter, zagięte, dł. 22 cm | szt. | 6
24. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 23 cm | szt. | 4
25. | Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm | szt. | 6
26. | Kleszcze ginekologiczne-kuląciąg Schroeder, prosty, 2x2 z., dł. 25 cm | szt. | 4
27. | Zacisk histerkt. Segond-landau, pr., dł.240 mm | szt. | 4
28. | Zacisk histerkt. Segond, zakrz., dł.240 mm | szt. | 4
29. | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm | szt. | 4
30. | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | szt. | 2
31. | Imadło do igieł utwardz. Sarot, Normalprofil /Standard, dł. 20 cm | szt. | 2
32. | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/Standard, dł. 24 cm | szt. | 2
33. | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm | szt. | 2
34. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm | szt. | 2
35. | Nożyczki ginekologiczne Wertheim, zagięte, dł. 20 cm | szt. | 2
36. | Nożyczki utwardz. Sims, maciczne, zagięte, dł. 23 cm | szt. | 2
37. | Nożyczki preparacyjne Standard Mayo, proste, końce tępe, dł. 17 cm | szt. | 2
38. | Kleszcze naczyniowe Pean, końce owalne, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 8
39. | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm | szt. | 12
40. | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 20 cm | szt. | 2
41. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x553x164 mm/± 3 mm | szt. | 2
42. | Taca kontenera 1/1, 532x251x64 mm /± 3 mm | szt. | 2
43. | Mata silikonowa do tacy 1/1, 520x250 mm /± 3 mm | szt. | 4
Razem
WARUNKI DODATKOWE
parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. Certyfikaty dołączyć do oferty, - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 5
Zestaw narzędzi chirurgicznych do operacji przezpochwowych
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | szt. | 1
2. | Trzonek dwustronny Nr 3 / Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17 i 18÷36, dł. 16 cm | szt. | 1
3. | Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: prosta, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 21 cm | szt. | 1
4. | Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: zagięta 45°, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 20,5 cm | szt. | 1
5. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 16 cm | szt. | 2
6. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm | szt. | 2
7. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 16 cm | szt. | 2
8. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 20 cm | szt. | 2
9. | Pudelko metalowe (wewnętrzne) do steryliz. igieł chirurg. nierdzewne, okrągłe, Ø 61x15 mm | szt. | 1
10. | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 250x140x40 mm 800 ccm | szt. | 1
11. | Wziernik Kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm | szt. | 1
12. | Wziernik Kallmorgen, fig. 1 zestaw łopatka 70x40 mm i 70x37 mm | szt. | 1
13. | Hak pochwowy Doyen, 70x30 mm, dł. 25 cm | szt. | 2
14. | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, gładkie, dł. 25 cm | szt. | 8
15. | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 20,5 cm | szt. | 4
16. | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 16 cm | szt. | 6
17. | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm | szt. | 6
18. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 24 cm | szt. | 4
19. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 10
20. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 24 cm | szt. | 2
21. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 24 cm | szt. | 2
22. | Kleszcze preparacyjne Overholt-Mixter, zagięte, dł. 22 cm | szt. | 2
23. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 23 cm | szt. | 2
24. | Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm | szt. | 3
25. | Kleszcze ginekologiczne-kuląciąg Schroeder, prosty, 2x2 z., dł. 25 cm | szt. | 2
26. | Zacisk histerkt. Segond-landau, pr., dł.240 mm | szt. | 2
27. | Zacisk histerkt. Segond, zakrz., dł.240 mm | szt. | 2
28. | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | szt. | 1
29. | Imadło do igieł utwardz. Sarot, Normalprofil /Standard, dł. 20 cm | szt. | 1
30. | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/Standard, dł. 24 cm | szt. | 1
31. | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm | szt. | 1
32. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm | szt. | 1
33. | Nożyczki ginekologiczne Wertheim, zagięte, dł. 20 cm | szt. | 1
34. | Nożyczki utwardz. Sims, maciczne, zagięte, dł. 23 cm | szt. | 1
35. | Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 1
36. | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm | szt. | 6
37. | Kleszczyki do histeroktomii Rogers, fig. 2, lekko zagięte, rękojeści dogięte, dł. 21 cm | szt. | 2
38. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 18 cm ( kształt Metzenbaum) | szt. | 1
39. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x553x164 mm/± 3 mm | szt. | 1
40. | Taca kontenera 1/1, 532x251x64 mm /± 3 mm | szt. | 1
41. | Mata silikonowa do tacy 1/1, 520x250 mm /± 3 mm | szt. | 2
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE
parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. Certyfikaty dołączyć do oferty, - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 6
Zestaw narzędzi chirurgicznych do abrazji
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | szt. | 2
2. | Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: prosta, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 21 cm | szt. | 2
3. | Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: zagięta 45°, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 20,5 cm | szt. | 2
4. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm | szt. | 4
5. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 25 cm | szt. | 2
6. | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 250x140x40 mm 800 ccm | szt. | 2
7. | Wziernik Kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm | szt. | 4
8. | Hak pochwowy Doyen, 70x30 mm, dł. 25 cm | szt. | 2
9. | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, gładkie, dł. 25 cm | szt. | 8
10. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm | szt. | 4
11. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 24 cm | szt. | 4
12. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 8
13. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 24 cm | szt. | 2
14. | Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm | szt. | 6
15. | Kleszcze ginekologiczne-kuląciąg Schroeder, prosty, 2x2 z., dł. 25 cm | szt. | 2
16. | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20,5 cm | szt. | 2
17. | Nożyczki preparacyjne Standard Mayo, proste, końce tępe, dł. 17 cm | szt. | 2
18. | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm | szt. | 12
19. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 2 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
20. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 3 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
21. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 4 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
22. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 5 mm, dł.18,5 cm | szt. | 2
23. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 6 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
24. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 7 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
25. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 8 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
26. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 9 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
27. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 10 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
28. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 11 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
29. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 12 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
30. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 13 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
31. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 14 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
32. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 15 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
33. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 16 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
34. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 17 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
35. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 2,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
36. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 3,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
37. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 4,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
38. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 5,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
39. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 6,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
40. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 7,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
41. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 8,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
42. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 9,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
43. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 10,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
44. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 11,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
45. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 12,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
46. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 13,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
47. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 14,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
48. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 15,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 2
49. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 16,5 mm, dł. 18.5 cm | szt. | 2
50. | Kleszcze haczykowate ginekologiczne-kulociąg Museux, 2x2 z., proste, 9 mm, dł. 24 cm | szt. | 2
51. | Kleszcze porodowe do łożyska i jaja płodowego Winter, szczęki łyżeczkowe większe, proste, fig. 2, 13,5 mm, dł. 28 cm | szt. | 4
52. | Kleszcze porodowe do łożyska i jaja płodowego Winter, szczęki łyżeczkowe większe, zagięte, fig. 2, 13,5 mm, dł. 28 cm | szt. | 6
53. | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig.00, szer. 5 mm, dł. 30 cm | szt. | 2
54. | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 0, szer. 6 mm, dł. 30,5 cm | szt. | 2
55. | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 1, szer. 7 mm, dł. 30,5 cm | szt. | 2
56. | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 2, szer. 8 mm, dł. 30,5 cm | szt. | 2
57. | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 3, szer. 9 mm, dł. 31 cm | szt. | 2
58. | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 4, szer. 11 mm, dł. 31 cm | szt. | 2
59. | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig 5, szer. 12 mm, dł. 31,5 cm | szt. | 2
60. | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 6, szer. 14 mm, dł. 31,5 cm | szt. | 2
61. | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 7, szer. 15 mm, dł. 32 cm | szt. | 2
62. | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 8, szer. 16 mm, dł. 32 cm | szt. | 2
63. | Kleszcze ginekologiczne-kuląciąg Schroeder, prosty, 2x2 z., dł. 25 cm | szt. | 2
64. | Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm | szt. | 4
65. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x553x164 mm/± 3 mm | szt. | 2
66. | Taca kontenera 1/1, 532x251x25 mm /± 3 mm | szt. | 2
67. | Taca kontenera 1/1, 532x251x64 mm /± 3 mm | szt. | 2
68. | Mata silikonowa do tacy 1/1, 520x250 mm /± 3 mm | szt. | 4
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE
parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. Certyfikaty dołączyć do oferty, - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 7
Zestaw narzędzi chirurgicznych do laparoskopii
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm | szt. | 2
2. | Trzonek dwustronny Nr 3 / Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17 i 18÷36, dł. 16 cm | szt. | 2
3. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm | szt. | 4
4. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 20 cm | szt. | 4
5. | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, gładkie, dł. 25 cm | szt. | 6
6. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 16,5 cm | szt. | 6
7. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 24 cm | szt. | 2
8. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 6
9. | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20,5 cm | szt. | 4
10. | Nożyczki preparacyjne Standard Mayo, proste, końce tępe, dł. 15 cm | szt. | 4
11. | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm | szt. | 12
12. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x267x122 mm/± 3 mm | szt. | 2
13. | Taca kontenera 1/2, 240x251x44 mm /± 3 mm | szt. | 2
14. | Mata silikonowa 1/2, 230x250 mm /± 3 mm | szt. | 2
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE
parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. Certyfikaty dołączyć do oferty, - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 8
Zestaw narzędzi chirurgicznych do zabiegów w zakresie ginekologii
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Hak Fritsch, łopatka "siodłowa" 45x63 mm rękojeść płaska, ażur, dł. 25 cm | szt. | 1
2. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 18 cm ( kształt Metzenbaum) | szt. | 1
3. | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Kelly, fig. 1, lekko zagięte, dł. 23 cm | szt. | 2
4. | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 16 cm | szt. | 6
5. | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm | szt. | 6
6. | Spirala Doyen, do mięśniaków, Ø 25 mm, dł. 15 cm | szt. | 2
7. | Podważka maciczna Somer, dł. 22,5 cm | szt. | 1
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE
parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. Certyfikaty dołączyć do oferty, - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 9
Zestaw narzędzi do drenażu klatki piersiowej
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | szt. | 1
2. | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 15,5 cm | szt. | 1
3. | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm | szt. | 1
4. | Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 z., dł. 13 cm | szt. | 1
5. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 24 cm | szt. | 2
6. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 24 cm | szt. | 2
7. | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 3, zagięte, dł. 21,5 cm | szt. | 1
8. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 14 cm | szt. | 2
9. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 16,5 cm | szt. | 2
10. | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 18,5 cm | szt. | 1
11. | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm | szt. | 4
12. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x267x122 mm/± 3 mm | szt. | 1
13. | Taca kontenera 1/2, 240x251x44 mm /± 3 mm | szt. | 1
14. | Mata silikonowa 1/2, 230x250 mm /± 3 mm | szt. | 1
WARUNKI DODATKOWE
parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. Certyfikaty dołączyć do oferty, - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 10
Zestaw narzędzi specjalistycznych w chirurgii ogólnej
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Hak Coryllos, łopatka płaska 119×65 mm, prostokątna, ażurowa, rękojeść płaska, ażur, dł. 24 cm | szt. | 1
2. | Hak Sauerbruch, łopatka płaska 125x 38 mm, prostokatna, ażurowa , rękojeść płaska, ażur, dł. 25,5 cm | szt. | 1
3. | Pęseta anatomiczna utwardz. Potts-Smith, prosta, rowkowanie "karo", Normalprofil, dł. 25 cm | szt. | 1
4. | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 26,5 cm | szt. | 1
5. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Metzenbaum-Fino, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm | szt. | 1
6. | Kleszcze naczyniowe Mixter, zagięte 90°, dł. 26 cm | szt. | 2
7. | Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 1, Ø 1 mm, dł. 32 cm | szt. | 1
8. | Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 2, Ø 2 mm, dł. 32 cm | szt. | 1
9. | Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 3, Ø 3 mm, dł. 32 mm | szt. | 1
10. | Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 4, Ø 4 mm, dł. 32 cm | szt. | 1
11. | Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 5, Ø 5 mm, dł. 32 cm | szt. | 1
12. | Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 6, Ø 6 mm, dł. 32 cm | szt. | 1
13. | Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 7, Ø 7 mm, dł. 32 cm | szt. | 1
14. | Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 8, Ø 8 mm, dł. 32 cm | szt. | 1
15. | Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 9, Ø 9 mm, dł. 32 cm | szt. | 1
16. | Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 10, Ø 10 mm, dł. 32 cm | szt. | 1
17. | Zgłębnik-prowadnik rowkowy Payr, zagięty, dł. 22 cm | szt. | 1
18. | Zgłębnik-prowadnik rowkowy Payr, prosty, dł. 22 cm | szt. | 1
19. | Igła Cooper do podwiązywania, dł. 20 cm | szt. | 2
20. | Kleszczyki Duval, do jelit i tkanek szczęki okienkowe,delikatne, dł. 18 cm | szt. | 2
21. | Złączka metalowa | szt. | 2
22. | Nożyczki do chirurgii serca i naczyń Potts-Smith, ostrza kątowe 40°,dł. ostrza 20 mm, końce ostre, dł. 18,5 cm | szt. | 1
23. | Kleszczyki Desjardins, do kamieni żółciowych, fig. 1, dł. 23 cm | szt. | 1
24. | Kleszczyki Desjardins, do kamieni żółciowych, mocno zagięte, dł. 22,5 cm | szt. | 1
25. | Kaniula Verres, do przedmuchiwań 2,0x120 mm | szt. | 2
26. | Kaniula żylna, 1,20x80 mm | szt. | 3
27. | Kaniula żylna, 1,50x80 mm | szt. | 2
28. | Igła Menghini do biopsji wątroby, 1,8x168 mm | szt. | 5
29. | Igła Tuohy, do nakłuć lędźwiowych, 1,2x76 mm | szt. | 5
30. | Kleszczyki pochwowe Wertheim-Cullen, szczęki zagięte bruzdowane wzdłużnie, dł. 21 cm | szt. | 2
31. | Klem Lane prosty , dł. 30 cm | szt. | 1
32. | Kleszczyki atraumatyczne Veidenheimer, do zespoleń esicy, zagięte, dł. 25 cm | szt. | 2
33. | Hak do ran Volkmann, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | szt. | 4
34. | Hak do ran Kocher, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | szt. | 4
35. | Hak do ran Kocher, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | szt. | 4
36. | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 20,5 cm | szt. | 10
37. | Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 14 cm | szt. | 2
38. | Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 14 cm | szt. | 2
39. | Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 17 cm | szt. | 8
40. | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 16 cm | szt. | 4
41. | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 18,5 cm | szt. | 12
42. | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20,5 cm | szt. | 4
43. | Klem naczyniowy atraumatyczny Potts, zagięty, dł. 21 cm | szt. | 2
44. | Klem atraumatyczny DeBakey-Bahnson, łukowato zagięty, dł. 23,5 cm | szt. | 3
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE
parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. Certyfikaty dołączyć do oferty, - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 11
Zestaw narzędzi do zabiegów ogólnochirurgicznych (laparotomia)
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 125x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | szt. | 3
2. | Hak Richardson, łopatka "siodłowa" 30x29 mm, dł. 24 cm | szt. | 2
3. | Hak Richardson, łopatka "siodłowa" 38x40 mm, dł. 24 cm | szt. | 2
4. | Hak do ran Kocher, półostry 6 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | szt. | 2
5. | Hak do ran Kocher, ostry 6 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | szt. | 2
6. | Hak do ran Roux, fig. 1-3, dwustronny, łopatki siodełkowe, dł. 17 cm | szt. | 2
7. | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 85x18 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | szt. | 2
8. | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 60x18 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | szt. | 2
9. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 18 cm | szt. | 2
10. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 13 cm | szt. | 4
11. | Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 18 cm | szt. | 2
12. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 13 cm | szt. | 4
13. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 18 cm | szt. | 2
14. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 20 cm | szt. | 2
15. | Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 18 cm | szt. | 2
16. | Pudelko metalowe (wewnętrzne) do steryliz. igieł chirurg. nierdzewne, okrągłe, Ø 61x15 mm | szt. | 1
17. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 26 cm | szt. | 8
18. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 26 cm | szt. | 2
19. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 26 cm | szt. | 2
20. | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Kelly, fig. 3, mocno zagięte, dł. 21,5 cm | szt. | 2
21. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Overholt-Fino, delikatne zagięte, dł. 23 cm | szt. | 4
22. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Overholt-Fino, delikatne zagięte, dł. 22,5 cm | szt. | 4
23. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Overholt-Fino, delikatne zagięte, dł. 21,5 cm | szt. | 2
24. | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 20,5 cm | szt. | 10
25. | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 13 cm | szt. | 4
26. | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | szt. | 4
27. | Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, zagięte, dł. 14 cm | szt. | 4
28. | Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, proste, dł. 18,5 cm | szt. | 2
29. | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2z., proste, dł. 13 cm | szt. | 2
30. | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm | szt. | 2
31. | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 16 cm | szt. | 2
32. | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm | szt. | 2
33. | Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm | szt. | 2
34. | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm | szt. | 4
35. | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | szt. | 8
36. | Kleszczyki atraumatyczne do jelit i tkanek Allis, dł. 15,5 cm | szt. | 4
37. | Kleszczyki Allis, do jelit i tkanek 5x6 z, dł. 20 cm | szt. | 2
38. | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 18,5 cm | szt. | 2
39. | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20,5 cm | szt. | 2
40. | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm | szt. | 2
41. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | szt. | 2
42. | Nożyczki ginekologiczne Mayo-Noble, proste, końce tępe, dł. 16,5 cm | szt. | 1
43. | Nożyczki preparacyjne Standard Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 15 cm | szt. | 2
44. | Nożyczki preparacyjne Standard Mayo, proste, końce tępe, dł. 14,5 cm | szt. | 2
45. | Klem Mayo-Robson, jelitowy prosty, dł. 21,5 cm | szt. | 2
46. | Klem Mayo-Robson, jelitowy zagięty, dł. 21 cm | szt. | 2
47. | Klem Kocher, jelitowy łukowato zagięty, dł. 24,5 cm | szt. | 2
48. | Klem Kocher, jelitowy prosty, dł. 25 cm | szt. | 2
49. | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | szt. | 1
50. | Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm | szt. | 1
51. | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm | szt. | 10
52. | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm | szt. | 2
53. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 147x65 mm, 500 ccm | szt. | 1
54. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 167x75 mm, 900 ccm | szt. | 1
55. | Kuweta na instrumenty chirurgiczne, prostokątna 230x155x30 mm, ze stali nierdzewnej 18/8, mat | szt. | 1
56. | Złączka metalowa | szt. | 1
57. | Kaniula żylna, 1,50x80 mm | szt. | 1
58. | Igła Menghini do biopsji wątroby, 1,8x168 mm | szt. | 1
59. | Igła Tuohy, do nakłuć lędźwiowych, 1,2x76 mm | szt. | 1
60. | Igła Cooper do podwiązywania, dł. 20 cm | szt. | 4
61. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x553x164 mm/± 3 mm | szt. | 1
62. | Taca kontenera 1/1, 532x251x64 mm /± 3 mm | szt. | 1
63. | Mata silikonowa do tacy 1/1, 520x250 mm /± 3 mm | szt. | 1
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE
parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. Certyfikaty dołączyć do oferty, - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 12
Zestawy narzędzi do zabiegów chirurgicznych (wenesekcja i tracheostomia)
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 23x16 i 26x16 mm, fig. 2 łopatki: 27x16 i 30x16 mm, dł. 15,5 cm | szt. | 1
2. | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, fig.1, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, fig. 2, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm | szt. | 1
3. | Haczyk do ran ostry 3 z., dł. 16,5 cm | szt. | 2
4. | Haczyk do ran ostry 4 z., dł. 16,5 cm | szt. | 2
5. | Hak do ran Kocher, półostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | szt. | 2
6. | Hak Richardson, łopatka "siodłowa" 30x29 mm, dł. 24 cm | szt. | 2
7. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 20 cm | szt. | 2
8. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 14,5 cm | szt. | 2
9. | Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 18 cm | szt. | 2
10. | Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 18 cm | szt. | 2
11. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm | szt. | 2
12. | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | szt. | 3
13. | Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm | szt. | 3
14. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 22,5 cm | szt. | 2
15. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 22 cm | szt. | 2
16. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 18 cm | szt. | 2
17. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 21 cm | szt. | 2
18. | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 20,5 cm | szt. | 4
19. | Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm | szt. | 2
20. | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm | szt. | 2
21. | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 13,5 cm | szt. | 2
22. | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 17 cm | szt. | 2
23. | Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, zagięte, dł. 14 cm | szt. | 2
24. | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | szt. | 2
25. | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, proste, dł. 10 cm | szt. | 4
26. | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, dł. 10 cm | szt. | 4
27. | Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 17 cm | szt. | 2
28. | Imadło do igieł Mayo-Hegar, delikatne, wysmukłe, proste, dł. 16 cm | szt. | 2
29. | Imadło utwardz. Crile-Wood, do igieł, miniprofile, zamek z automatycznym zwalniaczem, dł. 15 cm | szt. | 2
30. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | szt. | 2
31. | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-ostre, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 2
32. | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 250x140x40 mm 800 ccm | szt. | 1
33. | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm | szt. | 4
34. | Ti Klem atraumatyczny DeBakey zag., dł. 12,5 cm | szt. | 2
35. | Ti Klem atraumatyczny DeBakey, zag. dł. 12,5 cm | szt. | 2
36. | St Buldog DeBakey-Diethrich Atrauma, prosty, szczęki dł. 20 mm, dł. 60 mm | szt. | 2
37. | Ti Buldog Mini- Glover atraumatyczny, żylny, lekko zagięty, sprężynowy, 23 mm, dł. 50 mm | szt. | 2
38. | Kleszczyki naczyniowe i do organów Pennington, szczęki okienkowe, trójkątne, bruzdowane, proste, dł. 15,5 cm | szt. | 2
39. | Kleszczyki naczyniowe i do organów Pennington, szczęki okienkowe, trójkątne, bruzdowane, proste, dł. 21 cm | szt. | 2
40. | Sonda rowkowa, prosta, rękojeść "motylek", dł. 135 cm | szt. | 1
41. | Sonda do ran rowkowa z kulką, dł. 14,5 cm | szt. | 1
42. | Sonda do ran rowkowa Doyen, zagięta, dł. 14,5 cm | szt. | 1
43. | Sonda do przetok Lockhart-Mummery, zagięta, dł. 16,5 cm | szt. | 1
44. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 270x270x140 mm/± 3 mm | szt. | 2
45. | Taca kontenera 1/2, 240x251x44 mm /± 3 mm | szt. | 2
46. | Mata silikonowa 1/2, 230x250 mm /± 3 mm | szt. | 2
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE
parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. Certyfikaty dołączyć do oferty, - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 13
Narzędzia do zestawów chirurgicznych
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, półkoliście zagięte, dł. 27 cm | szt. | 2
2. | Klem Kocher, jelitowy łukowato zagięty, dł. 24,5 cm | szt. | 4
3. | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 125x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | szt. | 1
4. | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, rowkowane, dł. 25 cm | szt. | 1
5. | Kleszczyki do organów, szczęki okienkowe "pętla", atraumatyczne, proste, dł. 25 cm | szt. | 1
6. | Nóż amputacyjny (Liston), długość ostrza 190 mm, dł. całkowita 32 cm | szt. | 1
7. | Nóż do ampautacji Liston, dł. ostrza 160 mm, dł. całkowita 29 cm | szt. | 1
8. | Rękojeść do piłek drutowych elastrycznych Gigli, z zaczepem hakowym | szt. | 2
9. | Piłka drutowa elastyczna do trepanacji czaszki Gigli, dł. 50 cm | szt. | 20
10. | Piłka drutowa elastyczna do trepanacji czaszki Olivecrona, dł. 50 cm | szt. | 10
11. | Hak Coryllos, łopatka płaska 119×65 mm, prostokątna, ażurowa, rękojeść płaska, ażur, dł. 24 cm | szt. | 1
12. | Hak Coryllos, łopatka płaska 108×43 mm, prostokątna, ażurowa, rękojeść płaska, ażur, dł. 24 cm | szt. | 1
13. | Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm | szt. | 2
14. | Haczyk Langenbeck-Mini, 18x6 mm, dł. 16 cm | szt. | 2
15. | Hak do ran Volkmann, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | szt. | 2
16. | Hak do ran Kocher, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | szt. | 2
17. | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 16 cm | szt. | 2
18. | Pęseta naczyniowa atarumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | szt. | 2
19. | Skrobaczka do okostnej Lambotte, szer. 10 mm, dł. 21,5 cm | szt. | 1
20. | Skrobaczka do okostnej Lambotte, szer. 15 mm, dł. 21,5 cm | szt. | 1
21. | Łyżeczka kostna Bruns, okrągła, fig. 00, Ø 4,0 mm, dł. 17 cm | szt. | 1
22. | Łyżeczka kostna Bruns, okrągła, fig. 0, Ø 5 mm, dł. 17 cm | szt. | 1
23. | Łyżeczka kostna Bruns, fig. 2, okrągła, Ø 8,0 mm, dł. 17 cm | szt. | 1
24. | Łyżeczka kostna Bruns, fig. 3, okrągła, Ø 10,0 mm, dł. 17 cm | szt. | 1
25. | Dłuto kostne-osteom Lambotte, szer. 10 mm, dł. 24 cm | szt. | 1
26. | Dłuto kostne-osteom Lambotte, szer. 15 mm, dł. 24 cm | szt. | 2
27. | Ostrze dłuta, 10 mm, dł. 8 cm | szt. | 2
28. | Odgryzacz kostny Jansen, zagięty, dł. 18 cm | szt. | 1
29. | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy Leksell-Stille, szer., dł. 24,5 cm | szt. | 1
30. | Nożyce kostne dwudźwigniowe (cążki-boczne) Stille-Liston, zagięte, dł. 28 cm | szt. | 1
31. | Nożyce kostne (szczypce boczne-cążki) Liston, zagięte, dł. 20 cm | szt. | 1
32. | Kleszcze do chrzastek Bricher-Ganske, zagięte w górę, dł. 20,5 cm | szt. | 2
33. | Klamra do wyciągu ze śrubą rozstawną, 270x160 mm | szt. | 2
34. | Kleszcze do drutów ze stali nierdzewnej, masywne, płaskie, z podłużnym rowkiem, dł. 17 cm | szt. | 2
35. | Kleszcze płaskie do drutu, dł. 18 cm | szt. | 2
36. | Obcęgi utwardz. do cięcia drutów i prętów, dł. 18 cm | szt. | 2
37. | Obcęgi utwardz. do cięcia drutów, dł. 23 cm | szt. | 2
38. | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 250x140x40 mm 800 ccm | szt. | 6
39. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x553x164 mm/± 3 mm | szt. | 1
40. | Taca kontenera 1/1, 532x251x64 mm /± 3 mm | szt. | 1
41. | Mata silikonowa do tacy 1/1, 520x250 mm /± 3 mm | szt. | 1
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE
parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. Certyfikaty dołączyć do oferty, - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 14
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalny podgrzewacz medyczny wyposażony w dwie niezależne komory grzewcze o objętości 40 l każda | szt. | 1
RAZEM
lp. | Parametry wymagane
1. | Uniwersalny podgrzewacz medyczny wyposażony w min. 2 autonomiczne komory grzewcze o pojemności z zakresu 35 -45 litrów
2. | Możliwość uzyskiwania min. 2 zakresów grzewczych zakres 21º C- 41º C oraz zakres 42º C- 70º C do wyboru w każdej z szuflad niezależnie
3. | Zasilanie min. 230V/50Hz pobór mocy maks.300W
4. | Możliwość pracy w trybie manualnym jak również automatycznym (min. możliwość zaprogramowania samoczynnej godz. załączenia i wyłącznia w cyklu 24 godzinnym)
5. | Urządzenie umożliwiające pracę ciągłą 24 godz./ 7 dni
6. | Urządzenie wyposażone min.:
- alarm wizualny sygnalizujący otwarcie szuflady dodatkowy alarm dźwiękowy sygnalizujący zbyt długie otarcie szuflady
- blokady przed dostępem osób niepowołanych do szuflad
- mikroprocesorowy system kontroli temperatury z dokładnością min. co 0,1º C oraz umożliwiający regulacje temperatury z min. krokiem 1º C
- pamięć nieulotna nastaw nawet po odłączniu zasilania
- urządzenie wyposażone w 4 koła z hamulcami
- duży wyświetlacz indywidualny dla każdej szuflady wskazujący min. temperaturę zadaną, temperaturę w szufladzie, status urządznia oraz tryb pracy
- system automatycznego „cichego” domyknia szuflad
7. | Wymiary urządzenia max. do szer.50 cm; wys. 100 cm; głębokość 70 cm
8. | Urządzenie medyczne -deklaracja zgodności CE
9. | Możliwość ogrzewania płynów w różnych rodzajach pojemników dostępnych na rynku
10. | Powierzchnie szuflad umożliwiające prostą i bezproblemową dezynfekcję
11. | Instrukcja obsługii w języku polskim
12. | Gwarancja min.24 m-ce
13. | Dostarczone urządzenie w pełni przygotowane do użytku, nie wymagające zakupu dodatkowych materiałów eksploatacyjnych
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 15
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Wielofunkcyjne urządzenie do mycia i dezynfekcji butów operacyjnych - dwupoziomowy | szt. | 1
Parametry wymagane
Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2018/2019
Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa
Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu stolik do za/rozładunku komory
Wymiary maksymalne myjni do: wysokość - 900mm, szerokość - 600mm, głębokość - 650mm
Maksymalna pojemność komory min. 175l, minimum 8 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1
Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie
Zasilanie elektryczne 400V/50Hz, zasilanie w wodę 3/4” (możliwość podłączenia wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej), odpływ kanalizacyjny 25-50[mm], maksymalna moc urządzenia do 6kW
Drzwi komory myjącej wykonane ze stali kwasoodpornej
Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, bez wystających śrub i innych wystających elementów , których mycie jest utrudnione.
Komora myjni i obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej klasy minimum AISI 316L
Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną o mocy min. 550W
System wtrysku wody na dwóch poziomach.
Końcowe płukanie wodą uzdatnioną.
Minimum trójstopniowy system mechanicznych filtrów wody zużytej
Myjnia wyposażona w kondensator pary
Dwie pompy detergentu, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku. Możliwość wyposażenia w dodatkową pompę detergentu.
Automatyczne, objętościowe odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących
Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach.
Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz LCD
Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 93ºC, pomiar temperatury monitorowany za pomocą dwóch, niezależnych czujników temperatury.
Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym
Myjnia wyposażona w system suszenia termicznego (konwekcyjnego).
Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej.
Liczba programów mycia –dezynfekcji min. 30 (w tym min. 20 predefiniowanych i 5 do zaprogramowania przez użytkownika)
Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 58dB
Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1/2
Myjnia wyposażona w kosz do obuwia pozwalający na mycie min. 10 par butów
Instrukcja obsługii w języku polskim
Gwarancja min.24 m-ce
Dostarczone urządzenie w pełni przygotowane do użytku, nie wymagające zakupu dodatkowych materiałów eksploatacyjnych
Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 16
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Kozetka lekarska wysoka z uchwytem na rolkę prześcieradła jednorazowego, z ruchomym wezgłowiem, stalowa konstrukcja, stal malowana proszkowo, leże obite pianką poliuretynową i obszyte materiałem zmywalny. Wymiary: wysokość min. 80 cm, szer. min. 55 cm, obciążenie min. 150 kg, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem | szt. | 2
2. | Kozetka lekarska niska z uchwytem na rolkę prześcieradła jednorazowego, z ruchomym wezgłowiem, stalowa konstrukcja, stal malowana proszkowo, leże obite pianką poliuretynową i obszyte materiałem zmywalny. Wymiary: wysokość 50 cm (+/ - 5 cm), szer. min. 55 cm, obciążenie min. 150 kg, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem | szt. | 4
3. | Fotel o pobierania krwi z funkcją "Fotela larygologicznego" z ruchomym wezgłowiem, 2 ruchome podłokietniki regulowane we wszystkich kierunkach, siedzisko, oparcie i podłokietniki obite pianką poliretynową obszyte materiałem zmywalnym. Wymiary: szer. min. 80 cm, wysokość 112-128 cm, długość 78 cm, obciążenie min. 120 kg, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem | szt. | 1
4. | Fotel do pobierania krwi z ruchomym wezgłowiem, 2 ruchome podłokietniki regulowane we wszystkich kierunkach, siedzisko, oparcie i podłokietniki obite pianką poliuretynową, obszyte materiałem zmywalnym. Wymiary: szerokosć min. 78 cm, wysokość min. 127 cm, głęgokość min. 69 cm, dopuszczalne obciążenie min 150 kg, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. | szt. | 2
RAZEM
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki.
W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie sprzętu zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy sprzetu medycznego w terminach wynikających z gwarancji jakości producenta lub instrukcji użytkowania, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w roku, przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji
WARUNKI DODATKOWE
Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcja w języku polskim w wersji papierowej.
Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego sprzętu.
Wymagane certyfikaty, itp. oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 w tym dokumenty wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 17
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Rama haka automatycznego kołowego typ SEMM o wymiarach 255x220mm | szt. | 1
2. | Łyżka do haka typ SEMM o wymiarach 46x64mm | szt. | 4
RAZEM
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 18
Zestaw narzędzi chirurgicznych do chromotubacji
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Klem Mayo-Robson, jelitowy prosty, dł. 25,5 cm | szt. | 2
2. | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, gładkie, dł. 25 cm | szt. | 3
3. | Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm | szt. | 2
4. | Wziernik Kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm | szt. | 1
5. | Aparat Schultze - Salpinograph | szt. | 1
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE
parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. Certyfikaty dołączyć do oferty, - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 19
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Nożyczki chirurgiczne, długość 165mm (16,5cm) - służące do przecinania i preparowania tkanek miękkich lub przecinania materiału szewnego, proste , z ostro / tępymi czubkami; Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Nożyczki chirurgiczne proste O/T 16,5 cm | szt. | 50
2. | Nożyczki chirurgiczne, długość 165mm (16,5cm) - służące do przecinania i preparowania tkanek miękkich lub przecinania materiału szewnego, proste , z ostro / ostrymi czubkami; Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE.Nożyczki chirurgiczne proste O/O 16,5 cm | szt. | 50
3. | Nożyczki Lister - przeznaczone do materiałów opatrunkowych, m.in. ligniny, bandaży, gazy; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. 14 cm | szt. | 20
4. | Nożyczki Lister - przeznaczone do materiałów opatrunkowych, m.in. ligniny, bandaży, gazy; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. 18 cm | szt. | 20
5. | Nożyce Stille 26cm (260mm) nożyce do rozcinania gipsu nadające się do grubych opatrunków gipsowych. Zakończona część tnąca składa sie z jednego gładkiego i dwóch ząbkowanych ostrzy zachodzących na siebie; wykonany ze stali nierdzewnej, który można poddawać procesom dezynfekcji oraz sterylizacji. Nożyce do gipsu STILLE 26cm | szt. | 2
6. | Nożyce Stille 37cm 370mm) nożyce do rozcinania gipsu nadające się do grubych opatrunków gipsowych. Zakończona część tnąca składa sie z jednego gładkiego i dwóch ząbkowanych ostrzy zachodzących na siebie; wykonany ze stali nierdzewnej, który można poddawać procesom dezynfekcji oraz sterylizacji. Nożyce do gipsu STILLE 37 cm | szt. | 2
7. | Kleszczyki chirurgiczne Pean proste - służą do zamknięcia światła naczynia krwionośnego; na wewnętrznej stronie części pracującej mają rowki poprzeczne, na końcu narzędzie zakończone jest na półokrągło, gładko; część robocza prosta; Przy części, do której wkłada się palce, znajdują się ząbki ułatwiające samoczynne zapinanie. ; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Kleszcze PEAN proste 16 cm | szt. | 30
8. | Kleszczyki chirurgiczne Pean proste - służą do zamknięcia światła naczynia krwionośnego; na wewnętrznej stronie części pracującej mają rowki poprzeczne, na końcu narzędzie zakończone jest na półokrągło, gładko; część robocza prosta ; Przy części, do której wkłada się palce, znajdują się ząbki ułatwiające samoczynne zapinanie. ; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Kleszcze PEAN proste 18 cm | szt. | 30
9. | Kleszczyki chirurgiczne Pean wygięte - służą do zamknięcia światła naczynia krwionośnego; na wewnętrznej stronie części pracującej mają rowki poprzeczne, na końcu narzędzie zakończone jest na półokrągło, gładko; część robocza wygięta; Przy części, do której wkłada się palce, znajdują się ząbki ułatwiające samoczynne zapinanie. ; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Kleszcze PEAN odgięte 16 cm | szt. | 50
10. | Kleszczyki chirurgiczne Pean wygięte - służą do zamknięcia światła naczynia krwionośnego; na wewnętrznej stronie części pracującej mają rowki poprzeczne, na końcu narzędzie zakończone jest na półokrągło, gładko; część robocza wygięta; Przy części, do której wkłada się palce, znajdują się ząbki ułatwiające samoczynne zapinanie. ; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Kleszcze PEAN odgięte 18 cm | szt. | 50
11. | Kleszczyki chirurgiczne Kocher - służą do zamknięcia światła naczynia krwionośnego, przytrzymywania powięzi i mięśni lub jelita; posiadające na końcu ząbki po dwa na każdej końcówce, zaś na wewnętrznej stronie części pracującej rowki poprzeczne; część robocza prosta, od strony uchwytów znajdują się ząbkowane fragmenty, które ułatwiają samoczynne zapinanie; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Kleszcze kocher 14 cm | szt. | 50
12. | Kleszczyki chirurgiczne Kocher - służą do zamknięcia światła naczynia krwionośnego, przytrzymywania powięzi i mięśni lub jelita; posiadające na końcu ząbki po dwa na każdej końcówce, zaś na wewnętrznej stronie części pracującej rowki poprzeczne; część robocza prosta, od strony uchwytów znajdują się ząbkowane fragmenty, które ułatwiają samoczynne zapinanie; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Kleszcze kocher 18 cm | szt. | 50
13. | Szczypczyki anatomiczne (penseta anatomiczna) - instrument chirurgiczny dobrze leżący w dłoni, zapewniający dokładność, umożliwiający podtrzymanie delikatnych struktur, narządów przy ich zszywaniu lub oglądaniu, zapobiegając miażdżeniu tkanek i gwarantując pewny uchwyt nawet najmniejszych drobnych krwawiących naczyń, przedmiotów. wielorazowego użytku, nadające się do sterylizacji, wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiada znak CE. 16 cm | szt. | 30
14. | Szczypczyki anatomiczne (penseta anatomiczna) - instrument chirurgiczny dobrze leżący w dłoni, zapewniający dokładność, umożliwiający podtrzymanie delikatnych struktur, narządów przy ich zszywaniu lub oglądaniu, zapobiegając miażdżeniu tkanek i gwarantując pewny uchwyt nawet najmniejszych drobnych krwawiących naczyń, przedmiotów. wielorazowego użytku, nadające się do sterylizacji, wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. 18 cm | szt. | 30
15. | Szczypczyki chirurgiczne 1x2 T (pęseta chirurgiczna) – umożliwiająca mocne podtrzymanie tkanek (skóry, powięzi i mięśni). Na zakończeniu jednego ramienia znajduje się ząbek, odpowiadający przy zamknięciu pincety wcięciom na drugim ramieniu; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiada znak CE. Posiada znak CE. 16 cm | szt. | 50
16. | Szczypczyki chirurgiczne 1x2 T (pęseta chirurgiczna) – umożliwiająca mocne podtrzymanie tkanek (skóry, powięzi i mięśni). Na zakończeniu jednego ramienia znajduje się ząbek, odpowiadający przy zamknięciu pincety wcięciom na drugim ramieniu. Doskonałe trzymanie drobnych krwawiących naczyń umożliwiają wąskie końce pincety. Jest to narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiada znak CE. Pinceta chirurgiczna 18 cm | szt. | 50
17. | Trzonek do skalpela, ostrza wymiennego (skalpela) - nr 3 ; poręczny i ergonomiczny uchwyt ; łatwa wymiana ostrzy; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Uchwyty wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Uchwyt do skalpela nr 3 12 cm | szt. | 25
18. | Trzonek do skalpela, ostrza wymiennego (skalpela) - nr 4 ; poręczny i ergonomiczny uchwyt ; łatwa wymiana ostrzy; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Uchwyty wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Uchwyt do skalpela nr 4 13,5 cm | szt. | 25
19. | Spinak do serwet; posiada spiczaste, ostro zakończone robocze końce. Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, który może być poddawany procesom steryliacji. Posiada znak CE. Spinak do serwet BACKHAUS 13 cm | szt. | 50
20. | Imadło chirurgiczne Hegar ( Igłotrzymacz Mayo-Hegar)(w medycynie igłotrzymacz); narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. - 14 cm | szt. | 25
21. | Imadło chirurgiczne Mathieu ( igłotrzymacz Mathieu) - Od wewnętrznej strony pracującej na końcu narzędzia znajduje się matowiona powierzchnia zabezpieczająca igłę przed przesuwaniem się; wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. 17 cm | szt. | 25
22. | Kleszcze proste LUER - odgryzacz kostny, 17 cm | szt. | 2
23. | Ręczna piła do gipsu | szt. | 1
24. | Kleszcze z przeznaczeniem do zdejmowania gipsu typu Wolf o długości 200mm - 230mm (20cm - 23cm), wykonane w sposób nie raniący pacjenta posiadające zaokrąglone końce, środek skonstruowany by w chwytał prezycyjnie gips i nie powodował zsuniecia się dzięki wewnętrznym rowkom; delikatnie zagięte ułatwiające zdejmowanie materiału; wykonany ze stali nierdzewnej, możliwy do dezynfekcji oraz sterylizacji. | szt. | 3
25. | Kleszczyki Magill'a intubacyjne dla dorosłych wielokrotnego użytku, nadające się do sterylizacji 25 cm | szt. | 5
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE
- parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 20
Stabilizator zewnętrzny na przedramię
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Klamra pręt-grot dla prętów Ø 5 mm oraz grotów typu Schanz Ø 3-4 mm | szt. | 20
2. | Klamra pręt-pręt/dla prętów oraz łączników Ø 5 mm | szt. | 20
3. | Pręt węglowy Ø 5 mm L= 100mm | szt. | 20
4. | Pręt węglowy Ø 5 mm L= 150mm | szt. | 20
5. | Pręt węglowy Ø 5 mm L= 200mm | szt. | 10
6. | Pręt węglowy Ø 5 mm L= 250mm | szt. | 10
7. | Klucz | szt. | 2
8. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3-4 mm: L-110mmx40szt, L-120mmx20szt | szt. | 60
9. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 270×270×140 mm/± 3 mm. Taca kontenera 1/2, 240x251x44 mm /± 3 mm | szt. | 2
Stabilizator zewnętrzny na kończyny długie
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Klamra pręt-pręt dla prętów oraz łączników Ø 8 mm | szt. | 20
2. | Klamra pręt-grot dla grotów Ø 5-6 mm oraz prętów Ø 8 mm | szt. | 24
3. | Pręt węglowy Ø 8 mm L-500mm | szt. | 8
4. | Pręt węglowy Ø 8 mm L-400mm | szt. | 8
5. | Pręt węglowy Ø 8 mm L-300mm | szt. | 10
6. | Pręt węglowy Ø 8 mm L-200mm | szt. | 10
7. | Klucz rączka T | szt. | 2
8. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm: L-180mmx30szt, L-200x40szt | szt. | 70
9. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego Wymiary pojemnika 553×272×164 mm/± 3 mm .Taca kontenera 1/2, 532x251x64 mm /± 3 mm | szt. | 2
Stabilizator zewnętrzny na kość udową
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Klamra pręt-pręt dla prętów oraz łączników Ø 8 mm | szt. | 20
2. | Klamra pręt-grot dla grotów Ø 5-6 mm oraz prętów Ø 8 mm | szt. | 20
3. | Pręt węglowy Ø 8 mm L=500mm | szt. | 10
4. | Pręt węglowy Ø 8 mm L=450mm | szt. | 10
5. | Pręt węglowy Ø 8 mm L=300mm | szt. | 10
6. | Klucz rączka T | szt. | 2
7. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm L-180mm | szt. | 30
8. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm L-200mm | szt. | 40
9. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm l-150 | szt. | 20
10. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy). Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 553x272x164 mm /± 3 mm. Taca kontenera 1/2, 532x251x64 mm /± 3 mm | szt. | 2
WARTOŚĆ OGÓLNA PAKIETU
WARUNKI DODATKOWE
- parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem producenta; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii dołączyć do oferty; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: …… - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 21
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Ławka - 4 siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym, zmywalne, nadające się do dezynfekcji, konstrukca stalowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym, posiadające atest wytrzymałości. Wymiary: szer. 2000mm, gł. 400mm, wys. 720mm, (+/- 5%), montaż w siedzibie Zamawiającego | szt. | 5
2. | Siedziska do krzeseł ławek typu Beta, kolor pomarańczowy, wykonane z tworzywa sztucznego (plastik) nadające się do dezynfekcji, posiadające atest wytrzymałości, o wymiarach szer. siedziska 440 mm,wys. oparcia 400 mm, gł. siedziska 440 mm | szt. | 55
RAZEM
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową
Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 48 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki.
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 22
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Kraj/ Producent | Przykładowe zdjęcie | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | OBUWIE DLA PERSONELU BLOKU OPERACYJNEGO (obuwie przeznaczone dla pracowników służby zdrowia) obuwie operacyjne wykonane z wyjałowionego materiału termoplastycznego odpornego na ścieranie, odpornego na tłuszcze i kwasy, możliwość sterylizacji w autoklawach w temperaturze 135 stopni C, prania/mycia i dezynfekcji w myjkach o temp. do 90 stopni C. Obuwie powinno posiadać certyfikat CE, posiadać właściwości antystatyczne, podeszwy antypoślizgowe absorbujące energię w okolicy pięty, wyposażone w otwory wentylacyjne (perforacja zapewniająca wymianę powietrza) Charakterystyka produktu : - obuwie z otwartą piętą w kolorze zielonym i niebieskim (z paskiem) - wyprofilowana ortopedycznie wyściółka pobudzająca krążenie - wewnętrzna wkładka masująca zintegrowana z obuwiem | par | 164
RAZEM
obuwie zielone w rozmiarze:
36 |  | para | 3
37 |  | para | 1
38 |  | para | 1
39 |  | par | 2
40 |  | par | 1
43 |  | par | 2
44 |  | par | 2
obuwie niebieskie w rozmiarze:
35 |  | par | 2
36 |  | par | 13
37 |  | par | 19
38 |  | par | 27
39 |  | par | 14
40 |  | par | 14
41 |  | par | 10
42 |  | par | 11
43 |  | par | 22
44 |  | par | 12
45 |  | par | 5
46 |  | par | 2
48 |  | par | 1
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 23
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów | szt. | 2
Dane ogólne
Pełna nazwa i typ oferowanego narzędzia
Producent
Kraj
Rok produkcji
L. p. | Wymagane warunki i parametry |  |  | Wymóg | Oferowane warunki i parametry
1. | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2018 lub 2019 |  |  | TAK
2. | Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej bez elementów plastikowych. |  |  | TAK
3. | Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu. |  |  | TAK
4. | Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość: 1650 mm Szerokość: 550 mm Głębokość: 500 mm |  |  | TAK
5. | Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” i jeden „basen” lub trzy kaczki |  |  | TAK
6. | Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości |  |  | TAK
7. | Drzwi komory otwierane automatycznie. |  |  | TAK
8. | System mycia składający się z ramienia myjącego do mycia powierzchni zewnętrznych oraz co najmniej 13 dysz (w tym min. 9 obrotowych) gwarantujący najwyższy poziom mycia. |  |  | TAK
9. | Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 4,5 kW |  |  | TAK
10. | Dwie pompy dozujące środki chemiczne (detergent i odkamieniacz) z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie |  |  | TAK
11. | Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) – program krótki, standardowy, intensywny |  |  | TAK
12. | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym. |  |  | TAK
13. | Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 93°C |  |  | TAK
14. | Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika |  |  | TAK
15. | Blokada drzwi podczas trwania cyklu |  |  | TAK
16. | Zabezpieczenie przed zalaniem |  |  | TAK
17. | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) |  |  | TAK
18. | Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach |  |  | TAK
19. | Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 700W |  |  | TAK
20. | Wydajność pompy min. 200l/min |  |  | TAK
21. | Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe |  |  | TAK
22. | Wbudowana wytwornica pary |  |  | TAK
23. | Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 51 dB |  |  | TAK
24. | Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾” |  |  | TAK
25. | Odpływ Ø 110 mm |  |  | TAK
26. | Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz lub 230V, całkowita moc urządzenia <5,5 kW |  |  | TAK
27. | Urządzenie posiadające certyfikat CE |  |  | TAK
28. | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3 |  |  | TAK
29. | Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile. Załączyć dokument akredytowanej niezależnej instytucji badawczej potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium difficile. |  |  | TAK
30. | Kopia deklaracji zgodności CE, potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE - dołączyć do oferty |  |  | TAK
| Gwarancja i Serwis |  |  | TAK
31. | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  | TAK
32. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  |  | TAK
33. | Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 24 godziny |  |  | TAK
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

## Pakiet 24
L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Diatermia chirurgiczna | szt. | 1
Dane ogólne
Pełna nazwa i typ oferowanego narzędzia
Producent
Kraj
Rok produkcji
L. P. | Opis parametru, funkcji
1. | Rok produkcji 2018 lub 2019
I | PARAMETRY OGÓLNE
1. | Diatermia chirurgiczna mono i bipolarna z modułem argonowym zamontowana na wózku jezdnym
2. | Możliwość rozbudowy diatermii o przystawkę do selektywnej preparacji naczyń i nerwów za pomocą strumienia cieczy, z możliwością regulacji ciśnienia w zakresie min. 1-60 bar.
3. | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10”
4. | Możliwość tworzenia min. 10 grup programów, oraz min.100 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim
5. | Możliwość utworzenia min 4 podprogramów z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego
6. | Liczba gniazd przyłączeniowych min.: Monopolarne uniwersalne – 1 szt. Bipolarne uniwersalne – 1 szt. Uniwersalne do podłączania instrumentów mono oraz bipolarnych – 1 szt. Bipolarne wielofunkcyjne - 1szt. Neutralne uniwersalne –1
7. | Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu: – 2 Pin w rozstawie 22mm i 28,5mm oraz - 1 Pin
8. | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami: - jednopinowymi 4mm i 5mm oraz - trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów
9. | Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek: - 3 pinowych (monopolarnych) – 2 pinowe w rozstawie 22mm i 28,5mm (bipolarnych)
10. | Uniwersalne gniazdo neutralne wyposażone w element przesuwny, który w zależności od położenia pozwala na pod¬łączenie wtyczki: - Ø 6,35 mm (standard ERBE) - wtyczki z 2 bolcami (standard Valleylab)
11. | Sprzęt z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi – wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu
12. | Sprzęt umożliwiający równoczesne podpięcie min. 3 instrumentów bipolarnych
13. | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu w zależności od właściwości fizykochemicznych tkanek, sposobu prowadzenia cięcia lub koagulacji – siły przyciskania do tkanek. Dopasowanie mocy powinno odbywać się w zakresie określonym przez użytkownika, który określa poziom mocy maksymalnej dla każdego rodzaju prądu monopolarnego i bipolarnego.
14. | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400 W
15. | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 400 W
16. | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny –waporyzujący
17. | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny
18. | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200W
19. | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową
20. | Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną
21. | Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych
22. | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej
23. | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej
24. | W sprzętu zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm
25. | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop)
26. | Sprzęt z funkcją automatycznego sprawdzania właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem
27. | Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start
28. | Tryb cięcia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min. 400W
29. | Tryb koagulacji do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min.240W
30. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu
31. | Oprogramowanie w języku polskim
32. | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, wskazanie oporu z zakresami obciążenia połówek elektrody)
33. | Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej dopasowujący każdorazowo tolerancję rezystancji tkanki do właściwości skóry pacjenta
34. | Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra
35. | Przystawka argonowa współpracująca z diatermią obsługiwana z poziomu panelu diatermii, umieszczona na jednym wózku
36. | Przystawka wyposażona w min. 2 gniazda umożliwiająca zamontowanie 1 gniazda argonowego oraz drugiego gniazda: minimum bipolarnego
37. | Przystawka z min. 1 gniazdem argonowym obsługujące instrumenty argonowe ze zintegrowanym filtrem oraz drugą wolną kasetą gniazda
38. | Przystawka z funkcją automatycznego płukania instrumentu, po podłączeniu instrumentu do przystawki argonowej
39. | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów pracy i przepływu argonu
40. | Informacja graficzna oraz liczbowa określająca poziom napełnienia butli
41. | Informacja podana w jednostce czasu, określająca poziom napełnienia butli wystarczający na wykonanie aplikacji
42. | Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,1 - 8,0 l/ min
43. | Minimum 3 różne rodzaje / tryby cięcia w osłonie argonu za pomocą aplikatora ze szpatułką
44. | Minimum 4 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej za pomocą aplikatora ze szpatułką
II. | WYPOSAŻENIE
1. | Włącznik nożny pojedynczy, wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania- z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt.
2. | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania j- z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt.
3. | Butle z argonem 5l zamontowane na systemie jezdnym diatermii – 2 szt.
4. | Reduktor do butli z argonem min. 1 szt
5. | Aplikator sztywny do argonu kompletnydługość min. 350 mm jednorazowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową 15 szt.
6. | Instrument jednorazowy kompletny do zamykania naczyń do min.7 mm z równoczesnym cięciem długość min. 200 mm szt. 5
7. | Instrument wielorazowy kompletny do zamykania naczyń zakrzywiony 25-30˚, dł. min. 200 mm; okładki ze żłobieniem do zabiegów ginekologicznych szt. 2
8. | Nożyczki bipolarne wielorazowe kompletne zakrzywione długość z zakresu 200 – 250mm szt. 1
9. | Kleszczyki wielorazowe laparoskopowe bipolarne kompletne typu „Meryland” długość z zakresu 320-350 mm; śred. 5mm, okładziny radełkowane szt. 2
10. | Wielorazowy instrument laparoskopowy mikro bipolarny kompletny długość z zakresu 320-350 mm; śred. 5mm, okładziny radełkowane szt. 2
11. | Określenie „kompletny” oznacza, że zamówione narzędzie dostarczone będzie gotowe do użycia z zaoferowaną diatermią m.in. wyposażone będzie w odpowiedni kabel przyłączeniowy rozłączny lub nie o długości min. 4 m
12. | Uchwyt monopolarny z 2 przyciskami wraz z rozłącznym kablem przyłączeniowym dł. min. 4m, – 4 szt.
13. | Elektroda szpatułkowa prosta 2,5x20mm ± 10% dł. z zakresu 110-130mm – 2 szt.
14. | Elektroda nożowa 3,5x25mm ± 10% dł. z zakresu 40-50mm – 5 szt.
15. | Elektroda lancetowa zagięta 2,5x12mm ± 10% dł. z zakresu 110-130mm – 1 szt.
16. | Elektroda szpatułkowa zagięta 2,5x20mm ± 10% dł. z zakresu 110-130mm – 1 szt.
17. | Pinceta bipolarna prosta, dł. 20 cm +- 1cm, końcówka robocza okrągła długości 8mm, grubości 1mm o właściwościach nieadhesyjnych – 2 szt.
18. | Bipolarny kabel przyłączeniowy do pincet dł. min. 4m -3 szt.
19. | Jednorazowa dwudzielna elektroda neutralna – min. 100 szt.
20. | Kabel przyłączeniowy do elektrody neutralnej jednorazowej dł min. 4m – 1szt.
21. | Kabel przyłączeniowy bipolarny do rektoskopów Storz długość min. 4 m
22. | Podstawa jezdna na diatermię i zaoferowaną przystawkę argonową oraz butle – 1 szt.
III. | INNE
1. | Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych lub obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego
2. | W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
3. | W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
4. | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem
5. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat
6. | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim
7. | Gwarancja min. 24 miesiące
Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki