SM/DZ/2011/ 8240

Zabrze, dnia 12.07.2011 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT,  INFORMACJA O WYBORZE OFERT

PRZETARG NIEOGRANICZONYNR  21/PN/11

NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW  HEMATOLOGICZNEGO  I  KOAGULOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

- Zamawiający  odrzuca następujące oferty:

- Ofertę nr I złożoną przez Firmę  ABBOTT LABORATORIES POLAND Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B, 02 – 676 warszawa w zakresie pakietu 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ ponieważ:

  - zaoferowana w pozycji 6 TABELI ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ krew kontrolna o numerze katalogowym 09h69-01 zgodnie instrukcją posada niższą niż wymagana przez Zamawiającego stabilność liczoną po otwarciu fiolki wynoszącą 8 dni podczas gdy Zamawiający w punkcie 10 tabeli parametrów analizatora wymaga zaoferowania krwi kontrolnej o min. 21 – dnowej stabilności od otwarcia fiolki.

  - zaoferowania w pozycji 6 TABELI ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ zaniżona ilości krwi kontrolnej nie pokrywaja zgłoszonego przez Zamawiającego zapotrzebowania na wykonanie codziennych sprawdzianów realizowanych na trzech poziomach (niskim, średnim i wysokim – warunek dodatkowy pod tabelą odczynników i krwi kontrolnej) kontroli wewnątrzlaboratoryjnych w okresie trwania umowy.

- Ofertę nr II złożoną przez Firmę BIO – KSEL Sp. z o.o., ul. Kalinowa 3, 86 – 300 GRUDZIĄDZ w zakresie pakietu 2 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie spełnia opisanych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w TABELI PARAMETRÓW ANALIZATORA w zakresie:

- punktu 3 zamiast wymaganego przez Zamawiającego

aparatu zdolnego do pracy ciągłej przez min. 22 godz. na dobę bez wyłączania, z możliwością ciągłego ładowania odczynników, kuwet i próbek

Wykonawca oferuje:

aparat zdolny do pracy ciągłej przez min. 22 godz. na dobę bez wyłączania, z możliwością ciągłego ładowania odczynników, kuwet i próbek po uprzednim zatrzymaniu aparatu

- punktu 10 zamiast wymaganego przez Zamawiającego

aparatu pracującego w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe; automatyczne ładowanie i rozładowywanie kuwet

Wykonawca oferuje:

aparatu pracującego w oparciu o pojedyncze kuwety; ładowanie kuwet po zatrzymaniu aparatu , automatyczny rozładunek kuwet

- punktu 16 nie potwierdza jednoznacznie spełnienia wymaganego przez Zamawiającego parametru odnoszącego się do oznaczenia D-Dimerów: metodą wysoce czułą w jednostkach ugFEU/l z punktem odcięcia dla zatorowości płucnej i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej na poziomie 500 ugFEU/l (500 ngFEU/ml) przy poziomie prawdopodobieństwa min. 95%

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Informujemy, że w przetargu nieograniczonym 21/PN/11 na dzierżawę analizatorów hematologicznego i koagulologiczmnego wraz z dostawą odczynników (otwarcie 28/06/2011r o godz.1015) dokonano wyboru następujących ofert:

- Firma PZ  CORMAY S.A., ul. Wiosenna 22, 05 – 092 ŁOMIANKI, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 1 o wartości 46 188,17 brutto, słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem 17/100

- Firma SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03 -821 WARSZAWA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 2  o wartości 325 154,78  zł brutto, słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 78/100 zł .

STRESZCZENIE OCENA I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CZYNSZ DZIERŻAWNY 10 PKT | DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 90 PKT |
| 1 | I | ABBOTT LABORATORIES POLAND Sp. z o.o.., ul. Postępu 21B, 02 – 676 WARSZAWA | ODRZUCONA |  |
|  | IV | PZ CORMAY S.A., ul. Wiosenna 22, 05 – 092 ŁOMIANKI | 10,00 pkt | 90,00 pkt |
|  |  |  | 100 pkt |  |

| PAKIET | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CZYNSZ DZIERŻAWNY 10 PKT | DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 90 PKT |
| 2 | II | BIO – KSEL Sp. z o.o., ul. Kalinowa 3, 86 – 300 GRUDZIĄDZ | ODRZUCONA |  |
|  | III | SIEMENS Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03 -821 WARSZAWA | 10,00 pkt | 90,00 pkt |
|  |  |  | 100 pkt |  |

Termin zawarcia umowy:

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 w przypadku zamówień , których wartość jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób

- przed upływem wyżej wymienionego terminu, po przesłaniu zawiadomienia o wyborze oferty – jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

.........................................................................

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp.. z o.o.

Do wiadomości

- ABBOTT  LABORATORIES POLAND Sp. z o.o.., ul. Postępu 21B, 02 – 676 WARSZAWA

- BIO – KSEL Sp. z o.o., ul. Kalinowa 3, 86 – 300 GRUDZIĄDZ

- SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03 -821 WARSZAWA

- PZ  CORMAY S.A., ul. Wiosenna 22, 05 – 092 ŁOMIANKI

- www.szpitalzabrze.pl

- a/a