SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 35/PN/11

NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 24 PZP

- Załącznik nr 3: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

- Załącznik nr 4: wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:    032  277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: administracja@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Oddziału Neonatologicznego: 1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2011 respiratora  (CPV-331574000-9), 1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2011 inkubatora (CPV- 33152000-0) oraz 1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2011 przyłóżkowego aparatu RTG (CPV- 33111000-1). Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 pakiety.

  - pakiet nr 1 – respirator,

  - pakiet nr 2 – inkubator,

  - pakiet nr 3 – przyłóżkowy aparat RTG.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: dostawę należy zrealizować w ciągu maksymalnie sześciu tygodni od daty zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia;

- posiadają wiedzę i doświadczenie ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia;

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 1 lit. b – e SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 stwierdzające, że wszystkie wymienione w formularzu  ofertowym produkty  (załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce  zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych  (DZ. U. Nr 107, poz. 679). UWAGA!!! Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ,

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Zuzanna Niziołek  0322776100 wew. 370, fax 322776212  wew 212 , administracja@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. 22 listopada 2011r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 35/PN/11 na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby Oddziału Neonatologicznego”.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.01. do dnia 24 października   2011 r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października  2011 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.07

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji,

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

2. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i innych jeżeli występują.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni –jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH      UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Zuzanna Niziołek

Kierownik  Działu Administracji Zamówień i Logistyki	 ....................................................................

Członkowie Komisji:

Stanisław Pająk

Ordynator  Oddziału Neonatologicznego

Główny Użytkownik 	 ..........................................................................

Andrzej Gottwald

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych

Główny Użytkownik					 .....................................................................

Joanna Głowacka - Kareł

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Główny Użytkownik 	.....................................................................

Robert Wednitzki

Technik Aparatury Medycznej 	.....................................................................

Halina Hartel

Starsza Księgowa

Osoba z Działu Księgowości 			.....................................................................

Sekretarz Komisji:

Joanna Jurkiewicz

St. Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki	  .....................................................................

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

..................................................................................................

Dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz –

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 35/PN/11

na dostawę urządzeń medycznych

na potrzeby oddziału neonatologicznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 35/PN/11 na dostawę na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby oddziału neonatologicznego ogłoszonego w BZP na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2011 roku, gotowe do użycia (bez konieczności dokupienia dodatkowego wyposażenia czy akcesoriów, przeprowadzenia dodatkowych testów itp.). Transport, montaż, szkolenie po stronie Wykonawcy. Wszystkie produkty są dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Oferowane produkty muszą spełniać parametry wymagane opisane poniżej. Nie spełnianie któregokolwiek parametru bądź niewypełnienie tabeli, będzie skutkować odrzuceniem oferty.

PAKIET 1 – RESPIRATOR

Producent: …………………………………….

Model/typ: …………………………………….

| L.p. | Parametry wymagane | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA PODAĆ JAKIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne |  |
| 1.1 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia przeznaczony dla noworodków od minimum 1 kg i dzieci do minimum 20 kg wagi ciała |  |
| 1.2 | Podstawa jezdna na kółkach |  |
| 1.3 | Zasilanie elektryczne z instalacji o napięciu 230V 50/60Hz |  |
| 1.4 | Zasilanie gazowe w powietrze i tlen z instalacji centralnej ściennej minimum od 3,0 do 5,0 bara |  |
| 2 | Tryby wentylacji |  |
| 2.1 | IMV/IPPV |  |
| 2.2 | SIMV |  |
| 2.3 | PSV |  |
| 2.4 | Wentylacja z gwarantowaną objętością typu VG, PRVC, AutoFlow |  |
| 2.5 | CPAP / PEEP |  |
| 2.6 | Wentylacja wysoka częstotliwością typu HFV(HFO) w respiratorze lub jako oddzielne urządzenia |  |
| 3 | Parametry regulowane |  |
| 3.1 | Częstość oddechu minimum od 5 do 150 oddechów na minutę |  |
| 3.2 | Czas wdechu regulowany od minimum 0,2 sekundy |  |
| 3.3 | Ciśnienie wdechowe do minimum 60 cm H2O |  |
| 3.4 | Ciśnienie CPAP / PEEP do minimum 20 cmH2O |  |
| 3.5 | Regulacja czułości triggera przepływu lub objętości (podać zakres) |  |
| 3.6 | Przepływ wdechowy regulowany w zakresie minimum 1 do 30 l/min |  |
| 3.7 | Regulacja stężenia tlenu |  |
| 3.8 | Regulacja objętości wdechowej od 5 ml |  |
| 4 | Parametry monitorowane |  |
| 4.1 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji |  |
| 4.2 | Częstość oddechów całkowita |  |
| 4.3 | Objętość wdechowa TV |  |
| 4.4 | Objętość minutowa całkowita |  |
| 4.5 | Objętość minutowa spontaniczna |  |
| 4.6 | Ciśnienie szczytowe |  |
| 4.7 | Ciśnienie średnie |  |
| 4.8 | Ciśnienie PEEP |  |
| 4.9 | FiO2 |  |
| 4.10 | Przepływ wdechowy |  |
| 5 | Prezentacja graficzna |  |
| 5.1 | Ekran kolorowy minimum 12 calowy do prezentacji parametrów wentylacji |  |
| 5.2 | Prezentacja krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas |  |
| 5.3 | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość |  |
| 5.4 | Prezentacja trendów mierzonych parametrów wentylacji minimum 24 godzinnych |  |
| 6 | Alarmy |  |
| 6.1 | Brak zewnętrznego zasilania elektrycznego lub gazowego |  |
| 6.2 | Minimalna i maksymalna objętość minutowa |  |
| 6.3 | Częstość oddechów (tachypnoe) |  |
| 6.4 | Maksymalne ciśnienie w układzie oddechowym |  |
| 6.5 | Za niskie ciśnienie PEEP/CPAP |  |
| 7 | Wyposażenie |  |
| 7.1 | Układ oddechowy dla noworodków wielokrotnego użytku z ogrzewanym ramieniem wdechowym, do sterylizacji w autoklawie 2 kpl. |  |
| 7.2 | Nebulizator do respiratora |  |
| 7.3 | Nawilżacz aktywny z serwokontrolą temperatury i podgrzewanym ramieniem wdechowym |  |
| 7.4 | Dodatkowa wymienna kopuła do nawilżacza 1 szt. |  |
| 7.5 | Czujnik przepływu – min. 5 szt. |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |
| 8.1 | Gwarancja 36 – m- cy |  |
| 8.2 | Bezpłatny przegląd co 6 m – cy |  |
| 8.3 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia |  |
| 8.4 | Szkolenie techników aparatury medycznej z zakresu bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator | 1 szt. |  |  |  |
|  | RAZEM: | - |  | - |  |

Termin realizacji zamówienia: ………………..  (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy).

Termin płatności: w dwunastu równych ratach płatnych po 25-tym każdego miesiąca.

.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET 2 – INKUBATOR

Producent: …………………………………….

Model/typ: …………………………………….

| L.p. | Parametry wymagane | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA PODAĆ JAKIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne parametry |  |
| 1.1 | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem |  |
| 1.2 | Inkubator stacjonarny o zbalansowanej konstrukcji umieszczonej na ruchomej podstawie jezdnej |  |
| 1.3 | Kółka jezdne wyposażone w hamulec |  |
| 1.4 | Wymiary inkubatora (długość x szerokość) |  |
| 1.5 | Wysokość od podłogi do materacyka regulowana elektrycznie min. 38 cm |  |
| 1.6 | Wymiary materacyka (długość min.62 cm x szerokość) |  |
| 1.7 | Zewnętrzny, dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD, z możliwością regulacji wysokości oraz kata odchylenia |  |
| 2 | Kopuła inkubatora |  |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna |  |
| 2.2 | Dłuższa ścianka kopuły uchylana o kąt 180° z zabezpieczeniem gwałtownego opadnięcia ścianki |  |
| 2.3 | Dwie ścianki inkubatora uchylne o kąt 180° do pozycji w pełni otwartej w celu dobrego dostępu do noworodka z zabezpieczaniem gwałtownego opadnięcia ścianki |  |
| 2.4 | Materacyk otoczony wewnętrznymi, demontowanymi bez użycia narzędzi ściankami zabezpieczającymi pacjenta |  |
| 2.5 | Regulacja kąta nachylenia materacyka min. 100 (podać zakres w stopniach) |  |
| 2.6 | Pokrętła regulacji kata nachylenia materacyka dostępne z obu dwóch stron kopuły bez konieczności jej otwierania, praca mechanizmu płynna i cicha |  |
| 2.7 | Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz inkubatora w obu kierunkach (podać w centymetrach) z zabezpieczeniem przed przechyleniem materacyka |  |
| 2.8 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza uruchamiana w pełni automatycznie po otwarciu ścianki przedniej kopuły |  |
| 2.9 | Otwory pielęgnacyjne z trzech stron kopuły wyposażone w kurtynę ciepłego powietrza |  |
| 2.10 | Uszczelnione otwory na rury, przewody monitorowania, cewniki. |  |
| 2.11 | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany |  |
| 2.12 | Szuflada na kasetę RTG bez konieczności otwierania kopuły inkubatora z dostępem z obu stronnym |  |
| 2.13 | Poziom głośności wewnątrz kopuły ≤ 50 dB |  |
| #### 3 | Nawilżanie |  |
| 3.1 | Bezpieczny nawilżacz. Wymagany opis zastosowanego rozwiązania potwierdzający bezpieczeństwo dla Pacjenta. |  |
| 3.2 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń |  |
| 3.3 | Wszystkie elementy nawilżacza wyjmowane bez użycia narzędzi w celu dezynfekcji. |  |
| 3.4 | Automatyczne utrzymywanie zadanej wilgotności powietrza. Nawilżacz powinien umożliwić uzyskanie przynajmniej 90% wilgotności przy typowych temperaturach otoczenia i wnętrza w czasie pracy oraz przy typowej wilgotności otoczenia. |  |
| 4 | Regulacja temperatury |  |
| 4.1 | Układ manualnej regulacji temperatury powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 24 -37 stopni C |  |
| 4.2 | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 34.5–37,0°C |  |
| 5 | Tlenoterapia |  |
| 5.1 | Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max 65% |  |
| 5.2 | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami regulowanych alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). |  |
| 6 | Monitorowanie |  |
| 6.1 | Układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: |  |
| 6.2 | Temperaturę na skórze noworodka w zakresie min. 32-41°C |  |
| 6.3 | Temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora w zakresie min 20-42°C |  |
| 6.4 | Temperaturę dziecka w dwóch punktach ciała. |  |
| 6.5 | Informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % |  |
| 6.6 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). |  |
| 6.7 | Monitorowanie wilgotności względnej w % |  |
| 6.8 | Monitorowanie stężenia tlenu w % |  |
| 6.9 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej głowicy |  |
| 6.10 | Głowica daje się w łatwy sposób wyjąć z inkubatora (bez użycia narzędzi i odkręcania śrub) |  |
| 6.11 | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów identyfikujących zmiany stanu pacjenta oraz środowiska wewnątrz inkubatora– bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta. |  |
| 7 | Alarmy |  |
| 7.1 | Alarmy akustyczno-optyczne. |  |
| 7.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora (podać o ile °C musi zmienić się temperatura, aby alarm zadziałał) |  |
| 7.3 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (podać o ile °C musi zmienić się temperatura, aby alarm zadziałał) |  |
| 7.4 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury (podać max. dopuszczalną temperaturę i o ile °C musi nastąpić przekroczenie, aby alarm zadziałał) |  |
| 7.5 | Zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza |  |
| 7.6 | Uszkodzenia lub braku połączenia czujników temperatury. |  |
| 7.7 | Zaniku napięcia zasilającego |  |
| 7.8 | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu |  |
| 7.9 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu |  |
| 7.10 | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury poza obszar nastaw przez automatycznie odłączenie grzałki |  |
| 8 | Testy i pozostałe parametry |  |
| 8.1 | Automatyczny test sprawdzający po włączeniu do sieci |  |
| 8.2 | Pamięć nastawionych parametrów, które ustawiają się automatycznie po ponownym włączeniu zasilania |  |
| 9 | Eksploatacja |  |
| 9.1 | Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji |  |
| 9.2 | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. |  |
| 10 | Wyposażenie |  |
| 10.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia (min. 2 szt.) |  |
| 10.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji |  |
| 10.3 | Czujnik temperatury do układu pomiarowego |  |
| 10.4 | Wąż do tlenu z końcówką dopasowaną do instalacji szpitalnej |  |
| 10.5 | Szuflada na drobne akcesoria |  |
| 10.6 | Pokrowce bawełniane na materacyk (min. 2 szt.) |  |
| 10.7 | Rogal do ułożenia noworodka (min. 3 szt. – różne rozmiary) |  |
| 10.8 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury (min. 8 szt.) |  |
| 10.9 | Możliwość rozbudowy o wagę zintegrowaną z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora |  |
| 10.10 | Możliwość rozbudowy o pulsoksymetr w technologii Nellcor wyposażony w 3 szt czujników jednorazowych dla noworodka. |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator | 1 szt. |  |  |  |
|  | RAZEM: | - |  | - |  |

Termin realizacji zamówienia: ………………..  (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy).

Termin płatności: w dwunastu równych ratach płatnych po 25-tym każdego miesiąca.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET 3 – APARAT PRZYŁÓŻKOWY RTG

Producent: …………………………………….

Model/typ: …………………………………….

| L.p. | Parametry wymagane | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA PODAĆ JAKIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa |  |
| 1.1 | Cztery koła jezdne w tym dwa ruchome do sterowania aparatem |  |
| 1.2 | Napęd elektryczny zasilany z wbudowanych w aparacie akumulatorów |  |
| 1.3 | Regulacja prędkości szybciej/wolniej napędu elektrycznego |  |
| 1.4 | Hamulec blokujący aparat w określonym położeniu |  |
| 2 | Lampa |  |
| 2.1 | Zbalansowany, przegubowy, utrzymujący wybrane położenie statyw z lampą RTG |  |
| 2.2 | Min. Odległość: ognisko lampy – podłoga ≤ 50 cm |  |
| 2.3 | Max odległość: ognisko lampy – podłoga ≥ 200 cm |  |
| 2.4 | Min. Poziomy wysięg ramienia Odległość: oś obrotu ramienia – ognisko lampy ≤ 35 cm |  |
| #### 2.5 | Max poziomy wysięg ramienia Odległość: oś obrotu ramienia – ognisko lampy ≥ 120 cm |  |
| #### 2.6 | Kolimator ręczny z podświetleniem halogenowym pola ekspozycyjnego |  |
| #### 2.7 | Obrót kolimatora ± 90° |  |
| #### 2.8 | Zintegrowany układ pomiaru odległości: pacjent – ognisko lampy |  |
| #### 2.9 | Obroty anody ≥ 5000 obrotów/minutę |  |
| #### 2.10 | Pojemność cieplna kolpaka lampy ≥ 1 MHU |  |
| #### 2.11 | Wymiary małego ogniska ≤ 0,8 mm |  |
| 2.12 | Wymiary dużego ogniska ≤ 1,2 mm |  |
| 2.13 | Zintegrowany z aparatem system pomiaru dawki |  |
| 3 | Generator |  |
| 3.1 | Moc wyjściowa generatora: ≥ 30 kW |  |
| 3.2 | Zakres mAs : min. od 0,5 do 100 mAs |  |
| 3.3 | Napięcie: Min. od 40 do 120 kV |  |
| 3.4 | Minimalny czas ekspozycji: ≤ 2 ms |  |
| 3.5 | Maksymalny czas ekspozycji: ≥ 3 s |  |
| 3.6 | Zasilanie generatora z akumulatorów wbudowanych w aparat |  |
| 3.7 | Zasilanie generatora z konwencjonalnego gniazda sieciowego 230V 50/60 Hz |  |
| 4 | Sterowanie |  |
| 4.1 | Wyświetlacz wybranych parametrów ekspozycji |  |
| 4.2 | Sygnalizacja wizualna i akustyczna ekspozycji |  |
| 4.3 | Wyłącznik ekspozycyjny z kablem spiralnym ≥ 5 metrów |  |
| 4.4 | Automatycznie cofający się kabel zasilający ≥ 6 metrów |  |
| 5 | Akumulatory |  |
| 5.1 | Użyteczna pojemność akumulatorów: ≥ 10 000 mAs |  |
| 5.2 | Automatyczne ładowanie akumulatorów ze wskaźnikiem ładowania |  |
| 5.3 | Czas ładowania po całkowitym rozładowaniu akumulatorów: ≤ 12 h |  |
| 6 | Warunki dodatkowe |  |
| 6.1 | Gwarancja 36 – m- cy |  |
| 6.2 | Bezpłatny przegląd co 6 m – cy |  |
| 6.3 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia |  |
| 6.4 | Szkolenie techników aparatury medycznej z zakresu bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG | 1 szt. |  |  |  |
|  | RAZEM: | - |  | - |  |

Termin realizacji zamówienia: ………………..  (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy).

Termin płatności: w dwunastu równych ratach płatnych po 25-tym każdego miesiąca.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 2 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 35/PN/11

na dostawę urządzeń medycznych

na potrzeby oddziału neonatologicznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 35/PN/11

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 3

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 35/PN/11

na dostawę urządzeń medycznych

na potrzeby oddziału neonatologicznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 35/PN/11

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że:

- oferowane produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.             o wyrobach medycznych (DZ. U. Nr 107, poz. 679);

- na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy dokumenty na podstawie, których  w/w przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu;

- w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej,  dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

##### …………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

## Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 35/PN/11

na dostawę urządzeń medycznych

na potrzeby oddziału neonatologicznego

UMOWA 35/PN/11 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby oddziału neonatologicznego

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 15732600  zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

Członka Zarządu – lek. med. Piotra Trybalskiego

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 35/PN/11, Zamawiający udziela zamówienia na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby oddziału neonatologicznego, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu  urządzeń medycznych na potrzeby oddziału neonatologicznego.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Termin realizacji zamówienia: dostawę należy zrealizować w ciągu maksymalnie sześciu tygodni od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Dostawa urządzeń nastąpi na Oddział Neonatologiczny, przy pl. Traugutta 6 w Zabrzu, transportem i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zamontować/zainstalować dostarczone urządzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Dostawę należy koordynować we współpracy z Działem Techniczno - Gospodarczym – Kierownikiem lub osobą upoważnioną: 032-277-61-23 lub 32-277-61-30.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą urządzeń dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP oraz karty gwarancyjne zawierające warunki gwarancji dla poszczególnych sprzętów, a także (wydrukowaną) instrukcję obsługi w języku polskim dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w dwunastu równych ratach płatnych po 25-tym każdego miesiąca.

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania.

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

- W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego brutto, wynikającego z niniejszej umowy i wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - Zamawiający, za uprzednią zgodą, dopuszcza zmianę modelu, typu itp. lub jakiegoś rozwiązania technicznego urządzenia będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.

- Zamawiający zastrzega sobie, że przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z niniejszej umowy jest niedopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyj. pkt 1 lit a,b).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 	                    WYKONAWCA